## Sheet1
医疗设备采购项目采购需求
设备名称：导航定位经颅刺激器系统
采购数量：1
预算总价：150万
所属医疗设备类别（可多选）：
是否可以采购进口产品： √是 □否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 经颅磁刺激刺器通过导航定位精准刺激大脑中枢和外周神经系统，进行高端神经调控和脑功能研究。
二、主要技术参数
2.1 | ≥60Hz重复经颅磁刺激器，磁刺激主机支持≥16个合规的临床刺激线圈 |  | 5 | 是
2.2 | 一体化磁刺激主机内置电脑（windows操作系统），内置液晶屏≥7英寸，无需外置电脑或屏幕，即可完成仪器所有功能。仪器面板具备刺激强度、刺激频率等快速调节旋钮数量≥2个，操作简便。 |  | 5 | 是
2.3 | 蝶形静态超强液冷线圈：线圈单面成150度夹角（尺寸：内径≥23mm，外径≥97mm）， 线圈尾部接口处具备线圈监控计数器和定时器显示屏显示可刺激数量和使用天数。 |  | 5 | 是
2.4 | 刺激线圈尾部接口使用双宽触点大型宽体电流接口，线圈采用独立分线控制端口使用标准控制接口 |  | 5 | 是
2.5 | 导航定位采用高精度脉冲电磁定位技术，追踪距离≥1.5m，定位精度≤0.5mm，患者和操作者不受例如光定位追踪信号遮挡的干扰，具备fMRI分析模块，可以在图像重建的个性化头部模型上显示fMRI功能数据。 |  | 5 | 是
2.6 | 具备4个电磁空间位置传感器，支持DICOM、NIfTI图像数据格式，可以根据MR和fMRI图像数据以3D形式重建个性化头部模型，颅骨和皮肤可以重建 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 重复经颅磁刺激一体机，可连接肌电、脑电、fMRI、导航、ERP、多导生理记录仪等其他科研设备，可连接E-prime外部软件产生刺激序列 |  | 0.5 | 否
3.2 | 设备通过电磁兼容安全测试，通过电磁兼容安全认证 |  | 1 | 是
3.3 | 输出脉冲宽度：≤300微秒、脉冲上升时间：≤20微秒 |  | 0.5 | 否
3.4 | 磁刺激最大强度：≥4.2Tesla |  | 0.5 | 否
3.5 | 刺激频率调节：0.1-1Hz调节步长为0.1Hz，1-60Hz调节步长为1Hz |  | 0.5 | 否
3.6 | 时间调节精度：0.1秒 |  | 0.5 | 否
3.7 | 每串脉冲数：1-1000，串刺激间隔时间：1-120秒 |  | 0.5 | 否
3.8 | 自动开机自检和线圈型号自动识别，线圈温度超过43度自动保护 |  | 0.5 | 否
3.9 | 磁刺激带冷却的线圈支持开机状态热插拔更换 |  | 1 | 否
3.1 | 高精度线圈电磁导航系统，完成刺激线圈的高精度定位 |  | 1 | 否
3.11 | 导航工作站：液晶触摸屏≥23.8英寸，CPU≥i5处理器，内存≥8G，≥250G固态硬盘，等于或者优于windows11操作系统 |  | 0.5 | 否
3.12 | 可连续记录线圈位置及移动轨迹，具备3D线圈位置显示和倾斜角度，线圈位置偏移报警功能 |  | 1 | 否
3.13 | 治疗靶点自动规划功能，软件内置临床及科研常见的诊断和治疗靶点，并能根据患者的个体化MRi数据智能规划刺激位点。 |  | 1 | 是
3.14 | 导航具备自动化数据处理功能，可全自动对MRi数据进行3D视角重建，自动高精度大脑皮层剥离，剥离后的大脑皮层数据自动配准到MNI坐标平均脑。 |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 一体化磁刺激主机1套、一体化推车1台、150度夹角检测蝶形线圈1个、导航工作站1套、导航相关配件1套、专用治疗椅1个、专用软件1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件 ，包括使用手册、维护手册等维护维修必须的材料信息等。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用 。供应商还应在发货前通知用户 ，器械的运输信息以及到货时间 ，以便做好验，提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥4次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 故障报修的响应时间≤2小时,工程师到现场时间≤8小时,排除故障时间≤48小时。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 质保期内所有零配件和伴随服务全部免费。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 质保期≥5年 ，质保期内提供每年2次定期预防性维护 ，质保期内一切费用全免；投标人须承诺质保期满后整机年度保修合同不高于设备总价的5%。 质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%
第一类
第二类
第三类