## 极速产前外显子组测序仪
极速产前外显子组测序仪医疗设备采购项目采购需求
设备名称：极速产前外显子组测序仪
采购数量:1
预算总价:100万元
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备在临床上可用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）进行测序，以检测基因序列。以提供的三类医疗器械注册证适用范围/预期用途作为评价依据。
二、主要技术参数
2.1 | 至少能够开展肿瘤伴随诊断测序、肿瘤靶向甲基化测序、遗传病诊断测序、小型全基因组测序、宏基因组测序、低深度全基因组测序、转录组测序、多重扩增和杂交捕获等靶向测序等应用。 |  | 2 | 是
2.2 | 采用可逆末端终止法测序技术，或联合探针锚定聚合测序技术。 |  | 4 | 是
2.3 | 可搭配选择≥2种不同通量测序芯片，满足不同类型的业务需求，高通量芯片能满足≥400M有效序列数，最低能满足≤150M有效序列数。 |  | 4 | 是
2.4 | 一次测序全外显子组（WES）检测样本最低通量≤3个样本，最高通量≥12个样本。 |  | 5 | 是
2.5 | 适用试剂盒：投标设备上适配的具有三类医疗器械注册证的文库构建试剂盒种类≥5种，需提供相应试剂盒的医疗器械注册证。 |  | 5 | 是
20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 单次运行的最高序列数产出≥150M Reads数，单次可同时运行的芯片通道数≥2。 | 1 | 是
3.1.2 |  | 数据量：单次运行最少可产出≥8G碱基数据，每24小时可产出≥96G碱基数据。 | 2 | 是
3.1.3 |  | 支持≥2种测序模式，至少支持单端测序 (SE) 和双端测序 (PE)模式,其中PE150需获得临床准入审批，需提供医疗器械注册证或备案凭证。 | 1 | 是
3.1.4 |  | 提供与配套使用的数据分析软件至少≥7种 | 1
3.2.1 | 灵敏度 | 使用标准文库≤100bp测序模式下，高于 Q30 的碱基百分比≥85%。 | 1
3.2.2 |  | 测序速度：PE150测序模式运行时间不超过27小时。 | 2 | 是
3.2.3 |  | 采用≥2色荧光技术。 | 1
3.2.4 |  | 模板扩增:测序的模板扩增过程为自动化，无需手工操作，且在同一台仪器上完成，无需配置额外的设备。 | 2 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 仪器维护:测序流程运行结束后可直接进行自动清洗。 | 1 | 是
3.3.2 |  | 控制电脑配置：内存≥64GB，机械硬盘≥6TB，操作系统：Windows 10或以上。 | 1
3.4.1 | 耐用度 | 操作环境：环境温度至少包含：19~30℃；相对湿度至少包含：20% ~80%RH；气压范围至少包含：70kPa~105kPa。 | 1
3.4.2 |  | 额定功率≤1000 VA。 | 1
3.5.1 | 其他 | 可开展全外显子组（WES）本地化检测，需提供本地化检测方案 | 1
3.5.2 |  | 可配备数据分析一体机服务，具备全外显子组（WES）本地化数据分析、报告解读功能。 配置要求：服务器采用可扩展处理器，CPU性能≥2.1G 24C 60M，数量≥4块； 服务器硬盘：系统硬盘≥960GB，固态硬盘≥2块，数据硬盘≥3.84TB，SSD≥10块；服务器内存≥768GB | 1
3.5.3 |  | 检测模式：能够提供一键测序模式。 | 1
3.5.4 |  | 操作界面具备动画指引功能，实时可视化。 | 1
3.5.5 |  | 具备试剂预置功能。 | 1
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、主机1套；2、测试清洗试剂盒组件1套；3、废液桶1套；4、电源线；5、加样器1套；6、水平电泳槽及配件 2套；7、样本架 2套；8、移液枪（20ul、200ul、1000ul，12道20ul、12道200ul）2套；9、电子天平 1台；10、垂直层流洁净工作台 1套；11、医用冰箱 4台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、投标人需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。 4、根据投标响应文件，提供相应软件包及相应技术支持。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、投标人负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，投标人须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、投标人负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、投标人提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件响应时间≤7天
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告；2、投标人在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，投标人需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
3 | 质保期外服务内容与计划 | 保修期后，投标人须承诺提供免费人工保≥2次/年并提供服务年限≥3年
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的7%，提供原厂承诺书；2、设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。3、提供主要零配件和消耗品的价目清单（必须列明单价≥5000元以上项目），价格至少为原厂价格*8折
第一类
第二类
第三类