## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求
设备名称：1.5T磁共振成像系统
采购数量：1套
预算总价：650万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备用途：1.5T磁共振成像系统1套，用于我院奉贤院区门急诊患者磁共振全身扫描的临床应用，设备需配备快速成像技术，以满足我院大患者流通量检查需求
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
2.1 | 磁场强度≥1.5T。 |  | / | 是
2.2 | 磁体孔径（患者检查孔道内径）≥70cm |  | / | 是
2.3 | 磁体重量（含液氦）≤4000kg |  | / | 是
三、主要技术参数
3.1 | 磁体长度≤155cm（不含外壳） |  | 3 | 是
3.2 | 磁场均匀度（典型值):50cm DSV（直径球形容积）≤2ppm |  | 2 | 是
3.3 | 最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，工程值，非有效值、非等效值、非Peak值）≥130T/m/s |  | 3 | 是
3.4 | 梯度功率放大器最大输出功率（单轴，非三轴累加）≥1MW |  | 3 | 是
3.5 | 射频发射功率≤18kW（需提供技术白皮书、截图照片等证明材料） |  | 4 | 是
3.6 | 独立射频接收通道数（单个FOV同时最大接收独立通道数）≥48（需提供技术白皮书或系统界面截图等相关证明材料） |  | 3 | 是
3.7 | 线圈接口数≥6个，可同时接驳使用 |  | 3 | 是
3.8 | 具备并提供原厂体部线圈，≥18通道（单片，非组合） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
四、一般技术参数
4.1 | 液氦容积≤1400L |  | 0.5 | 否
4.2 | 磁场均匀度（典型值):10cm DSV（直径球形容积）≤0.015ppm |  | 0.5 | 否
4.3 | 磁场均匀度（典型值):40cm DSV（直径球形容积）≤0.5ppm |  | 0.5 | 否
4.4 | 最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，工程值，非有效值、非等效值、非Peak值）≥33mT/m |  | 0.5 | 否
4.5 | 梯度功率放大器最大输出电流（单轴，非三轴累加）≥650A |  | 1 | 否
4.6 | 梯度功率放大器最大输出电压（单轴，非三轴累加）≥1500V |  | 0.5 | 否
4.7 | 具备并提供原厂头颈联合线圈，≥16通道（非组合） |  | 0.5 | 否
4.8 | 具备并提供原厂脊柱线圈，≥24通道（非组合） |  | 0.5 | 否
4.9 | 具备并提供大柔性多功能线圈和小柔性多功能线圈 |  | 0.5 | 否
4.1 | 具备原厂肩关节专用线圈，≥8通道 |  | 0.5 | 否
4.11 | 具备原厂乳腺专用线圈，≥8通道 |  | 1 | 否
4.12 | 具备原厂腕关节专用线圈，≥8通道 |  | 0.5 | 否
4.13 | Z轴最大FOV≥50cm |  | 0.5 | 否
4.14 | 最薄层厚2D ≤0.1mm |  | 1 | 否
4.15 | TSE最大回波链长度≥1024 |  | 0.5 | 否
4.16 | EPI最大因子≥512 |  | 0.5 | 否
4.17 | EPI序列最短TR时间（128矩阵）≤3.2ms |  | 0.5 | 否
4.18 | EPI序列最短TE时间（128矩阵）≤1.2ms |  | 0.5 | 否
4.19 | 扫描床最大承重≥250kg |  | 0.5 | 否
4.2 | 扫描床最大扫描范围≥140cm |  | 0.5 | 否
4.21 | 扫描床最低床位高度≤52cm |  | 0.5 | 否
4.22 | 具备深度学习重建平台 |  | 2 | 否
4.23 | 提供神经成像软件包,包括：脑灌注成像功能、弥散张量成像功能、脑功能成像功能、波谱成像功能（单体素、2D/3D多体素）、磁化率加权成像功能、三维动脉自旋标记成像功能、多次激发高清弥散成像功能、流动定量成像功能等 |  | 0.5 | 否
4.24 | 提供体部成像软件包,包括：螺旋式K空间填充运动伪影校正功能、腹部自由呼吸成像功能、呼吸导航功能、水脂分离成像功能、三维屏气胰胆管水成像功能、3D T1体部动态增强序列、前列腺波谱成像功能（单体素、2D/3D多体素）、肝脏单体素波谱成像功能、小视野弥散成像功能、虚拟弥散成像功能、ADC定量后处理、脂肪定量成像功能、动态增强采集功能、自动团注追踪功能、非增强血管成像功能（肾动脉成像和下肢动脉成像）、动态增强血管成像功能、心脏成像功能、心脏标记功能等 |  | 0.5 | 否
4.25 | 提供骨关节成像软件包，包括：去金属伪影成像功能、脂肪抑制功能、调制翻转角三维容积成像功能、在线自动拼接、超短TE/零TE扫描功能、参数定量与自动在线参数定量图等 |  | 0.5 | 否
4.26 | 提供静音成像软件包，可支持FSE/TSE、GRE、SWI、DWI、MRS等序列 |  | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
五、伴随服务要求
5.1 | 产品附件要求 | 磁共振成像系统 1套 水冷系统 1套 铁磁探测仪 1套 精密空调 1套 高压注射器 1套 胶片打印机 3套 无磁转运床 1套 升降工座台 4台 工学椅 4台 医用显示屏4台
5.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
5.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。
5.4 | 调试 | 调试由厂家专职工程师负责
5.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
5.6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
六、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥24个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格
第一类
第二类
第三类