## 麻醉插管
上海交通大学医学院附属瑞金医院麻醉插管采购需求
设备名称：麻醉插管
采购编号：0026-W00028713 预算总价：1200000元
采购数量：15套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 引导各种常规或困难气道经口（鼻）气管插管
二、主要技术参数
2.1 | 插入人体口腔的部件为插入部，其插入管材料为聚氨酯，弯曲部材料为氟橡胶，先端部材料为PEEK |  | 2 | 是
2.2 | 显示器左右旋转角度180°±10%，显示器上下旋转角度180°±10% |  | 2 | 是
2.3 | 内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH |  | 3 | 是
2.4 | 预设白平衡功能，省去调节步骤，确保显示效果一致 |  | 3 | 是
2.5 | 仪器带≤35G 内存可储存照片数量≥30万张，照片格式为 JPG，像素为 640*480 |  | 1 | 是
2.6 | 可储存录像时长≥16小时，文件格式为 AVI，像素为 640*480 |  | 1 | 是
2.7 | 麻醉插管A插入部直径≤φ3.8±10%mm；麻醉插管B插入部直径≤φ4.5±10%mm，最小孔道内径≥φ1.5mm |  | 2 | 是
2.8 | 向上弯曲角度≥130°，向下弯曲角度≥130° |  | 5 | 是
2.9 | 摄像头分辨率≥9.92lp/mm |  | 2 | 是
2.10 | 观察视角为90°±15% |  | 1 | 是
2.11 | 景深：3-100mm |  | 5 | 是
2.12 | 光照度≥700Lux |  | 1 | 是
2.13 | 显示器与手柄旋转式航空接口，连接更加稳固不易脱落，可分离拆卸 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
三、一般技术参数
3.1 | 充电时间≤4h |  | 1 | 是
3.2 | 充电次数≥300 次 |  | 1 | 是
3.3 | 使用年限≥6年 |  | 2 | 是
3.4 | 待机时间≥180分钟 |  | 1 | 是
3.5 | 可外接有医疗器械注册证的≥10英寸触摸显示屏 |  | 3 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 麻醉插管A： 显示部件7个、软管部件7个、充电器7个、测漏仪7个、通气帽7个、保护帽7个、插管固定套7个、可视喉镜7个。 麻醉插管B： 显示部件8个、软管部件8个、充电器8个、吸引按键16个、注药口盖40个、测漏仪8个、通气帽8个、保护帽8个、插管固定套8个、软管冲洗管路8根、一次性清洗刷8根、吸引通道清洗刷8根、可视喉镜8个。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 1、售后服务体系与人员要求：投标人须建立完善、本地化的售后服务体系，明确售后服务机构、服务热线、服务流程；提供专职售后维修团队组成、人员资质、从业经验及服务保障措施。 2、售后管理措施要求：建立健全售后响应、故障处理、回访跟踪、档案管理及投诉处理机制，明确响应时限、到场时限、故障解决时限，实行全过程闭环管理，定期向采购人提交服务报告。。 3、维修保养服务内容及计划：提供完整的设备维修保养服务计划，包含日常巡检、定期保养、故障诊断、维修处置、零部件更换等内容，并针对各类故障制定专项解决方案。 4、软件升级服务要求：投标人提供所投产品版本内终身免费软件升级。 5、原厂售后服务承诺要求：投标人须按要求提供设备生产厂家出具的原厂售后服务承诺书，并加盖原厂公章，承诺内容须全面响应本招标文件要求。 6、质保期及延长质保要求：在满足本项目规定质保期基础上，投标人须明确是否提供原厂质保期延长服务，延长质保须与原厂质保范围一致，不得降低服务标准。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、主要零配件供货：提供设备完整主要零配件清单，包含零件名称、型号规格、原厂编号、品牌、单价、质保期限。 2、易损件及备品备件供货：提供全品类易损件、备品备件清单，明确名称、规格、单价、折扣率、保障备件充足、供应及时。 3、耗材供货：提供设备 专用耗材清单，包含耗材名称、规格、单价、折扣率、使用寿命、更换周期，确保耗材符合设备使用标准，不影响设备性能及使用寿命。