## 多腔全自动清洗消毒机
医疗设备采购需求（第1包）
设备名称： 全自动清洗消毒机
采购编号： 0025-W00017550 预算总价： 450万
预算单价： 45万 采购数量： 10台
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次招标的为全自动清洗消毒器，主要用于祝桥院区各类手术器械、胸腹腔内窥镜手术控制系统机械臂、口腔各科齿科类高低速手机、器具器皿、塑料制品、管腔以及麻醉器具等的全自动清洗，须配备各类专用的清洗架，设备须具备水温自加热功能，可在高温下对被清洗物品进行消毒处理或低温下的化学消毒，以达到清洗及消毒标准。
关键技术参数
1★ | 受现有场地限制，投标设备外形尺寸最大宽度应≤1300mm（设备正面，即操作端有显示屏/触摸屏这一面的宽度，须提供投标设备实物测量照片，并标注依据所在页码）；同时，此设备容积应≥520L。 |  |  | / | 是
2★ | 受现有给水条件限制（无集中供纯水设备），投标商应提供全自动纯水机及配套给水设备2套，纯水机产水量：一级纯水≥2000L/H，二级纯水≥1000L/H。 |  |  | / | 是
3★ | 受祝桥院区现有条件限制（无集中供蒸汽设备），投标商提供的全自动清洗消毒机机型应具备清洗水电加热功能。 |  |  | / | 是
4★ | 清洗消毒机设备属于一类消毒产品，应提供“全国消毒产品网上备案信息服务平台”上体现产品分类的截图或卫生健康行政部门认可的纸质备案材料。 |  |  | / | 是
二、重要技术参数
1 | 设备须具备多色状态指示灯，以不同颜色直观显示舱内状态，如待机、正常运行，故障异常等，须提供照片。 |  |  | 4 | 是
2 | 设备舱门的开启方式为自动上开门，须提供舱门开门照片。 |  |  | 3 | 是
3 | 设备额定功率≤22.5kW，须提供产品铭牌照片。 |  |  | 2 | 是
4 | 舱门密封压紧方式须采用自身重量主动压紧方式，须密封安全可靠，须提供设备门密封压紧装置照片。 |  |  | 3 | 是
5 | 清洗架对接口的注水口须位于清洗舱体中心的底面，避免清洗架受单侧清洗水流冲击力影响而变形，须提供设备注水口照片及清洗架实物照片。 |  |  | 3 | 是
6 | 须具备配有胸腹内窥镜手术控制系统专用手术器械清洗架，可以清洗胸腹内窥镜手术控制系统专用手术器械，并提供胸腹内窥镜手术控制系统制造商的认可函或国家认可的第三方检测机构的检测报告。 |  |  | 3 | 是
三、一般技术参数
1 | 设备结构及硬件功能
1.1 | 祝桥院区无中央热蒸汽的供给条件，故设备须具备电加热功能，即清洗水流加热方式为电加热，无需外接蒸汽。清洗水流温度可控可调，须至少包含35～45℃。 |  |  | 1 | 是
1.2 | 具备双重空气过滤装置，即具备初效过滤和高效过滤两级空气过滤，高效过滤等级至少H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5μm。 |  |  | 1 | 是
1.3 | 本次招标的全自动清洗消毒机内舱体容积要求≥520L，一次最大装载量≥18个DIN标准托盘（提供实物图片佐证），设备除用于医院常规医疗器械、器具器皿、管腔器具等的清洗外还须包含但不限于以下器具的清洗：口腔各科的齿科各类高低速手机（清洗架尺寸≤770mmx620mmx615mm，可供高、低速牙科手机消毒插口数量≥110），胸腹腔内窥镜手术控制系统的超长机械臂（清洗架尺寸≤770mmx620mmx615mm），须提供证明文件及实物图片。 |  |  | 2 | 是
2 | 设备软件功能（清洗程序及流程）
2.1 | 具备变频清洗功能，设备实现软启动，变频清洗，减小对精密器械的损伤。 |  |  | 0.5 | 是
2.2 | 具备清洗水压自动监测功能，保证负载可以得到足够的水压清洗，提供控制显示屏/触摸屏照片。 |  |  | 0.5 | 是
2.3 | 具备化学助剂流量监测功能，可按输入的化学助剂使用比例，通过计算，控制流量计进行精准控制进监测给量。 |  |  | 1 | 是
2.4 | 具备清洗架种类自动识别功能，控制系统应自动识别不同种类清洗架，同时可根据不同的负载和负载架，自动选择相应程序，须提供彩页或照片证明。 |  |  | 2 | 是
2.5 | 具备全自动清洗消毒程序设置功能，预置程序数量≥12套，自定义程序数量≥18套，可根据不同需求进行程序编辑，须提供触摸屏照片证明。 |  |  | 2 | 是
2.6 | 配备清洗监测及反馈设备，可自动打印过程曲线记录、过程报表记录、并记录A0值，须提供打印记录。 |  |  | 1 | 是
2.7 | 具备快速清洗程序及流程（至少包括1次预洗、1次清洗、2次漂洗、及消毒、干燥各1次），最短清洗整个流程运行时间≤45分钟，须提供打印记录。 |  |  | 2 | 是
3 | 清洗架功能要求
3.1 | 提供胸腹腔内窥镜手术控制系统机械臂专用清洗架，提供照片资料证明依据。 |  |  | 2 | 是
3.2 | 提供口腔各科各类齿科高低速手机专用清洗架，提供照片资料证明依据。 |  |  | 2 | 是
4 | 其他功能要求
4.1 | 具备清洗消毒记录反馈追溯系统全硬件，并提供相应对接服务。 |  |  | 1 | 是
4.3 | 设备具备清洗水量与清洗液用量的自动调节功能，可根据清洗架装载量动态调整注水量及化学助剂用量，载物量少时用量自动减少。 |  |  | 2 | 是
4.6 | 全自动纯水机的清洗用纯化水符合《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理规范》要求，即电导率≤15μs/cm（25℃），以及灭菌蒸汽供给水符合电导率≤5μs/cm（25℃）的规定，须提供检测报告。 |  |  | 2 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 一、 | 全自动清洗消毒机（需具备以下功能） |  | 10套
|  | 1 | 智能化电导率在线监测系统，如果最后一次清洗环节中的电导率超出客户的设定值，设备将会进行自动加洗，来确定和保证漂洗的效果。 |  | 包含在设备功能中
|  | 2 | 流量监测，化学助剂的使用量不在单纯依靠控制计量泵的工作时间来进行换算，可以通过输入化学助剂使用比例，进行智能计算，并通过流量计精准控制进给量。 |  | 包含在设备功能中
|  | 3 | 五级权限，操作人员、监督人员、技术人员、服务人员、制造商，对设备的管理具有不同级别的权限，保证设备的安全运行。 |  | 包含在设备功能中
|  | 4 | 化学消毒，增配化学消毒方式，增加不耐热物品（如湿化瓶）的消毒方式，解决了湿热消毒的局限性。 |  | 包含在设备功能中
|  | 二、 | 配套清洗架
|  | 1 | 常规医疗器械清洗架 |  | 3套
|  | 2 | 齿科手机清洗架 |  | 6套
|  | 3 | 胸腹腔内窥镜手术控制系统专用清洗架 |  | 1套
|  | 三、 | 配套设备
|  | 1 | 清洗外搬运车 |  | ≥20辆
|  | 2 | 清洗用水、气喷枪 |  | 各4套
|  | 3 | 封口机 |  | 2套
|  | 4 | 齿科手机注油机 |  | 5套
|  | 5 | 生物阅读器 |  | 4套
|  | 6 | 绝缘检测仪 |  | 2套
|  | 7 | 超纯水机 |  | 2套
|  | 8 | 牙周刮治器械套装 |  | 1套
|  | 9 | 口腔微创拔牙套装 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修。
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，卖方应定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率≥95%，故障紧急叫修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供提供切实可行的解决方案。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年定期提供预防性保养服务≥4次，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，备品备件供货年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区云亭路99号。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起≥60个月（每多1年加1分，最多2分）。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 设备设计使用寿命 | 本次招标的设备设计使用寿命须≥10年（须提供医疗器械注册证附件或制造商承诺书或设备铭牌照片，并标注依据所在页码）。