## 全自动高温蒸汽灭菌器
医疗设备采购需求（第2包）
设备名称： 全自动高温蒸汽灭菌器
采购编号：0025-W00017552 预算总价： 240万元
预算单价：30万元 采购数量： 8台
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次招标的为大型的全自动预真空高温高压灭菌器，主要用于祝桥院区各类医疗器械、敷料、手术器械、口腔各科齿科类高低速手机、器具器皿等物品的灭菌，确保他们处于无菌状态，防止因器械污染而导致的交叉感染，保障患者和医护人员的安全。
关键技术参数
1★ | 受现有条件限制（无集中供蒸汽设备），投标商提供的大型全自动预真空高温高压灭菌器机型应自带电加热蒸汽发生器功能。同时容积要求≥1200L（全自动预真空高温高压蒸汽灭菌器A）、≥800L（全自动预真空高温高压蒸汽灭菌器B）。须提供投标产品的电加热功能模块的实物照片及设备彩页证明。 |  |  | / | 是
2★ | 要求投标设备具备快速灭菌功能，灭菌时间：134℃最短灭菌时间＜8分钟，应提供全国消毒产品网上信息备案服务平台备案的检测报告。 |  |  | / | 是
3★ | 全自动预真空高温高压蒸汽灭菌器属于特种设备，应提供“全国消毒产品网上备案信息服务平台”上体现产品分类的截图或卫生健康行政部门认可的纸质备案材料。 |  |  | / | 是
二、重要技术参数
1 | 全自动预真空高温高压蒸汽灭菌器A
1.1 | 材质：内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥6mm。其中内壳、夹套材质为316L不锈钢（022Cr17Ni12Mo2材料）或更优材质。材质及内壳（筒体）及夹套厚度需提供固定式压力容器产品数据表。 |  |  | 3 | 是
1.2 | 全自动预真空高温高压蒸汽灭菌器A舱门数量为前后两扇，开门方式为门板左/右平移，即电机通过同步驱动皮带驱动门板左右平移，全过程自动完成。需提供现场实物照片。 |  |  | 3 | 是
1.3 | 为保障设备升温速率，设备功率≥90kW，提供投标产品注册证附件证明。 |  |  | 3 | 是
2 | 全自动高温蒸汽灭菌器B
2.1 | 材质：内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥5mm。其中内壳、夹套材质为316L不锈钢（022Cr17Ni12Mo2材料）或更优材质。材质及内壳（筒体）及夹套厚度需提供固定式压力容器产品数据表。 |  |  | 3 | 是
2.2 | 受祝桥院区场地条件限制，全自动高温蒸汽灭菌器B为前后两扇，开门方式须为自动升降门结构，需提供实物照片。 |  |  | 3 | 是
2.3 | 为保障设备升温速率，设备功率≥65kW，提供投标产品注册证附件证明。 |  |  | 3 | 是
3 | 全自动高温蒸汽灭菌器A/B通用
3.1 | 至少具有真空干燥和脉动干燥方式，须提供打印记录。 |  |  | 3 | 是
3.2 | 标准循环：至少预备≥3次脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。提供控制屏/触摸屏照片。 |  |  | 3 | 是
三、一般技术参数（全自动高温蒸汽灭菌器A/B通用）
1 | 设备结构及硬件功能
1.1 | 舱体壳设计压力≥-0.1/0.3Mpa，须提供固定式压力容器产品数据表。 |  |  | 1 | 是
1.2 | 舱内灭菌设计温度≥148℃，须提供固定式压力容器产品数据表。 |  |  | 2 | 是
1.3 | 舱体壳须具备环形加强筋结构，主体须采用全自动机器人焊接工艺，需提供主体现场机器人自动焊接环形夹套图片。 |  |  | 2 | 是
1.4 | 舱门设前后双门（污区、洁净区各一），门开启可控，支持正常单侧开启和维护双侧开启模式。日常工作时，前后门不可同开，确保无菌物品洁净区与污区的隔离；维护时，由专业工程师操作，可同时开启前后门，需提供控制屏/触摸屏开门模式控制界面照片。 |  |  | 2 | 是
1.5 | 舱门材料同内室材料，门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个，提供实物照片。 |  |  | 2 | 是
2 | 设备软件功能（灭菌程序及流程）
2.1 | 具备舱门开关障碍检测功能，即关门过程中，遇到障碍，控制屏/触摸屏会显示报警信息，舱门动作将转为反向开启，最大限度的保证安全。 |  |  | 1 | 是
2.3 | 具备水回收装置，可将经过换热器交换后滞留的冷水回收再利用，须提供排水箱实物图。 |  |  | 1 | 是
2.4 | 具备灭菌过程参数记录打印功能，内容信息包括但不限于灭菌过程中的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等，可使用内置热敏打印机进行打印，须提供打印记录的照片。 |  |  | 1 | 是
2.5 | 具备报警信息记录打印功能，程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印，须提供打印记录的照片。 |  |  | 1 | 是
2.6 | 具备舱内超压保护功能，即内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下待处理。 |  |  | 1 | 是
2.7 | 具备舱门关门位检测保护功能，门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处待理。 |  |  | 1 | 是
2.8 | 灭菌程序数量≥32套，提供触摸屏照片证明。 |  |  | 1 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 全自动预真空高温高压蒸汽灭菌器A的主体设备，需具备以下功能 |  | 7套
|  | 1.1 | 舱体门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个 |  | 包含在设备功能中
|  | 1.2 | 舱体密封门采用圆形密封圈进行密封，使用寿命长，密封效果好。 |  | 包含在设备功能中
|  | 1.3 | 舱体夹层和内室均使用压力变送器进行控制，无需人工调节夹层压力。 |  | 包含在设备功能中
|  | 1.4 | 程序阶段可根据需求灵活配置，以满足不同灭菌工艺的要求。常规脉动程序采用3种组合式脉动工艺，小压力幅度，多脉动次数形式 |  | 包含在设备功能中
|  | 2 | 全自动预真空高温高压蒸汽灭菌器B的主体设备，需具备以下功能 |  | 1套
|  | 2.1 | 舱体门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个 |  | 包含在设备功能中
|  | 2.2 | 舱体密封门采用圆形密封圈进行密封，使用寿命长，密封效果好。 |  | 包含在设备功能中
|  | 2.3 | 舱体夹层和内室均使用压力变送器进行控制，无需人工调节夹层压力。 |  | 包含在设备功能中
|  | 2.4 | 程序阶段可根据需求灵活配置，以满足不同灭菌工艺的要求。常规脉动程序采用3种组合式脉动工艺，小压力幅度，多脉动次数形式。 |  | 包含在设备功能中
|  | 3 | 配套设备
|  | 3.1 | 外搬运车 |  | ≥16辆
|  | 3.2 | 消毒车 |  | 8套
|  | 3.3 | 空气压缩机（医用洁净气源，每台输入功率≥9KW，供气量≥1600L/min） |  | 2套
|  | 3.4 | 生物阅读器 |  | 2套
|  | 3.5 | 干燥柜（容积≥500L，每台设备配备：湿化瓶架1件，导管架1件，DIN标准器械托盘 9个，集水盒1件,格栅9件）。 |  | 2套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率≥95%，故障紧急叫修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供提供切实可行的解决方案。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年定期提供预防性保养服务≥4次，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，备品备件供货年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区云亭路99号。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起≥60个月（每多1年加1分，最多2分）。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 设备设计使用寿命 | 本次招标的设备设计使用寿命须≥10年（须提供医疗器械注册证附件或制造商承诺书或设备铭牌照片，并标注依据所在页码）。