## 环氧乙烷灭菌器
医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：环氧乙烷灭菌器
采购编号： 0025-W00017551 预算总价： 180万
预算单价： 60万 采购数量： 3台
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次招标的为环氧乙烷灭菌器，主要用于祝桥院区各类不耐高温、不耐水汽的医用高分子材料、医用电子仪器、光学仪器、卫生材料、医药等畏热畏湿物品、设备、器械的灭菌。
关键技术参数
1★ | 设备灭菌舱体总容积须≥225L，提供设备铭牌或《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件（产品技术要求）佐证。 |  |  | / | 是
二、重要技术参数
1 | 设备具备触摸控制显示屏，中文显示，显示内容包括但不限于灭菌过程的温度、压力、湿度、时间、循环模式、过程阶段，报警信息提示等，须提供实际界面照片。 |  |  | 5 | 是
2 | 须提供投标产品的《消毒产品卫生安全评价报告》。 |  |  | 5 | 是
3 | 受场地限制，设备舱门开启方式须为自动升降方式，便于工作人员操作，须提供设备照片。 |  |  | 5 | 是
4 | 设备舱体内具备压力传感器，数量≥2个，可同时工作并在显示屏上实时显示数据，保证设备安全工作，须提供触摸屏照片。 |  |  | 5 | 是
三、一般技术参数
1 | 主机硬件模块及功能
1.1 | 受场地限制，设备正面宽度须≤830mm，提供彩页及实物测量图片。 |  |  | 2 | 是
1.2 | 灭菌舱体采用铝材或更优材质，厚度≥16mm，保证环氧乙烷保持100%气态。 |  |  | 1 | 是
1.3 | 舱门具备防夹功能，即开关舱门时当碰触到障碍，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 |  |  | 1 | 是
1.4 | 设备采用气动阀控制方式。 |  |  | 1 | 是
1.5 | 舱门内门板具备加热功能，确保内门板和舱体内室温度一致，使灭菌物品受热均匀，保证灭菌效果。 |  |  | 2 | 是
1.6 | 环氧乙烷气体加注采用负压技术，由环氧乙烷气罐提供100%的纯环氧乙烷气体。 |  |  | 1 | 是
1.7 | 为提高设备运行效率，设备功率≥4.5kW，提供设备铭牌佐证。 |  |  | 3 | 是
2 | 软件模块及功能
2.1 | 程序数量：设有37℃和55℃两种程序，提供铭牌佐证。 |  |  | 2 | 是
2.2 | 灭菌完成后,15分钟后开门,则按开门按钮后,进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留环氧乙烷气体。 |  |  | 1 | 是
3 | 灭菌效果
3.1 | 负压循环过程须安全可靠，机器运行期间和灭菌结束后环境环氧乙烷浓度分别≤0.840mg/m3和0.160mg/m3，须提供省级以上机构出具的设备周围环境环氧乙烷浓度的检测报告。 |  |  | 2 | 是
4 | 追溯记录系统
4.1 | 具备微型热敏打印机，打印记录可保存3年以上。 |  |  | 1 | 是
4.2 | 具备中文打印功能，至少具有曲线打印和报表打印两种方式。 |  |  | 1 | 是
4.3 | 提供的物理、化学指示物以及生物监测试剂须开放，可兼容其他品牌产品。 |  |  | 2 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 环氧乙烷灭菌器（需具备以下功能） |  | 3套
|  | 2 | 配套篮筐：常规医疗器械灭菌用不锈钢篮筐 |  | 6套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率≥95%，故障紧急叫修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供提供切实可行的解决方案。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年定期提供预防性保养服务≥4次，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，备品备件供货年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区云亭路99号。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起≥60个月（每多1年加1分，最多2分）。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 设备设计使用寿命 | 本次招标的设备设计使用寿命须≥10年，（须提供医疗器械注册证附件或制造商承诺书或设备铭牌照片，并标注依据所在页码）。