## 等离子消毒灭菌装置
医疗设备采购需求（第4包）
设备名称： 等离子消毒灭菌装置
采购编号：0025-W00017549 预算总价： 150万元
预算单价：30万元 采购数量： 5台
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£专门面向中小企业采购
£专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：£是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次招标的为低温等离子消毒灭菌器，主要用于祝桥院区非耐高温的各类手术器械、胸腹腔内窥镜手术控制系统机械臂、器具器皿、塑料制品、管腔以及麻醉器具等的灭菌，以达到国家许可的灭菌标准。
关键技术参数
1★ | 投标型号应提供“全国消毒产品网上备案信息服务平台”上体现产品分类的截图或卫生健康行政部门认可的纸质备案材料，同时受祝桥院区现有场地限制，投标设备外形尺寸宽度≤800mm。提供此设备的实物测量照片及彩页证明。 |  |  | / | 是
2★ | 注液方式：灭菌剂卡匣加注方式，卡匣内胶囊数量≥10个，单个胶囊灭菌剂罐装量≥5ml，提供投标型号匹配使用的灭菌剂标签及实物照片予以证明。 |  |  | / | 是
二、重要技术参数
1 | 投标设备额定使用功率≤4.5kW，须提供设备铭牌佐证。 |  |  | 5 | 是
2 | 所投标产品可对胸腹腔内窥镜手术系统器械灭菌，须提供胸腹腔内窥镜手术系统器械内镜器械灭菌证明文件或国家认可的第三方检测机构的检测报告。 |  |  | 5 | 是
3 | 灭菌舱体内尺寸长度≥820mm，提供设备彩页证明资料及实物测量图片；容积≥163 L，提供设备铭牌证明。 |  |  | 5 | 是
4 | 要求采用电动升降门，开启方式为顶杆驱动式，而非使用链条带动的升降门，须提供设备实物照片证明。 |  |  | 5 | 是
三、一般技术参数
一 | 设备结构及硬件功能
1 | 具备彩色触摸屏控制面板，尺寸≥10英寸，显示内容包含但不限于温度、压力、时间、循环模式、过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，须提供实际界面照片。 |  |  | 2 | 是
2 | 具备多个温控探头，能准确检测和控制灭菌温度，腔体探头数量≥1个，舱门门板探头数量≥1个，温控探头精度≤±0.1 ℃，须提供实物照片证明。 |  |  | 2 | 是
3 | 要求灭菌器内舱体结构为长方体，舱体材质采用航空铝材或更优材质，厚度≥16mm。 |  |  | 2 | 是
4 | 具备过氧化氢排气过滤系统，连续采样3天，过氧化氢低温等离子体灭菌器残留在空气中的过氧化氢浓度均为未检出（＜0.8mg/m³）;8h加权平均接触浓度均为未检出（＜0.8mg/m³）,须提供省级以上检测机构出具的检测报告。 |  |  | 2 | 是
5 | 空气过滤器过滤精度≤0.22μm |  |  | 1 | 是
二、 | 程序及软件功能：
6 | 程序运行时间：软镜循环≤40分钟；管腔循环≤55分钟；快速循环≤26分钟，须提供打印照片。 |  |  | 2 | 是
7 | 采用卡匣式加注，具备灭菌胶囊计数记忆功能，即卡匣安装后，能自动计算和显示胶囊已使用数量、剩余数量，及可运行灭菌循环的次数。须提供照片证明。 |  |  | 2 | 是
三、 | 灭菌能力及效果
8 | 灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≥1 mm、长度≥4000 mm；不锈钢管腔直径≥0.7 mm、长度≥600 mm；提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。 |  |  | 2 | 是
9 | 等离子电源采用晶体管控制电源，功率≤500 W，灭菌后聚四氟乙烯管腔中过氧化氢残留量≤0.003 mg/cm2，不锈钢中残留量≤0.01 mg/cm2。提供省级以上检测机构检测报告。 |  |  | 2 | 是
四、 | 追溯及记录系统
10 | 采用微型热敏打印机，打印记录保存3年以上。提供设备打印机照片。 |  |  | 1 | 是
12 | 打印记录包括但不限于程序名称、灭菌日期、灭菌批次、灭菌起止时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印记录。 |  |  | 2 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 全自动低温等离子灭菌器（需具备以下功能） |  | 5套
|  | 2 | 配套灭菌篮筐
|  | 2.1 | 常规医疗器械不锈钢篮筐 |  | 4套
|  | 2.2 | 胸腹腔内窥镜手术系统专用篮筐 |  | 1套
|  | 3 | 配套设备
|  | 3.1 | 热敏打印机 |  | 5套
|  | 3.2 | 灭菌追溯系统软硬件（须配合信息部门联网） |  | 1套
|  | 3.3 | 全自动软式内窥镜清洗消毒机 |  | 2套
|  | 3.4 | 软式内窥镜清洗装置及内镜存放柜 |  | 2套
|  | 3.5 | 口腔种植显微手术套装 |  | 1套
|  | 3.6 | 口腔补牙修复套装 |  | 1套
|  | 3.7 | 口腔正畸器械套装 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95%，故障紧急叫修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起≥60个月（每多1年加1分，最多2分）。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 设备设计使用寿命 | 本次招标的设备设计使用寿命须≥10年（须提供医疗器械注册证附件或制造商承诺书或设备铭牌照片，并标注依据所在页码）。