## Sheet1
上海市化工职业病防治院医疗设备采购需求
设备名称： X射线计算机断层扫描仪
采购编号：0026-00032337 预算总价：2500000元
预算单价：2500000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ✔第三类
面向企业分类：✔ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 要求32排以上CT，可开展全身各部位CT扫描，包括头、颈、胸、腹等部位的平扫和增强扫描，具备肺结节CAD计算机辅助自动分析软件、肺气肿分析软件等高级临床应用。
1.2 | 探测器Z轴方向排列数≥32排 |  |  |  | ★ | 是
二、主要技术参数
2.1 | 探测器Z轴方向排列数≥40排 |  |  |  | 4 | 是
2.2 | 探测器单元Z轴方向最小物理尺寸≤0.55毫米 |  |  |  | 4 | 是
2.3 | 提供原厂原装球管（CT球管与CT主机完全兼容） |  |  |  | 4 | 是
2.4 | 机架最快扫描速度≤0.69秒/圈 |  |  |  | 4 | 是
2.5 | 球管焦点到探测器距离≤1000毫米 |  |  |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 扫描架物理倾角（非数字倾角）≥±30度 |  |  |  | 1 | 是
3.2 | 最薄重建层厚≤0.55毫米 |  |  |  | 2 | 是
3.3 | 螺旋扫描模式下最薄扫描层厚≤0.55毫米 |  |  |  | 2 | 是
3.4 | 断层扫描模式下最薄扫描层厚≤0.55毫米 |  |  |  | 2 | 是
3.5 | 探测器Z轴方向总覆盖宽度≥22毫米 |  |  |  | 1 | 否
3.6 | 每排探测器单元数≥860个 |  |  |  | 1 | 否
3.7 | 探测器总单元数≥34500个 |  |  |  | 1 | 否
3.8 | 球管阳极最大散热率≥700KHU/min |  |  |  | 2 | 否
3.9 | 球管阳极物理热容量（非等效） ≥3.5MHU |  |  |  | 1 | 否
3.1 | 球管小焦点尺寸≤0.6 mm² |  |  |  | 1 | 否
3.11 | 球管大焦点尺寸≤1.7 mm² |  |  |  | 1 | 否
3.12 | 高压发生器功率 ≥48KW |  |  |  | 1 | 否
3.13 | 最大输出管电流 ≥400mA |  |  |  | 1 | 否
3.14 | 最小输出管电流 ≤10mA |  |  |  | 1 | 否
3.15 | 具备人工智能摄像采集系统 |  |  |  | 1 | 否
3.16 | 具备智能图像处理及辅助诊断方案：如具备头部运动伪影校正算法，可消除头部运动伪影优化头部图像质量等 |  |  |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 序号 | 项目 | 数量
|  | 1 | 球管 | 1个
|  | 2 | 高压发生器 | 1个
|  | 3 | 探测器 | 1个
|  | 4 | 主控台 | 1个
|  | 5 | 扫描桌 | 1个
|  | 6 | 临床应用软件 | 1套
|  | 7 | 扫描床 | 1个
|  | 8 | 扫描机架 | 1个
|  | 9 | 键盘、鼠标一套 | 1台
|  | 10 | 床附件（床垫、头扫描组件等） | 1台
5.3 | 维保内容与价格 | 维修响应时间：接到医院报修之后，4小时内响应，24小时到达现场。48小时内无法修复则需提供备用设备或解决方案以保证甲方医疗工作正常运行。需提供24小时400免费服务电话提供在线技术咨询。 年度维保：保修期外的整机年度保修费用（含球管）≤设备总价的 10%，保修期内的年度定期预防性维护保养次数≥2次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 供主要零配件、消耗品清单及成交价格（不得超过市场成交价8折）。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市静安区成都北路369号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内完成交付并通过验收
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取；□收取