## 需求表
彩色多普勒超声诊断仪项目 采购需求
设备名称：彩色多普勒超声诊断仪
采购数量：贰套
预算总价人民币元：4000000.00
所属医疗设备类别（可多选）：
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、经食道心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作
二、关键技术参数（★号技术参数）
2.1 | 实时比较成像功能：可并排对比2D影像，将当前实时影像和已保存影像或者检索多模态影像（至少包含CT/MRI/X射线/乳腺X射线摄影等）进行比较 | 实时比较成像：可并排对比2D影像，将当前实时影像和同一研究中已保存影像或者检索多模态影像（CT/MRI/X射线/乳腺X光摄影/PET/PETCT/PET-MRI/CB-CT）进行比较 | 实时比较成像：可并排对比2D影像，将当前实时影像和同一研究中已保存影像或者检索多模态影像（CT/MRI/X射线/乳腺X光摄影/PET/PETCT/PET-MRI/CB-CT）进行比较 | 实时比较成像：可并排对比2D影像，将当前实时影像和同一研究中已保存影像或者检索多模态影像（CT/MRI/X射线/乳腺X光摄影/PET/PETCT/PET-MRI/CB-CT）进行比较 | 0 | 是
2.2 | 动态范围≥390dB | 动态范围≥390dB | 动态范围≥390dB | 动态范围≥390dB | 0 | 是
2.3 | 主机具备经食道探头、矩阵探头、容积探头应用功能 | 主机可拓展支持经食道探头，矩阵探头，容积探头 | 主机可拓展支持经食道探头，矩阵探头，容积探头 | 主机可拓展支持经食道探头，矩阵探头，容积探头 | 0 | 提供注册证产品技术要求附件证明材料
2.4 | 配置甲状腺超声影像AI辅助诊断分析软件：适用于甲状腺超声动态/静态影像处理，实现包括图像传输显示及存储、影像智能分析（包括异常部位标记及分析）、数据检索的数字化管理功能 |  |  |  | 0 | 允许供应商外购，但需保证系统兼容性，并需提供独立的甲状腺超声影像AI辅助诊断分析软件医疗器械注册证（二类或三类）
2.5 | 配置乳腺超声影像AI辅助诊断分析软件：用于实现乳腺超声影像接收、显示、处理、智能分析(包括异常部位标记和分析)、存储以及检索，同时还支持以文本和图像的形式将检查结果进行电子存储以及生成医学报告打印 |  |  |  | 0 | 允许供应商外购，但需保证系统兼容性，并需提供独立的乳腺超声影像AI辅助诊断分析软件医疗器械注册证（二类或三类）
2.6 | 配置所有附件（产品配置要求）中的硬软件及功能模块 |  |  |  | 0 | 详见sheet2，逐条响应，写明品牌、规格及硬件的型号
三、主要技术参数
3.1 | 配置的5把探头中，单晶体或纯净波材质探头至少包含：二维成人腹部凸阵探头、二维成人心脏相控阵探头、二维宽频浅表线阵探头、二维腔内微凸阵探头；并且主机同时激活标准探头接口数≥4个 | 配置的5把探头中，腹部宽频凸阵探头、心脏宽频相控阵探头、浅表超宽频线阵探头、腔内宽频凸阵探头均为单晶体或纯净波材质 | 配置的5把探头中，腹部宽频凸阵探头、心脏宽频相控阵探头、浅表超宽频线阵探头、腔内宽频凸阵探头均为单晶体或纯净波材质 | 配置的5把探头中，腹部宽频凸阵探头、心脏宽频相控阵探头、浅表超宽频线阵探头、腔内宽频凸阵探头均为单晶体或纯净波材质 | 4 | 是
3.2 | 主机最大扫描深度：≥60cm（提供投标机型操作截图证明材料） | 主机支持扫描深度≥60cm | 主机支持扫描深度≥60cm | 主机支持扫描深度≥60cm | 3 | 是
3.3 | 投标所配置的单晶体或纯净波材质超宽频线阵探头频率：至少包含2-22MHZ | 所提供的浅表超宽频线阵探头频率≥2-22MHZ | 所提供的浅表超宽频线阵探头频率≥2-22MHZ | 所提供的浅表超宽频线阵探头频率≥2-22MHZ | 4 | 提供注册证产品技术要求附件证明材料
3.4 | 具备弹性成像功能，可增强囊性和复杂囊性结构的无回声成像，具备乳腺和妇科及泌尿外科成像 | 支持弹性成像技术，可增强囊性和复杂囊性结构的无回声成像，具备乳腺和妇科弹性成像 | 支持弹性成像技术，可增强囊性和复杂囊性结构的无回声成像，具备乳腺和妇科弹性成像 | 支持弹性成像技术，可增强囊性和复杂囊性结构的无回声成像，具备乳腺和妇科弹性成像 | 4 | 是
3.5 | 具备2D和双平面影像的左心室和左心房整体容积分析功能，能计算左室容积和左室收缩和舒张功能的高级参数，支持心腔和血管腔的自动边界检测，自动组织二尖瓣和其他瓣环运动分析，能计算出瓣环位移随时间变化的曲线，彩色运动叠加技术参数化显示瓣环平面运动，支持导出测量数据 | 支持自动组织二尖瓣和其他瓣环运动分析，能够输出分析曲线及测量数据 | 支持自动组织二尖瓣和其他瓣环运动分析，能够输出分析曲线及测量数据 | 支持自动组织二尖瓣和其他瓣环运动分析，能够输出分析曲线及测量数据 | 5 | 是
3.6 | 具备自动2D左心室纵向应变定量功能，能一键控制全局纵向应变，能够分析含有或不含心电图（ECG）的影像及非本机数据影像，可一次对三幅顶部影像进行快速斑点追踪 | 支持左心室自动容积测量，计算面积、左室容积和左室收缩和舒张功能的高级参数，包括部分面积变化、射血分数、射血峰值速率、快速充盈峰值速率和心房充盈分数 | 支持左心室自动容积测量，计算面积、左室容积和左室收缩和舒张功能的高级参数，包括部分面积变化、射血分数、射血峰值速率、快速充盈峰值速率和心房充盈分数 | 支持左心室自动容积测量，计算面积、左室容积和左室收缩和舒张功能的高级参数，包括部分面积变化、射血分数、射血峰值速率、快速充盈峰值速率和心房充盈分数 | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 24
四、一般技术参数
彩色多普勒超声诊断仪
4.1 | 系统主机硬盘容量：≥2TB固态硬盘 | 系统主机内置2TB固态硬盘 | 系统主机内置2TB固态硬盘 | 系统主机内置2TB固态硬盘 | 0.5 | 是
4.2 | 操作面板具备触摸屏≥12英寸，触摸屏具备滑屏技术，能自动或手动选择组织特定的成像参数 | 操作面板具备触摸屏≥12英寸，并全面配备滑屏技术，可轻松完成控制导航和系统互动 | 操作面板具备触摸屏≥12英寸，并全面配备滑屏技术，可轻松完成控制导航和系统互动 | 操作面板具备触摸屏≥12英寸，并全面配备滑屏技术，可轻松完成控制导航和系统互动 | 0.5 | 是
4.3 | 显示器尺寸≥24英寸，分辨率≥1920×1080 | 显示器尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080 | 显示器尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080 | 显示器尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080 | 0.5 | 是
4.4 | 组织多普勒成像模式技术满足：所有经胸心脏成像探头均具有该功能，至少包含7种图谱 | 探头频率：腹部探头1-5MHz、心脏探头1-5MHz、线阵探头5-12MHz、腔内探头3-10MHz | 探头频率：腹部探头1-5MHz、心脏探头1-5MHz、线阵探头5-12MHz、腔内探头3-10MHz | 探头频率：腹部探头1-5MHz、心脏探头1-5MHz、线阵探头5-12MHz、腔内探头3-10MHz | 1 | 是
4.5 | 频谱多普勒成像模式技术满足：可回顾性分析多普勒数据，可调节取样容积大小范围：至少包含0.5-20mm | 具有频谱多普勒成像模式，可回顾性分析多普勒数据，可调节取样容积大小：0.5-20mm | 具有频谱多普勒成像模式，可回顾性分析多普勒数据，可调节取样容积大小：0.5-20mm | 具有频谱多普勒成像模式，可回顾性分析多普勒数据，可调节取样容积大小：0.5-20mm | 1 | 是
4.6 | 具备全景成像功能，可实时扩展视野复合成像，能够在采集期间备份并重新调整影像，全景成像可达到160cm | 支持实时扩展视野复合成像，能够在采集期间备份并重新调整影像 | 支持实时扩展视野复合成像，能够在采集期间备份并重新调整影像 | 支持实时扩展视野复合成像，能够在采集期间备份并重新调整影像 | 1 | 是
4.7 | 具备实时任意多平面成像功能，可同步显示不少于2个实时成像平面（提供投标机型操作截图证明材料） | 支持实时任意多平面成像，可同步显示2个实时成像平面 | 支持实时任意多平面成像，可同步显示2个实时成像平面 | 支持实时任意多平面成像，可同步显示2个实时成像平面 | 0.5 | 是
4.8 | 具备在不移动探头的情况下进行2D超声心动图成像并旋转影像技术 | 支持在不移动探头的情况下进行2D超声心动图成像并旋转影像 | 支持在不移动探头的情况下进行2D超声心动图成像并旋转影像 | 支持在不移动探头的情况下进行2D超声心动图成像并旋转影像 | 0.5 | 是
4.9 | 实时复合成像技术满足：高精准波束操控影像复合，可采集更多组织信息并减少角度生成伪影，所有造影模式下均可用 | 支持实时复合成像技术，所有造影模式下均可用 | 支持实时复合成像技术，所有造影模式下均可用 | 支持实时复合成像技术，所有造影模式下均可用 | 0.5 | 是
4.10 | 自适应像素优化技术满足：为高级斑点降噪、精细组织模式显示和精细边界清晰度提供高分辨率算法，彩色血流和多普勒模式及造影模式下均可用 | 支持自适应像素优化技术,彩色血流和多普勒模式及造影模式下均可用 | 支持自适应像素优化技术,彩色血流和多普勒模式及造影模式下均可用 | 支持自适应像素优化技术,彩色血流和多普勒模式及造影模式下均可用 | 0.5 | 是
4.11 | 智能影像优化满足：可连续、实时调节系统增益和TGC以实现组织亮度平衡，所有成像探头上均可用 | 支持智能影像优化技术，可连续、实时调节系统增益和TGC以实现组织亮度平衡 | 支持智能影像优化技术，可连续、实时调节系统增益和TGC以实现组织亮度平衡 | 支持智能影像优化技术，可连续、实时调节系统增益和TGC以实现组织亮度平衡 | 0.5 | 是
4.12 | 内中膜厚度测量功能满足：,可自动测量颈动脉和其他浅表血管的内中膜厚度，以平均毫米和标准偏差为单位的IMT值报告，可以Excel或DICOM SR格式导出测量数据 | 支持内中膜厚度测量技术,可自动测量颈动脉和其他浅表血管的内中膜厚度 | 支持内中膜厚度测量技术,可自动测量颈动脉和其他浅表血管的内中膜厚度 | 支持内中膜厚度测量技术,可自动测量颈动脉和其他浅表血管的内中膜厚度 | 1 | 是
4.13 | 具备立体血流成像功能，提供血流成像数据的立体模式，可以更好地看清心脏和血管结构并增强有彩色成像模式 | 支持立体血流成像 | 支持立体血流成像 | 支持立体血流成像 | 1 | 是
4.14 | 具备剪切波弹性成像功能，可配置分析压力（kPa）和速度（m/s）选项可用（提供投标机型操作截图证明材料） | 支持剪切波弹性成像 | 支持剪切波弹性成像 | 支持剪切波弹性成像 | 1 | 是
4.15 | 肝脏脂肪定量分析功能满足：可实时评估并分析组织衰减情况，可选置信度图，能确保衰减成像中的图像，具有良好的信噪比，且无伪影产生 | 支持肝脏脂肪定量分析，可实时评估并分析组织衰减情况 | 支持肝脏脂肪定量分析，可实时评估并分析组织衰减情况 | 支持肝脏脂肪定量分析，可实时评估并分析组织衰减情况 | 1 | 是
4.16 | 具备造影成像功能，可实时微血管成像，超分辨率微血管成像，运用高级运动补偿技术提高空间分辨率和减少运动伪差 | 支持造影成像，可实时微血管成像 | 支持造影成像，可实时微血管成像 | 支持造影成像，可实时微血管成像 | 1 | 提供注册证产品技术要求附件证明材料
4.17 | 微细血流高清成像功能满足：用于探测解剖组织中慢速和微弱的血流，同时应用高级伪影减除技术 | 支持慢速和微弱血流高清成像，用于探测解剖组织中慢速和微弱的血流 | 支持慢速和微弱血流高清成像，用于探测解剖组织中慢速和微弱的血流 | 支持慢速和微弱血流高清成像，用于探测解剖组织中慢速和微弱的血流 | 1 | 是
4.18 | 具备自动心肌运动定量分析功能，使用2D斑点追踪技术客观评估左心室整体功能和局部室壁运动变形和时间，最少包含18种专用颜色，有助于区分每根线和相应的波形 | 支持自动心肌运动定量分析，使用2D斑点追踪技术客观评估左心室整体功能和局部室壁运动变形和时间 | 支持自动心肌运动定量分析，使用2D斑点追踪技术客观评估左心室整体功能和局部室壁运动变形和时间 | 支持自动心肌运动定量分析，使用2D斑点追踪技术客观评估左心室整体功能和局部室壁运动变形和时间 | 1 | 是
4.19 | 具备在实时3D容积上自动检测功能、分割并量化左心室和左心房；可根据舒张期末和收缩期末的心动阶段来调节所需的自动边界；包含全局或局部编辑功能 | 支持在实时3D容积上自动检测、分割并量化左心室和左心房；可根据舒张期末和收缩期末的心动阶段来调节所需的自动边界；包含全局或局部编辑功能 | 支持在实时3D容积上自动检测、分割并量化左心室和左心房；可根据舒张期末和收缩期末的心动阶段来调节所需的自动边界；包含全局或局部编辑功能 | 支持在实时3D容积上自动检测、分割并量化左心室和左心房；可根据舒张期末和收缩期末的心动阶段来调节所需的自动边界；包含全局或局部编辑功能 | 1 | 是
4.20 | 具备右心室自动应变功能，可使用2D斑点追踪技术快速轻松地评估右心室变形分析，能测量右心室游离壁纵向应变，右心室全局4腔纵向应变 | 支持右心室自动应变功能，可使用2D斑点追踪技术快速轻松地评估右心室变形分析 | 支持右心室自动应变功能，可使用2D斑点追踪技术快速轻松地评估右心室变形分析 | 支持右心室自动应变功能，可使用2D斑点追踪技术快速轻松地评估右心室变形分析 | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  |  | 16
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
五、伴随服务要求
5.1 | 产品配置要求 | 见附件2
5.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供装机工具，软件终身免费升级
5.3 | 安装 | √¨需要 ¨不需要。
供应商负责设备到货搬运和安装就位，并承担由此产生的费用
5.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，供应商应在接到采购人通知后2天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5.5 | 提供技术援助 | 供应商应免费对采购人操作、应用及维修人员的技术咨询和疑问提供技术解答，并就相关技术更新换代和培训提供学习机会。提供中文操作手册、技术支持工程师名单及电话。
5.6 | 培训 | 供应商应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训;对设备功能应用提供持续的设备全生命周期内的培训。
5.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方签署验收文件，设备被视为验收通过
六、售后服务要求
6.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间：2小时以内响应，工程师于8小时内到达现场给出解决方案，24小时内不能修复提供备用机。设备厂商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务
6.2 | 服务内容与计划 | 供应商按配置清单要求，提供投标之前近6个月内全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如履约验收不符合要求，则采购人有权向供应商提出终止合同、退换或索赔的要求
6.3 | 维保内容与价格 | 整机免费保修 60个月，并且每年提供至少4次整机保养服务。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工等费用)均由供应商承担。提供出保后整机维保费用报价。
6.4 | 备品备件供货与价格 | 1）保质期满后，维修仅收取零件更换费用，零配件价格按市场价70%收取，免收任何人工费、差旅费 2）备件费先修后付款，节假日维修按同样标准收费 3）在中国有零部件储备仓库，保证供应仪器的维修与配件
第一类
第二类
第三类

## 附件（产品配置要求）
彩色多普勒超声诊断仪配置要求
| 名称 | 单套需配备数量 | 项目所需总数量
主要硬件
1 | 主机 | 1台 | 2台
2 | 二维成人心脏相控阵探头 | 1只 | 2只
3 | 二维成人腹部凸阵探头 | 1只 | 2只
4 | 二维高频浅表线阵探头 | 1只 | 2只
5 | 二维超宽频线阵探头 | 1只 | 2只
6 | 二维腔内微凸阵探头 | 1只 | 2只
7 | 电脑工作站（包含超声图像脱机分析软件）配置不低于：CPU14核20线程/内存32G/1T固态硬盘；激光打印机 | 1套 | 2套
主要应用软件及功能模块
8 | 实时复合成像功能模块 | 1套 | 2套
9 | 自适应像素优化功能模块 | 1套 | 2套
10 | 组织多普勒成像功能模块 | 1套 | 2套
11 | 彩色多普勒成像功能模块 | 1套 | 2套
12 | 智能影像优化成像功能模块 | 1套 | 2套
13 | 频谱多普勒成像成能模块 | 1套 | 2套
14 | 内中膜厚度自动测量软件 | 1套 | 2套
15 | 脑卒中预警软件 | 1套 | 2套
16 | 应变弹性成像软件 | 1套 | 2套
17 | 微细血流成像软件 | 1套 | 2套
18 | 肝脏脂肪定量分析软件 | 1套 | 2套