## 包1
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第1包）
项目名称：手术显微镜（手术公共平台）（2025）
采购编号：政采编号/0025-W00017977 预算总价：3600000元
采购数量：3套
所属医疗设备类别：¨√第一类 ¨√第二类 ¨√第三类
面向企业分类：¨ √ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ¨√否
| 需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
| 1.1 | 用途：主要用于神经外科、耳鼻喉科、整复外科等显微手术中，局部照明及放大病灶及周边组织的功能，辅助临床更好的完成病灶切除与重建的操作。 |  | / | /
二、主要技术参数要求
| 2.1 | 手术显微镜A（核心产品）*1套 |  | /
| 2.1.1 | 镜体内需具备全内置的超高清4K影像系统：分辨率≥3840*2160p，需为一体化设计，无需外接分光器和视频适配器。 |  | 5 | 是
| 2.1.2 | 需具备自动平衡调节系统功能 |  | 5 | 是
| 2.1.3 | 单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥610mm |  | 5 | 是
| 2.1.4 | 需具备荧光功能，至少满足双人四目,可适用于神经外科、耳鼻喉科等显微手术 |  | 5 | 是
| 2.1.5 | 需采用完全复消色差镀膜技术或其他保证最佳对比度和清晰度的技术方案，并应用于全部光学系统 |  | 0.5
| 2.1.6 | 需具备集控触摸屏：需为触摸显示器，≥24英寸，可以控制主机 |  | 3 | 是
| 2.1.7 | 需可以通过触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，至少满足：触屏新建用户个性化设置、新建患者账户，新建用户和患者，数量不限。 |  | 0.5
| 2.1.8 | 照明光源：需为双氙灯照明或更优照明方案，主光源和备用光源需可以一键切换。 |  | 3 | 是
| 2.1.9 | 主刀镜（含目镜）：无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X |  | 0.3
| 2.1.10 | 主刀镜（含目镜）：广角目镜，屈光补偿+5D/-8D，眼杯高度可调 |  | 0.3
| 2.1.11 | 主刀镜（含目镜）：12.5X双目镜筒，0-180°可调 |  | 0.3
| 2.1.12 | 主刀镜（含目镜）：机头至少具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮； |  | 0.3
| 2.1.13 | 助手镜（含目镜）：助手镜目镜至少具备锁控功能，360°旋转可调至对手镜位置 |  | 0.3
| 2.1.14 | 助手镜（含目镜）：至少配置全金属插入式直视镜筒 |  | 0.3
| 2.1.15 | 需具有四连杆支架：需具有电磁锁开关，≥6关节电磁锁 |  | 0.3
| 2.1.16 | 需具有四连杆支架：需具备全功能可编程手柄，需具备自由设定控制参数，至少包含以下功能：变倍、调焦、拍照、视频、亮度等。 |  | 0.3
| 2.1.17 | 需具有四连杆支架：显微镜支架底盘尺寸≥800mm×800mm，过顶设计，支架水平有效臂展≥1500mm |  | 0.3
| 2.1.18 | 需具备超高清4K视频录制功能：需具有可外接USB数据存储，至少具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能，需可以录制4K2D影像。 |  | 1
| 2.1.19 | 需具备消毒套抽真空功能：可以将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧贴支架臂，降低术中污染风险。 |  | 1
| 2.1.20 | 视频输出端口至少满足：HD-HDMI, HD-SDI,网络端口 |  | 0.3
| 2.2 | 手术显微镜B*2套 |  | /
| 2.2.1 | 主机：手动≥5档变倍器 |  | 0.3
| 2.2.2 | 主机总放大倍数：单一物镜下最小放大倍数≤2x ，最大放大倍数≥19.0x（12.5x目镜） |  | 3 | 是
| 2.2.3 | 主机：最小工作距离200mm, 最大工作距离430mm，连续调焦范围≥230mm |  | 3 | 是
| 2.2.4 | 需为TriLED高强度自然光源或更优光源方案，白光模式色温：5500 K（±500 K） |  | 0.5
| 2.2.5 | 需具有支架：支架高度（落地式）≥1735mm（垂直方向），超大臂展≥1955mm（水平） |  | 0.3
| 2.2.6 | 用户界面需显示直观的平衡过程、具备多功能开关，保证单手操作显微镜流畅 |  | 0.3
| 2.2.7 | 主刀镜（含目镜）：180°主刀可倾斜镜筒，f = 170mm； |  | 0.3
| 2.2.8 | 主刀镜（含目镜）：推进式广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-7D，眼杯高度可调 |  | 0.3
| 主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 40
| 4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
| 4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
| 4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
| 4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
装机方案：（另附页说明，注明所在页码） 提供投标产品的装机（/实施）方案，内容包括但不限于： 提供投标产品的配置清单（包括系统各组成部件品牌、型号、数量等。） 提供到货及装机时间安排。
投标人应根据国家法律法规、行业标准、医院规章制度 ，对现有场地的电源、水源、房屋（包括承重、防水等）等条件进行确认，明确升级或改造的内容，并体现在装机方案中。 升级或改造的工作由中标人负责，费用包含在投标总价中。 装机方案在实施前，必须通过医院认可。
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。(必须提供由投标人出具的书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
| 4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
| 4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
| 4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
| 4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
| 5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
| 5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
| 5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）：且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
| 5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。(注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
| 5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。

## 包2
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第2包）
项目名称：术中超声平台（2025）
采购编号：0025-W00017978 预算总价：2700000元
采购数量：2套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
| 需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
| 1.1 | 用途：适合用于术中肝胆、妇科、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  | / | /
二、主要技术参数要求
| 2.1. | 具备≥21英寸无缝触摸液晶屏，可触摸操控，无物理按键设计，支持单点、多点、滑动、缩放操作； |  | 3 | 是
| 2.2. | 主机内置≥4个可激活探头接口； |  | 0.5 | 是
| 2.3. | 主机台车具备自动卷线器可将电源自动收纳至台车底部； |  | 0.5 | 是
| 2.4. | 支持超声设备与监护类设备信息互通互联, 可在超声屏幕显示血压、血氧及心电等电生理信号； |  | 3 | 是
| 2.5. | 可支持心脏结构自动识别；具备自动舒张功能评估；可支持自动B线检测；具备自动下腔静脉定量分析；具备自动速度时间积分测量功能 |  | 3 | 是
| 2.6. | 支持弹性成像及定量分析： 具有压力指示：支持逐帧图像压力大小的查看； 具有组织硬度定量分析软件：支持比值分析，柱状图分析； |  | 3 | 是
| 2.7. | 支持数字波束增强器、多倍波束合成、二维灰阶模式、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）、频谱多普勒成像、脉冲多普勒成像、高脉冲重复频率成像、连续波多普勒成像 |  | 0.5
| 2.8. | 支持造影成像功能及造影定量分析功能 |  | 3 | 是
| 2.9. | 支持实时双幅对比成像； 具备一键自动优化功能（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）； 支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头。 |  | 0.5
| 2.10. | 具备穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度。 |  | 0.5
| 2.11. | 最大显示深度:≥38cm， TGC: ≥8段， 二维灰阶：≥256， 动态范围: ≥230（可视可调） |  | 0.5
| 2.12. | 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，伪彩图谱: ≥8种 |  | 0.5
| 2.13. | 具备≥256GB SSD硬盘 |  | 0.5
| 2.14. | 支持电影回放和原始数据处理：所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间≥480s；向前：最大时间≥120s) |  | 0.5
| 2.15. | 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。能够一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机的情况下，存储资料不丢失。 |  | 0.5
| 2.16. | 探头防护等级：满足IPX7防尘防水标准，探头可全浸泡清洗和消毒。 |  | 0.5
| 2.17. | 具备智能声控模块，能够利用麦克风输入语音指令，调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式。 |  | 0.5
| 2.18. | 主机自带内置电池支持续航时间≥5小时。 |  | 0.5
| 2.19. | 支持应用导向工作流，包含：休克、呼吸、创伤应用导航 |  | 0.5
| 2.20. | 超声检查探头性能要求 |  | / | /
| 2.20.1 | 腹腔镜探头： 适合用于腔镜手术中扫查，探头前端的扫描阵列可做四向弯曲，最大弯曲角度≥90°，满足术式包含：肝切、肝消融、肾切； 电子凸阵设计，扫描角度≥30°，频率：覆盖5-10MHz； 探头具有穿刺通道。 |  | 3 | 是
| 2.20.2 | 双平面探头： 可应用于前列腺穿刺术中扫查; 带宽凸阵频率：覆盖3.5-9.5MHz； 线阵频率：覆盖4.8-11.0MHz； 探头内置≥2个按键，自定义功能包含：冻结、增益调节； |  | 3 | 是
| 2.20.3 | 小凸阵探头: 适合用于神经外科开颅手术术中扫查； 频率：覆盖3-11MHz，最大扫描角度≥60°； |  | 3 | 是
| 2.20.4 | 术中探头： 适合用于开放手术术中扫查； 频率：覆盖3-9MHz，最大扫描角度≥60°； |  | 3 | 是
| 2.20.5 | 线阵探头： 适合用于浅表器官（神经、甲状腺、乳腺等）术中扫查； 频率：覆盖4-12MHz，阵元数≥192； 探头内置≥3个按键，自定义功能包含：冻结、增益调节； |  | 3 | 是
| 2.20.6 | 所有配置探头均支持浸泡消毒、低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌3种消毒灭菌方式。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 40
三、配置要求
★ | 3.1 | 每套术中超声平台，提供包括：腹腔镜探头1套、双平面探头1套、小凸阵探头1套、术中探头1套、线阵探头1套。所有产品相互兼容。 |  | / | /
| 配置要求 小计分值 |  |  | / | /
| 主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
| 4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
| 4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
| 4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
| 4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
| 4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
| 4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
| 4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
| 4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
| 5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
| 5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
| 5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 质量保证期满后整机年保修价格≤3%投标总价（包括超声检查探头）； 且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
| 5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”的价格，能够以随用随供的方式，按招标人要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
| 5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中“配套材料清单”的价格，能够以随用随供的方式，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。

## 包3
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第3包）
项目名称：裂隙灯显微镜（一批）（2025）
采购编号：0025-W00017975 预算总价： 2000000 元
预采购数量：25 套
采购内容 |  |  |  | 限价要求 （万元）
裂隙灯显微镜A(提供2套) |  |  |  | 58
裂隙灯显微镜B(提供9套) |  |  |  | 72
裂隙灯显微镜C(提供13套) |  |  |  | 65
裂隙灯显微镜C(提供1套) |  |  |  | 5
所属医疗设备类别：√第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途：适合用于观察眼前节及眼内部病变 |  | / | /
二、主要技术参数
2.1 | 裂隙灯显微镜A（核心产品）(提供2套) |  | / | /
2.1.1 | 裂隙灯显微镜系统 |  | / | /
2.1.1.1 | 光学分辨率：≥290线对 |  | 0.1
2.1.1.2 | 显微镜类型：伽利略汇聚型双目光学系统 |  | 0.1
2.1.1.3 | 放大倍率：转盘型变倍，能够提供≥5种倍率，包括但不限于6倍、10倍、16倍、25倍和40倍 |  | 0.8 | 是
2.1.1.5 | 目镜倍率：12.5倍 |  | 0.1
2.1.1.6 | 物镜焦距：≥107 mm |  | 0.1
2.1.1.7 | 物镜汇聚角：≥13° |  | 0.1
2.1.1.8 | 瞳距调节范围：覆盖 49 - 77 mm |  | 0.1
2.1.1.9 | 屈光度调节：覆盖 -8D~+8D |  | 0.8 | 是
2.1.1.10 | 视场：包括但不限于34mm、22mm、14mm、8.5mm、5.5mm |  | 0.1
2.1.2 | 照明系统 |  | / | /
2.1.2.1 | 裂隙宽度：覆盖0-12 mm，可连续调节 |  | 0.1
2.1.2.2 | 裂隙长度：覆盖1-12 mm，可连续调节 |  | 0.1
2.1.2.3 | 光圈直径：多档可调，包括但不限于0.2mm、2mm、3mm、5mm、9mm、12mm |  | 0.8 | 是
2.1.2.4 | 光圈面积：能够提供1平方毫米的光圈面积，满足前房闪辉检查 |  | 0.8 | 是
2.1.2.5 | 裂隙角度：-90度至+90度， 连续可调 |  | 0.1
2.1.2.6 | 裂隙旋转角度：覆盖 -180度 ～+180度 |  | 0.1
2.1.2.7 | 光斑倾斜角度：多档可调，包括但不限于0°、5°、10°、15° 和 20° |  | 0.8 | 是
2.1.2.8 | 滤镜：多档可调，包括但不限于无赤光、中性密度、发散、蓝色、红外辐射吸收、黄色等滤光片。 |  | 0.8 | 是
2.1.2.9 | 光源：LED或者卤素 |  | 0.1
2.1.2.10 | 灯源亮度调节方式：亮度连续可调 |  | 0.1
2.1.2.11 | 背景照明：具备背景照明单元 |  | 0.8 | 是
2.1.2.12 | 背景照明亮度调节方式：亮度连续可调 |  | 0.1
2.1.3 | 采集系统 |  | / | /
2.1.3.1 | 自动数码模块：1/1.8"传感器，全局快门，≤3.5微米像元，自动曝光、自动增益，高灵敏度，宽动态范围 |  | 0.1
2.1.3.2 | 图像传感器：≥300万像素 |  | 0.8 | 是
2.1.3.3 | 照片分辨率：≥2048x1536 |  | 0.8 | 是
2.1.3.4 | 照片格式：包括但不限于JPEG、BMP、TIFF |  | 0.1
2.1.3.5 | 视频分辨率：≥2048x1536 |  | 0.8 | 是
2.1.3.6 | 视频帧率：≥58fps |  | 0.1
2.1.3.7 | 采集开关：包括但不限于 操作杆触发、软件触发 |  | 0.1
2.1.3.8 | 曝光时间：覆盖 0.025ms-2000ms |  | 0.1
2.1.3.9 | DICOM接口：支持网络连接医院影像系统 |  | 0.1
2.1.3.10 | 病历管理软件：具有病人图像数据采集、存储、查询等功能。 |  | 1 | 是
2.1.4 | 电源系统：配有开关 |  | 0.1 | /
2.2 | 裂隙灯显微镜B(提供9套) |  | / | /
2.2.1 | 光学系统 |  | / | /
2.2.1.1 | 类型：伽利略汇聚型双目光学系统 |  | 0.4
2.2.1.2 | 放大倍率：转盘型变倍，能够提供≥5种倍率，包括但不限于6倍、10倍、16倍、25倍和40倍 |  | 2 | 是
2.2.1.3 | 目镜：12.5倍 |  | 0.4
2.2.1.4 | 视场：包括但不限于34mm、22mm、14mm、8.5mm、5.5mm |  | 0.4
2.2.1.5 | 瞳距调节范围：覆盖 49 - 77 mm |  | 0.4
2.2.1.6 | 物镜焦距：≥107 mm |  | 0.4
2.2.1.7 | 物镜汇聚角：≥13° |  | 0.4
2.2.2 | 裂隙投射系统及底座 |  | / | /
2.2.2.1 | 裂隙宽度：覆盖0-12 mm，可连续调节 |  | 0.4
2.2.2.2 | 裂隙长度：覆盖1-12 mm，可连续调节 |  | 0.4
2.2.2.3 | 光圈直径：多档可调，包括但不限于0.2mm、2mm、3mm、5mm、9mm、12mm |  | 1.5 | 是
2.2.2.4 | 光圈面积：能够提供1平方毫米的光圈面积，满足前房闪辉检查 |  | 1.5 | 是
2.2.2.5 | 滤镜：多档可调，包括但不限于无赤光、中性密度、发散、蓝色、红外辐射吸收、黄色等滤光片。 |  | 1.5 | 是
2.2.2.6 | 裂隙角度：-90度至+90度， 连续可调 |  | 0.4
2.2.2.7 | 裂隙旋转角度：覆盖 -180度 ～+180度 |  | 0.4
2.2.2.8 | 光斑倾斜角度：多档可调，包括但不限于0°、5°、10°、15° 和 20° |  | 1.5 | 是
2.2.2.9 | 基座移动间距：Z轴≥25mm，X轴≥105mm，Y轴≥110mm |  | 0.4
2.2.2.10 | 水平微调：覆盖 0-12 mm |  | 0.4
2.2.2.11 | 桌面大小：≥400mm╳500mm |  | 0.4
2.2.2.12 | 固视目标光源：LED光源 |  | 1.5 | 是
2.3 | 裂隙灯显微镜C(提供14套) |  | / | /
2.3.1 | 光学系统 |  | / | /
2.3.1.1 | 类型：伽利略汇聚型双目光学系统 |  | 0.4
2.3.1.2 | 放大倍率：转盘型变倍，能够提供≥3种倍率，包括但不限于：10倍、16倍、25倍。 |  | 1.5 | 是
2.3.1.3 | 目镜：12.5倍 |  | 0.4
2.3.1.4 | 视场：包括但不限于：34mm、22mm、14mm、8.5mm、5.5mm |  | 0.4
2.3.1.5 | 瞳距调节范围：覆盖 49 - 77 mm |  | 0.4
2.3.1.6 | 物镜焦距：≥107 mm |  | 0.4
2.3.1.7 | 物镜汇聚角：≥13° |  | 0.4
2.3.2 | 裂隙投射系统及底座 |  | / | /
2.3.2.1 | 裂隙宽度：覆盖0-12 mm，可连续调节 |  | 0.4
2.3.2.2 | 裂隙长度：覆盖1-12 mm，可连续调节 |  | 0.4
2.3.2.3 | 光圈直径：多档可调，包括但不限于0.2mm、2mm、3mm、5mm、9mm、12mm |  | 1.5 | 是
2.3.2.4 | 光圈面积：能够提供1平方毫米的光圈面积，满足前房闪辉检查 |  | 1.5 | 是
2.3.2.5 | 滤镜：多档可调，包括但不限于无赤光、中性密度、发散、蓝色、红外辐射吸收、黄色等滤光片。 |  | 1.5 | 是
2.3.2.6 | 裂隙角度：-90度至+90度， 连续可调 |  | 0.4
2.3.2.7 | 裂隙旋转角度：覆盖 -180度 ～+180度 |  | 0.4
2.3.2.8 | 光斑倾斜角度：多档可调，包括但不限于0°、5°、10°、15° 和 20° |  | 1.5 | 是
2.3.2.9 | 基座移动间距：Z轴≥25mm，X轴≥105mm，Y轴≥110mm |  | 0.4
2.3.2.10 | 水平微调：覆盖 0-12 mm |  | 0.4
2.3.2.11 | 桌面大小：≥400mm╳500mm |  | 0.4
2.3.2.12 | 固视目标光源：LED光源 |  | 1.5 | 是
主要技术参数 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。

## 包4
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第4包）
项目名称：能量平台（2025）
采购编号：0025-W00017976 预算总价：1000000 元
采购数量： 4 套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
| 需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
| 1.1 | 用途：适合在医疗机构中使用。投标产品能与高频手术器械配合使用，能用于手术中对人体组织进行切割和凝固。投标产品能与超声换能器、超声刀头配合使用，用于手术中对软组织进行切割止血，能用于闭合直径7mm血管。 |  | / | /
二、主要技术参数要求
| 2.1 | 集成超声能量及电外科能量，可同时连接使用超声刀耗材、电刀耗材及大血管闭合器 |  | 5 | 是
| 2.2 | 具备≥2个单极电能量接口、≥1个双极电能量接口、≥1个超声刀接口，可同时接2把单极器械、1把双极器械、1把超声刀头。电能量接口可兼容市场上其他品牌单极器械及双极器械。 |  | 5 | 是
| 2.3 | 具备≥12英寸的广角LCD四分触摸屏，每个分屏对应1个手术器械接口，能够显示其工作模式状态、设置参数等信息。 |  | 5 | 是
| 2.4 | 具备实时能量感应技术，实现稳定、快速、可控的切割及凝血 |  | 0.5
| 2.5 | 具备双路输出监控系统，能够避免因输出功率过高或者过低影响切凝效果 |  | 0.5
| 2.6 | 电能量模块性能要求 |  | / | /
| 2.6.1 | 单极电能量模块，工作模式≥10种，可调 |  | 0.5
| 2.6.2 | 单极电切模式，至少具备以下模式: |  | / | /
| 2.6.2.1 | 低压电切模式：适用于薄组织或腹腔镜手术的精确整齐切割。 |  | 0.5
| 2.6.2.2 | 纯切模式：适合用于精确切割且几乎不止血的情况。适用于任何组织的精细无损伤切割。 |  | 0.5
| 2.6.2.3 | 混切模式：适合用于慢速切割和适度止血的情况。适用于任何组织，在切割的同时提供凝血效果。 |  | 0.5
| 2.6.3 | 单极电凝模式，至少具备以下模式: |  | / | /
| 2.6.3.1 | 干燥模式：不产生电火花即可破坏组织，使其脱水凝固，能够直接接触组织。适用于腔镜外科和其它精细组织的凝血。 |  | 0.5
| 2.6.3.2 | 电灼模式：适用于非接触混凝。适用于大部分手术的表浅凝血。 |  | 0.5
| 2.6.3.3 | 喷凝模式：适用于长距离远程非接触式混凝。适用于大面积的组织渗血。 |  | 0.5
| 2.6.4 | 双极电凝模式，至少具备以下模式: |  | / | /
| 2.6.4.1 | 精准双极电凝模式：适用于精细控制凝血，能够保持低电压以避免火花。适合用于神经外科和显微外科。 |  | 0.5
| 2.6.4.2 | 标准双极电凝模式：适用于所有类型组织的中度止血的标准双极电凝术。 |  | 0.5
| 2.6.4.3 | 强力双极电凝模式：适用于高阻抗组织。能够实现双极切割和双极凝血。 |  | 0.5
| 2.6.5 | 输出功率： |  | / | /
| 2.6.5.1 | 单极电切模式：功率覆盖0-300W，可调；其中低压电切模式最高功率≥200W |  | 0.5
| 2.6.5.2 | 单极电凝模式：功率覆盖0-120W，可调 |  | 0.5
| 2.6.5.3 | 双极电凝模式：功率覆盖0-70W，可调 |  | 0.5
| 2.6.6 | 具备接触质量监控系统，有效监测中性电极回路，避免患者烧伤风险，如发生中性电极撕脱，主机发出警报音并在显示屏提示报错，同时停止能量输出 |  | 1 | 是
| 2.6.7 | 支持手动调节中性电极灵敏度，适配多种品类中性电极与特殊患者 |  | 5 | 是
| 2.7 | 超声能量模块性能要求 |  | / | /
| 2.7.1 | 具备自适应组织技术，输出超声能量时，可根据夹取组织的不同，实时智能调整输出能量，实现高效的组织切割和安全的血管闭合 |  | 1 | 是
| 2.7.2 | 有效输出功率≥98% |  | 0.5
| 2.7.3 | 最大可凝闭直径≥7mm的血管 |  | / | /
| 2.7.4 | 能够提供与投标产品同一品牌的闭合7mm血管的超声刀头 |  | 5 | 是
| 2.8 | 提供多功能脚踏：只需连接一个脚踏，即可按需匹配单极、双极及超声刀模式使用 |  | 5 | 是
| 主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 40
三、配置要求
★ | 3.1 | 每套能量平台（2025）包括：提供主机1套、多功能脚踏1套、台车1套以及其他确保投标产品正常使用必须的备品备件。提供足够数量的易损易耗件或配套材料，以满足开展1600台外科手术实施单极电切电凝的需要。 |  | / | /
| 配置要求 小计分值 |  |  | 0
| 主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
| 4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
| 4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
| 4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
| 4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
| 4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
| 4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
| 4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
| 4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
| 5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
| 5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
| 5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
| 5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
| 5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。