## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 大容量离心机
采购编号：0026-00022074 预算总价：1,600,000.00
预算单价：400,000.00 采购数量：4台
所属医疗设备类别：R第一类 ¨第二类 £第三类
面向企业分类：¨ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
R 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 通过不同离心力的离心，可使一袋全血中不同比重的血液成分进行分层，分别用于不同适应症的患者，显著提升血液资源的利用效率，为临床用血提供坚实保障。
二、关键技术参数
1 | ★容量：每次离心至少能放置400ml四联袋16袋或200ml四联袋32袋。 |  | / | 是
2 | ★最大离心力：最大载荷时最大离心力≥5000g。 |  | / | 是
3 | ★最大载荷和最高额定转速运行时，离心腔内温度从25℃降到4℃的制冷时间应不超过20min。 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 离心机在最大载荷和最高额定转速运行时，转速相对偏差不超过±0.1%，转速稳定性不超过±0.01%。（需提供CNAS或CMA认可检测机构出具的检测报告，并附该检验检测机构资质认定证书附表证明其具有该项参数的检测能力） |  | 5 | 是
2 | 工作条件下，离心机所配置的任意一个转头以最大载荷和最高额定转速运行时，运行应平稳，机器振幅≤0.01mm。（需提供CNAS或CMA认可检测机构出具的检测报告，并附该检验检测机构资质认定证书附表证明其具有该项参数的检测能力） |  | 5 | 是
3 | 离心温度控制范围至少包含；0℃-40℃，≤1℃步进可调 |  | 5 | 是
4 | 加速选择：≥10级加速；减速选择：≥10级减速（需提供CNAS或CMA认可检测机构出具的检测报告，并附该检验检测机构资质认定证书附表证明其具有该项参数的检测能力） |  | 5 | 是
6 | 不平衡保护功能，最大允许不平衡容忍度≥100g |  | 3 | 是
7 | 转子（旋转组件）的负载平衡（离心物品重量误差）范围≤2g |  | 2 | 是
四、一般技术参数
1 | 离心机在最大载荷和最高额定转速运行时，整机噪音≤65dB(A)；需提供证明性材料 |  | 2 | 是
2 | 设备设计使用年限≥10年（提供设备说明书作为证明性材料） |  | 2 | 是
3 | 转子使用寿命≥10年（提供设备说明书作为证明性材料） |  | 2 | 是
4 | 离心机升速时间(min)≤5，降速时间(min)≤6 |  | 1 | 是
5 | 环境温度在 20℃±5℃时，当离心腔温度控制范围在 4℃～15℃，温度波应不大于±1℃。 |  | 1 | 是
6 | 具有用户权限管理功能（至少4级），可设置离心机倒计时，提示音的音量可调节 |  | 1 | 是
7 | 可使用液晶触控屏对离心机进行操控，离心过程中至少可同屏查看转速、温度、离心程序等关键信息，主机设有声或光提示设备运行状态 |  | 1 | 是
8 | 具备预约启动功能，可提前预温、预冷 |  | 1 | 是
9 | 离心套杯内壁采用磨砂面处理，不同血液制品置于离心套杯中均无黏连离心杯现象 |  | 1 | 是
10 | 离心机设定时间范围：0-99h59min59s，可连续运行。 |  | 1 | 是
11 | 离心程序数量：≥50组；可记忆用户程序≥30个，带有密码保护功能。 |  | 1 | 是
12 | 离心机盖板具有防压手设计，遇到阻力后可自动停止并复位。 |  | 1 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | （1）转子数量：≥1个； （2）配套血袋套筒≥16个； （3）每台机器配套一台底托：采用材质不低于316不锈钢材料，强耐腐蚀，长度需≥800mm，单排固定放置至少8组套杯，可实现并联或串联扩充。 （4）需承诺重量不能达到采购人要求（450kg/平方米），提供减重措施的方案。
2 | 随机工具、产品的升级要求 | （1）供应商应提供操作界面升级服务，费用包含在投标总价中。 （2）操作界面：要求为全中文操作系统，可与采购人业务管理系统进行数据交换，并负责端口连接。费用包含在投标总价中。 （3）配有中文软件监控系统和条形码扫描系统，需要有数据输出接口，厂商需负责将离心力、温度、时间等离心数据通过接口传输至目前上海市血液中心成分集成平台（非XC）。另需（27年底）负责配合中心XC工作，调整接入上海市血液中心成分集成平台（XC）。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 在接到采购人安装通知后 3 个工作日内响应，10个工作日内免费完成装机调试。工程师现场安装，并对设备进行调试、校准及检测工作。配合采购人完成设备确认等相关工作，并提供相应的配置资源。
5 | 提供技术援助 | 无
6 | 培训 | 供应商根据采购人需求，安排专业技术人员提供免费上门技术培训，确保采购人相关技术人员熟练操作设备的各项性能，包括硬件和软件。专业技术人员的能力包括对服务设备的维修、保养、培训等售后工作，可提供证明其能力的材料。
7 | 验收方案 | 1 当货物到达采购人指定的安装现场后，根据现场情况，包括但不限于楼层承重等提供并实施相应解决方案。双方依据供货清单共同对产品进行验收。 1.1 验收内容包括但不限于：货物清单、品牌、型号、规格、数量及外观质量、技术、性能指标、运行状况及安装调试、质量证明文件、售后服务承诺、安全标准、合同履约时间、地点、方式等。 1.2 验收要求：外包装完整，开箱后设备无划痕破损，设备型号、数量、随机附件等应与合同一致。随机还应提供全套、完整的技术资料，中文设备说明书、中文操作手册等。确认接电后可正常开机并使用，且可接入在用的信息系统。
五、售后服务要求
1 | 售后服务承诺 | 提供生产厂家盖章的售后服务承诺书，内容包括； （1）质保期外全保价格不得超过投标报价金额的5% （2）经原厂培训通过的工程师每年须对设备实施测转速、温度等校验工作。
2 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
3 | 质保期内服务内容与计划 | （1）是否提供所投设备的终身免费软件升级； （2）是否提供详细配置清单和技术手册； （3）是否具有固定的售后服务机构和售后人员。
4 | 质保期外服务内容与计划 | （1）周期维护保养计划内容、频次； （2）保修期满后每次维修的工时的价格，含人工和差旅费；
5 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | （1）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率； （2）相关耗材的清单、报价及扣率； （3）主要零配件价格。