## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：彩色多普勒超声诊断仪（5探头）6
采购编号：0025-W00018742 预算总价：2000000元
预算单价：2000000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 要求提供全身机高档配置机型，设备用途：主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊及口腔科等需求，能满足开展新的临床应用需求和各学科科研教学工作，具备持续升级能力，可满足开展新的技术应用需求
一、重要技术参数（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
功能技术
1 | 支持腹部粘度系数和频散系数测量，支持浅表粘度系数和频散系数测量 |  |  | 5 | 是
2 | 支持超高分辨率造影成像，支持在机实现微米级的超高分辨率造影成像技术，可显示出＜100um以下直径的微小血管，支持血管密度成像模式，血流速度成像模式，血流方向成像模式，血管密度方向成像模式 |  |  | 3 | 是
3 | 多参数联合分析功能，支持不同成像技术实时的，同一切面同屏诊断和联合定量分析，可联合分析：应变弹性，剪切波弹性，粘弹性，声衰减，肝纹理，声速值等多个参数。 |  |  | 5 | 是
探头
4 | 提供超高频线阵探头，频率：12～33 MHz |  |  | 3 | 是
5 | 提供口腔探头，频率：8～15MHz |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | 物理规格及人机交互要求
1.1 | 显示器要求：≥27英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440，可上下移动、左右旋转、前后移动。 前后移动距离≥45cm。 |  |  | 0.5 | 是
1.2 | 液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥50°） |  |  | 0.5 | 是
1.3 | 触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式 |  |  | 0.5 | 否
1.4 | 提供主、副触摸屏控制面板，一体化设计，数量≥2，可自定义按键功能，随检查模式自动切换功能，可显示电池剩余电量。 |  |  | 0.5 | 是
1.5 | 探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。 |  |  | 0.5 | 是
1.6 | 探头接口具有防尘、防线缆缠绕的保护罩 |  |  | 0.5 | 否
1.7 | 超声设备移动具备电控助力功能，可轻松推行超声设备； |  |  | 0.5 | 是
1.8 | 内置电池，满电电池工作状态下，支持≥60min的超声检查。 |  |  | 0.5 | 是
2 | 先进成像技术
2.1 | 数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D≥16bit |  |  | 1 | 否
2.2 | 支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥2种放大模式，放大后图像可全屏显示 |  |  | 1 | 否
2.3 | 具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。 |  |  | 1 | 否
2.4 | 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。 |  |  | 1 | 是
2.5 | 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。 |  |  | 1 | 是
2.6 | 解剖M型模式（取样线≥3条，可360°自由旋转） |  |  | 1 | 否
3 | 高级成像功能
3.1 | 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头 |  |  | 0.5 | 是
3.2 | 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI |  |  | 0.5 | 否
3.3 | 支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示，应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。 |  |  | 0.5 | 否
3.4 | 应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头。 |  |  | 0.5 | 是
3.5 | 剪切波弹性成像支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头,具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调 |  |  | 0.5 | 是
3.6 | 超高分辨率造影成像,支持在机实现微米级的超高分辨率造影成像技术，可显示出＜100um以下直径的微小血管（附真实临床图）； |  |  | 0.5 | 是
3.7 | 粘弹性成像,支持多参数成像，可同屏实时进行粘弹性，剪切波弹性和声衰减成像 |  |  | 0.5 | 是
3.8 | 多参数联合分析功能,支持不同成像技术实时的，同一切面同屏诊断和联合定量分析。 |  |  | 0.5 | 是
3.9 | 多参数联合分析功能,支持显示多参数分级参考及多参数分级雷达图。 |  |  | 1 | 是
4 | 测量分析和报告
4.1 | 提供全科测量软件包，能自动生成报告，种类包含但不限于：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 |  |  | 1 | 否
4.2 | 自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长 |  |  | 1 | 否
4.3 | 自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。 |  |  | 1 | 否
5 | 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
5.1 | 能进行超声原始图像数据处理，最大项目数量≥32项参数调节，包括但不限于B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种 |  |  | 1 | 是
5.2 | 提供高性能固态硬盘存储，容量≥1TB |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1★ | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 超声主机 |  | 1套
|  | 2 | 单晶凸阵探头 |  | 1把
|  | 3 | 线阵探头 |  | 1把
|  | 4 | 口腔探头 |  | 1把
|  | 5 | 低频线阵探头 |  | 1把
|  | 6 | 超高频线阵探头 |  | 1把
|  | 7 | 满足参数要求的功能和技术要求 |  | 1套
|  | 8 | 可移动超声诊断床及医师椅子一套 |  | 1套
|  | 9 | 智能质控监控系统 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，需提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | P需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，供应商应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 供应商必需支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：供应商应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 供应商需有技术服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供可行的应急措施和方案，包括但不限于提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外供应商负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年，应提供铭牌照片或医疗器械注册证或制造商承诺书，并明确标注页码位置。