## 胸腔镜系统
上海市胸科医院胸腔镜系统采购需求
设备名称：胸腔镜系统
采购编号： 预算总价：9200000元
采购数量： 8台
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 高清内窥镜摄像设备，供外科临床使用。设备高清成像、视野清晰，可清晰显露胸腔、肺部、纵隔、心脏等细微解剖结构，适用于胸腔镜检查、肺部结节切除、纵隔肿瘤活检、气胸、胸外伤、心脏搭桥、房室间隔修补、瓣膜成型及瓣膜置换等微创治疗等手术操作。 采购目标：完善外科微创诊疗硬件配置，减少手术创伤、术中出血与术后并发症，缩短患者住院康复时间；提升外科常见病、疑难病的诊断与微创手术能力，补齐科室设备短板，满足日常临床及专科建设发展需求。
二、主要技术参数
2.1 | 主机模块化设计，可同时连接≥3种功能的模块，可搭载硬镜模块，软镜模块，至少包含同品牌电子软镜：电子输尿管镜、电子膀胱镜等（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  |  | 5 | 是
2.2 | 主机可兼容同品牌3D外视镜和4mm3D电子鼻窦镜（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  |  | 5 | 是
2.3 | 主机可兼容同品牌纵隔镜（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  |  | 5 | 是
2.4 | 主机可实现单平台双镜联合，利用同一台主机同时处理两路信号，实现两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示 |  |  | 5 | 是
2.5 | 主机正面具有“白平衡”实体按键，可一键对白，在佩戴防护手套时仍可保证对白成功，保证手术效率（提供产品说明书文件证明或产品实物界面图片） |  |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 影像主机 | 主机可同时处理3D和2D画面信号，双路分辨率均需达到1920*1080，逐行扫描 |  | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080P高清图片 |  | 0.5 | 是
3.1.3 |  | ≥2种纤维镜去网格功能，减少网格效应对手术影响（提供产品说明书证明文件） |  | 1 | 是
3.1.4 |  | ≥4个USB接口，可连接外接存储设备（U盘和移动硬盘），控制设备（键盘、鼠标、脚踏） |  | 0.5 | 是
3.1.5 |  | ≥5种影像增强功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益 |  | 0.5 | 是
3.1.6 |  | ≥2种电子光谱染色技术，至少包含突出显示黏膜下血管和细微血管功能 |  | 1 | 是
3.1.7 |  | 主机用户界面比例≥2种可选，至少包含16：9和4：3可选 |  | 0.5 | 是
3.1.8 |  | 3D信号输出端口至少包含：3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个（提供产品说明书证明文件） |  | 1 | 是
3.2.1 | 摄像头 | 摄像头≥3个CCD图像传感器（提供产品说明书证明文件） |  | 1 | 是
3.2.2 |  | ≥2倍光学变焦，变焦距离范围不小于15-31mm |  | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 摄像头重量≤270g，握持轻便（提供产品说明书证明文件） |  | 1 | 是
3.3.1 | 医用冷光源 | 色温≥6000K |  | 0.5 | 是
3.3.2 |  | LED灯泡，具备灯泡寿命警示功能 |  | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 灯泡寿命≥30000小时 |  | 0.5 | 是
3.3.4 |  | 具有SCB集总控制功能，可实现光源亮度自动调节 |  | 0.5 | 是
3.4.1 | 医用监视器 | ≥27寸医用级全高清监视器 |  | 0.5 | 是
3.4.2 |  | 分辨率≥1920x1080P，宽高比16：9 |  | 0.5 | 是
3.4.3 |  | 信号输入接口：至少包含DVI-D、HD-SDI接口 |  | 0.5 | 是
3.5.1 | 内窥镜 | 视向角≥30°，镜体外径≤10mm |  | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 工作长度≥310mm，可高温高压消毒 |  | 0.5 | 是
3.6.1 | 气腹机 | 气腹机最大流量≥40L/min |  | 0.5 | 是
3.6.2 |  | 提供三挡流速选择，可自定义并且快速调整流量：流速1 ：≥0~5L/min，流速2 ：≥0~20L/min，流速3 ：≥0~40L/min（提供技术白皮书证明文件） |  | 0.5 | 是
3.6.3 |  | 具备除烟功能（提供技术白皮书证明文件） |  | 0.5 | 是
3.6.4 |  | 具备过压和供气不足报警功能（提供技术白皮书证明文件） |  | 0.5 | 是
3.6.5 |  | 具备气体加热功能（提供技术白皮书证明文件） |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 15
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 |  | 影像主机*8台、摄像头*3个、医用冷光源*6台、医用监视器*6台、内窥镜*8根、气腹机*3台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 |  | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 |  | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 |  | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 |  | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 |  | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 |  | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 |  | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 |  | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修