## 中央监护系统
公卫中心场景类开本费4采购需求（第1包）
设备名称：中央监护系统
预算总价：7080000元
采购数量：1 套
所属医疗设备类别：√第二类 √第三类
面向企业分类：√面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 通过中央站控制系统集中监测病人的生命体征监测、趋势分析、并控制联入系统的各类设备的监测和操作等
二、主要技术参数
2.1 | 中央监护系统支持有线、无线、遥测联网连接64床位病人监测设备集中管理，具备双屏显示，屏幕≥24英寸，显示分辨率≥1920*1080，单个显示屏可显示≥32个病人的数据，可监测无线直接通过无线连接在中心监护系统上的监护仪、输液系统、注射泵、输液泵、呼吸机、除颤仪等设备，并进行参数调节、实时监测等操作，遥测具备心电、血氧、血压监测功能 |  | 5 | 是
2.2 | 中央监护系统具备中央站、工作站、观察站三种形态或类似功能，具备全局报警列表功能，可显示最近1小时内所有床的报警，支持排序调整，并可连接至事件回顾查看详细数据，工作站可远程连接至中央站上，同时查看多个病床的病人数据，并支持报警，中央站/工作站支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式，中央站/工作站支持其所管辖的所有病床一键进入隐私模式，提供软件将全院重症病人的监护生命体征参数及波形信息、输液系统和输注泵参数信息、呼吸机参数及波形信息实时传输至医院信息服务器并在同网络下任一电脑可打开操作和显示 |  | 5 | 是
2.3 | 中央监护系统支持移动终端报警管理软件，支持在Android平台运行，支持对来自中心监护系统的报警进行接收、转发和查看，中央站/工作站/手机客户端能够都能够显示床旁监护仪触发的呼叫帮助，并通过声光报警提醒用户，同时支持联入智能终端报警手表和PAD进行报警 |  | 4 | 是
2.4 | 中央监护系统具备远程控制功能，包括：监护仪测量血压、关闭报警，呼吸机通气模式切换、参数调节，同时能够显示床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告，配合治疗 |  | 4 | 是
|  | 主要技术参数小计分值 | 18
三、一般技术参数
3.1 | 中央监护系统可监测连接在监护仪上的床旁设备的数值或波形等参数，如：CRRT、ECMO、呼吸机、输注系统，提供病人实时信息和呼吸机、输注系统的远程监测和控制 |  | 2 | 是
3.2 | 中央监护系统支持连接遥测系统，遥测发射盒：采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480 x 320像素，同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数，支持≥3通道心电波形同步分析，具有图形化报警指示功能，重量不超过265克（含锂电池），无创血压模块重量不超过240克 ，遥测发射盒尺寸不超过130 x 67 x 26 mm，无创血压模块尺寸不超过125 x 65x 25mm 。 |  | 2 | 是
3.3 | 提供同品牌设备管理软件，联入监护设备、输注设备、超声设备、呼吸机、麻醉机，提供科室使用率、近30天使用率趋势/近12个月使用率趋势、近 XX 天峰值使用数量/近12个月峰值使用数量、总工作时长统计等，同时提供设备看板界面以图形化形式提供连入网络的设备的分布、使用情况等信息 |  | 2 | 是
3.4 | 重症监护仪要求为主机屏幕和插件槽一体式，插件槽位不小于6个，基本监测模块支持插入任一插槽位，支持通过遥控器输入信息，主机工作温度环境范围：0～40°C，具备不小于15英寸彩色电容触摸屏，分辨率不小于1920×1080像素，监护仪主机清洁消毒维护支持的消毒剂不少于25种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类， |  | 2 | 是
3.5 | 重症监护仪支持心电、血氧、呼吸、脉搏、双通道体温、双通道有创血压同时监测，支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 |  | 2 | 是
3.6 | 重症监护仪支持通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求 |  | 2 | 是
3.7 | 重症监护仪支持配置二氧化碳模块、脑氧模块、脑电双频指数BIS模块、肌松NMT模块、血流动力学Picco模块 |  | 1 | 是
3.8 | 重症监护仪支持心电、血氧、呼吸、脉搏、双通道体温、双通道有创血压同时监测，支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 |  | 1 | 是
3.9 | 重症监护仪支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议 |  | 1 | 是
3. 10 | 床旁监护仪要求为主机屏幕和插件箱一体式，主机工作温度环境范围：0～40°C，具备不小于12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率不小于1280*800，不少于10通道波形显示，显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，支持通过遥控器输入信息，监护仪主机清洁消毒维护支持的消毒剂不少于25种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 |  | 2 | 是
3.11 | 床旁监护仪心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量 |  | 2 | 是
3.12 | 床旁监护仪配置3/5导心电，呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温参数、双通道有创血压监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者，并具备室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 |  | 2 | 是
3.13 | 床旁监护仪标配有线网络通信和无线（内置WiFi）网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统 |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 22
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 中央监护系统一套包含50台重症监护仪（二类或者三类证），136台床旁监护仪（二类或者三类证），转运监护模块（二类或者三类证）、CO2模块（二类或者三类证）、NMT模块（二类或者三类证）、BIS模块（二类或者三类证）、Picco模块或单机（二类或者三类证）及附件包各5套，脑氧模块或单机2套（二类或者三类证）（提供至少满足使用100例患者的附件），安装附件（包含但不限于上墙支架、台车等合计186套），远程控制中央监护系统2套（含65英寸一体机，监护、注射泵、输液泵、呼吸机等远程控制系统），配套中央站6套（二类或者三类证），信息科服务器版软件两套（含数据网关、设备管理软件、监护、注射泵、输液泵、呼吸机等远程控制系统），设备管理软件一套，报警手表6套，配套高端遥测24套，电脑三十五台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | √需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单.
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期≥ 8 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2.每年对设备至少进行 2 次巡检与保养 3.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的 7 %
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠

## 输液工作站
公卫中心场景类开本费4采购需求（第2包）
设备名称：输液工作站
预算总价：2800000元
采购数量：1 套
所属医疗设备类别：√第二类 √第三类
面向企业分类：√面向大、中、小、微的各类投标人采购
是否可以采购进口产品：√否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于病人的静脉注射输液，并可实现滴速测控、应急报警和多通路输液等功能集成
二、主要技术参数
2.1 | 输液信息采集系统（工作站）可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看 |  | 5 | 是
2.4 | 系统注射泵主机自带 USB接口和多功能接口如RS232接口，无需外接辅助设备，具备阻塞前预警 提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 |  | 5 | 是
2.2 | 输液信息采集系统（工作站）以每2个通道为基本单位增减，可组合成2/4/6/8等通道，仅需通过1个 接口实现对系统内输注泵的供电和通讯 |  | 5 | 是
3.1 | 提供配套系统或第三方正版软件支持监测连接在监护仪上的床旁设备的数值和波形等参数，如：CRRT、ECMO、呼吸机，提供病人信息实时和呼吸机、输注系统的远程同屏监测，支持智能移动端（如手表、PAD）查看和接收报警信息 |  | 5 | 是
|  | 主要技术参数小计分值 | 20
三、一般技术参数
2.3 | 输注信息采集系统（工作站）、输液泵、注射泵支持无线接入同品牌设备管理看板，实时了解包括但不限于输液工作站、注射泵、呼吸机、麻醉机、CRRT、ECMO等设备的使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 |  | 3 | 是
3.2 | 配套中央监护系统能够显示同品牌的输注泵产品的用药信息、呼吸机产品上的参数及波形及床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告 |  | 3 | 是
3.4 | 系统注射泵整机使用期限≥10年，支持自动加载 功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹 |  | 2 | 是
3.3 | 系统注射泵支持注射器规格：1ml 、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml，主机具备输液停止键硬按键，独立设计 不与其他功能混用 |  | 2 | 是
3.5 | 系统注射泵注射模式至少包括：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式并具备联机功能 |  | 2 | 是
3.6 | 系统注射泵支持TCI模式，TCI 模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型，PCA模式支持病人自控镇痛 |  | 2 | 是
3.7 | 系统注射泵注射速度范围至少包含：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均≤0.01ml/h；注射泵快推速度范围至少包含：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均≤0.01ml/h并具备阻塞后 自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  | 2 | 是
3.8 | 系统输液泵整机使用期限≥10年，输液精度≤±4.5 %，输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h，快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h，具有电动止液夹 ，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作，具备上下两个 空气传感器，可检测管路上下两端的气泡大小 |  | 2 | 是
3.9 | 系统注射泵、输液泵都具备≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 |  | 2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 输液工作站1套包含：八通道输液系统15套（二类或者三类证），六通道输液系统20套（二类或者三类证）、四通道输液系统14套（二类或者三类证），系统注射泵212台（二类或者三类证），系统输液泵70台（二类或者三类证），系统注射泵（TCI）14台（二类或者三类证），配套远程控制中央监护系统1套（含65英寸一体机，监护、注射泵、输液泵、呼吸机等远程控制系统）、信息科服务器版软件1套（含数据网关、设备管理软件、监护、注射泵、输液泵、呼吸机等远程控制系统）、配套监测工作站2套，推车39套，电脑二十台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | √需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单.
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期≥ 8 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2.每年对设备至少进行 2 次巡检与保养 3.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的 4 %
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，质保期满后备件价格不高于市场价8折