## 磁共振成像系统
上海交通大学医学院附属瑞金医院磁共振成像系统采购需求
设备名称：磁共振成像系统
采购编号： 0026-W00022848 预算总价：6500000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 项目概况：需求1.5T磁共振成像系统1套，用于瑞金医院总院门急诊患者全身各部位疾病检查，满足临床诊疗需求
二、主要技术参数
2.1 | 磁体长度（不含外壳）≤155cm |  | 4 | 是
2.2 | 提供原厂磁共振人工智能深度学习技术，基于深度学习网络，能够智能识别并去除噪声，实现图像细节优化 |  | 4 | 是
2.3 | 最大单轴梯度切换率（非有效值、非等效值、非Peak值）≥130T/m/s |  | 4 | 是
2.4 | 梯度功率放大器最大输出功率（非三轴累加）≥1.0MW |  | 4 | 是
2.5 | 单扫描视野（FOV）内不移床一次扫描，最大独立并行射频接收通道数≥48 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 磁体系统 | 磁场均匀度（典型值，采用V-RMS测量法):30cm DSV≤0.15ppm | 0.5 | 是
3.2 |  | 磁场均匀度（典型值，采用V-RMS测量法):40cm DSV≤0.65ppm | 0.5 | 是
3.3 |  | 磁场均匀度（典型值，采用V-RMS测量法):50cm DSV≤5.5ppm | 0.5 | 是
3.4 |  | 磁体重量≤4吨 | 1 | 是
3.5 |  | 液氦容积≤1400L | 0.5 | 是
3.6 |  | 磁体与整机为同一生产商 | 1 | 是
3.7 | 梯度系统 | 最大单轴梯度场强（有效值）≥57mT/m | 0.5 | 是
3.8 |  | 最大单轴梯度切换率（有效值）≥225T/m/s | 0.5 | 是
3.9 |  | 梯度功率放大器最大输出电压≥1500V | 1 | 是
3.1 |  | 梯度功率放大器最大输出电流≥650A | 1 | 是
3.11 |  | 最小二维扫描层厚≤0.1mm | 0.5 | 是
3.12 | 射频系统 | 射频发射功率≤18kW | 1 | 是
3.13 |  | 原厂头颈联合线圈≥16通道 | 0.5 | 是
3.14 |  | 原厂脊柱线圈≥24通道 | 1 | 是
3.15 |  | 原厂体部线圈≥12通道 | 0.5 | 是
3.16 |  | 原厂大柔性线圈、小柔性线圈1套 | 0.5 | 是
3.17 |  | 检查床线圈接口数≥6个 | 1 | 是
3.18 | 计算机系统 | 主机CPU≥4核 | 0.5 | 是
3.19 |  | 主机内存≥32GB | 0.5 | 是
3.2 |  | 主机硬盘容量≥1TB | 0.5 | 是
3.21 |  | 重建计算机图像重建速度≥100000幅/秒（256*256） | 1 | 是
3.22 |  | 显示器尺寸≥24英寸 | 0.5 | 是
3.23 | 临床应用软件 | 提供专用静音扫描序列，支持FSE、GRE、DWI、TOF、Dixon成像序列 | 1 | 是
3.24 |  | 提供腹部自由呼吸动态增强技术 | 1 | 是
3.25 |  | 提供运动伪影校正技术、脑灌注成像技术、三维动脉自旋标记成像技术、弥散张量成像技术、磁化率加权成像技术 | 0.5 | 是
3.26 |  | 提供水脂分离成像技术、脂肪定量技术、胰胆管水成像技术、不打药肾动脉成像技术、“类PET”全身弥散加权成像技术，小视野弥散成像技术 | 0.5 | 是
3.27 |  | 提供去金属伪影成像技术、超短TE扫描技术、关节软骨成像技术、参数定量成像技术 | 0.5 | 是
3.28 |  | 提供心脏黑血成像技术、心脏亮血成像技术、流动定量成像技术 | 0.5 | 是
3.29 |  | 提供人工智能片层定位技术，支持颅脑、关节 | 0.5 | 是
3.3 |  | 提供原厂后处理工作站1套 | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置清单 | 至少提供原厂头颈联合线圈、脊柱线圈、体部线圈、大柔线圈、小柔线圈、原厂后处理工作站*1套、数据采集盒*1套、线圈存储柜1套
4.2 | 随机工具 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 售后服务内容与计划 | 1、售后服务体系与人员要求：投标人须建立完善、本地化的售后服务体系，明确售后服务机构、服务热线、服务流程；提供专职售后维修团队组成、人员资质、从业经验及服务保障措施。 2、售后管理措施要求：建立健全售后响应、故障处理、回访跟踪、档案管理及投诉处理机制，明确响应时限、到场时限、故障解决时限，实行全过程闭环管理，定期向采购人提交服务报告。。 3、维修保养服务内容及计划：提供完整的设备维修保养服务计划，包含日常巡检、定期保养、故障诊断、维修处置、零部件更换等内容，并针对各类故障制定专项解决方案。 4、软件升级服务要求：投标人提供所投产品版本内终身免费软件升级。 5、原厂售后服务承诺要求：投标人须按要求提供设备生产厂家出具的原厂售后服务承诺书，并加盖原厂公章，承诺内容须全面响应本招标文件要求。 6、质保期及延长质保要求：在满足本项目规定质保期基础上，投标人须明确是否提供原厂质保期延长服务，延长质保须与原厂质保范围一致，不得降低服务标准。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为12个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 1、主要零配件供货：提供设备完整主要零配件清单，包含零件名称、型号规格、原厂编号、品牌、单价、质保期限。 2、易损件及备品备件供货：提供全品类易损件、备品备件清单，明确名称、规格、单价、折扣率、保障备件充足、供应及时。 3、耗材供货：提供设备 专用耗材清单，包含耗材名称、规格、单价、折扣率、使用寿命、更换周期，确保耗材符合设备使用标准，不影响设备性能及使用寿命。