## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 数字化下颌运动分析系统
采购编号： 0025-000171839 预算总价： 140万元
预算单价： 70万元/套 采购数量：2套
所属医疗设备类别：非医疗器械产品
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：£否 √是
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 头戴式光学系统通过多次开闭口、前伸运动多种方式定位患者个性铰链轴，描记关节-咬合精准运动，对患者口颌功能和副功能磨牙症进行监测及辅助治疗；
二、关键技术参数
1 | ★头戴式传感采集结构：采用立体光学三角测量技术，主体测量结构由头戴式上颌传感器和下颌三角发射器运动感应获取，发射单元红外LED信号摄像机数量≥2个。应提供使用说明书或技术白皮书等有效证明材料。 |  |  | 是
2 | ★单次监测可获取磨牙次、肌肉收缩数和BRI信息。应提供使用说明书或技术白皮书等有效证明材料。 |  |  | 是
三、重要技术参数
1 | 上颌传感器为头戴式集成装置，尺寸≤225*65*250mm，重量≤210g；下颌传感器为三角红外LED装置，尺寸≤45*70*15mm，重量≤15g； |  | 2 | 是
2 | 采用单通道肌电采集技术，至少满足 500Hz 肌电采样率； |  | 2 | 是
3 | 支持 MVC（最大自主收缩）采集功能，用于肌电信号的标准化评估 ； |  | 2 | 是
4 | 存储控制装置硬件配置：采用 A133 高性能 CPU，支持触屏交互控制 ； |  | 2 | 是
5 | 穿戴轻便，肌电采集装置续航时间≥12h ，电极贴片可连续使用 ≥12h ； |  | 2 | 是
6 | 穿戴采集器自动充电功能：穿戴采集器放入存储控制装置中即可自动充电； |  | 2 | 是
7 | 测量界面同步显示：患者关节-牙齿咬合运动轨迹、髁突静态靶向图、牙齿咬合热力图，并提供页面报告佐证； |  | 2 | 是
8 | 测量软件支持导入口扫、CT数据，实时显示动态咬合频率、咬合接触图谱，并进行髁突一键再定位，一键导出新颌位，并提供相关技术资料佐证说明； |  | 2 | 是
9 | 测量软件支持个性化下颌叉设计和CBCT数据AI自动分割，并提供以上两种功能技术佐证资料； |  | 2 | 是
10 | 测量软件副功能指标深度计算：支持对采集数据进行≥70项口颌功能和副功能科研指标计算与分析 |  | 2 | 是
11 | 运动测量数据可输出Zebdb、PLY、CTM、dentalProject文件格式，官方对接exocad 和3shape设计软件； |  | 2 | 是
12 | 无需口扫或CT数据，官方打通Cerec、PS1、Panadent、Stratos，并提供颌架报告； |  | 2 | 是
四、一般技术参数
1 | 配置口外无牙颌夹具，测量无牙颌患者相关运动咬合数据，提供相关技术资料佐证； |  | 1 | 是
2 | 颌架转移器包含螺杆、坐标板和转移台，尺寸≤125*95*25mm，用于将牙列模型直接转移到Artex、Stratos等全可调实体咬合架； |  | 1 | 是
3 | 设备可实现关节不同运动角度、运动速度、旋转角度测算报告，并提供测算报告佐证； |  | 1 | 是
4 | 测量软件可记录任意牙位点轨迹和面部轮廓线； |  | 1 | 是
5 | 无需CT或面扫，头部传感器感应测算开闭口、前伸运动铰链轴，并提供技术资料佐证说明； |  | 1 | 是
6 | 光学测量频率至少包含：60Hz～120Hz；测量咬合精度至少包含：±0.05mm；咬合架参数计算精度至少包含：±2°以内； |  | 1 | 是
7 | 可生成Jawmotion和xml文件导入3shape和exocad软件，并提供3shape和exocad软件打通对接的官方证明； |  | 1 | 是
8 | 系统具备体动监测功能，可统计睡眠过程中的翻身次数和自动识别支持磨牙类型； |  | 1 | 是
9 | 系统支持多种计算机数字测算方法，电子哥特式弓、重复性最高范围、电子警报声方法测量适应性正中颌位并直接数字化转出颌位关系，提供相关技术资料佐证； |  | 1 | 是
10 | 测量软件可生成不同类型的PDF报告形式：颌架报告、EPA报告、Function报告、Digital Occlusion报告，并分别提供以上四种报告内容； |  | 1 | 是
11 | 测量软件支持“无牙模式”监测，具备专业的算法模型，适用于更广泛的临床患者群体； |  | 1 | 是
12 | 系统真实地记录四象限EPA静态髁突靶向测量及分析，靶向四象限单圈最小可探测位移≤0.5mm； |  | 1 | 是
13 | 支持下颌运动结合面扫数据，实现AI动态面部软组织运动评测； |  | 1 | 是
14 | 具备 MVC（最大自主收缩）采集功能，支持肌电原始生理波形数据查阅； |  | 1 | 是
15 | 支持不同品牌的颌面数据集在测量软件拟合匹配：包括口内和模型扫描、颌骨三维数据、CT数据、2D照片、3D照片，实现多模态虚拟患者； |  | 1 | 是
16 | 技术服务：产品在国内具备专业成熟的技术服务团队和技术服务能力，需提供≥10家三甲公立机构合作合同加以佐证； |  | 1 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 1. 头戴式感应接收器 1套 2.下颌三角发射器 1套 3.充电底座 1套 4.无线脚踏开关 1套 5. 颌架转移套装 1套 6.无牙颌夹具 1套 7.上颌颌板连接器 1套 8.上颌颌板 1套 9.下颌颌叉 1套 10.C型弓 1套 11. 磨牙睡眠监诊系统 1套 12.口颌功能副功能监测软件 1套 （以上配置为单套配置清单）
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，需提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必需支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后90天内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于 72 个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 设备设计使用寿命 | ★设备设计使用年限≥10年，应提供制造商承诺书或设备铭牌照片，并明确标注页码位置。 （设备设计使用年限每多1年加1分，最多3分）