## 在体双光子显微成像系统
上海中医药大学附属曙光医院医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：在体双光子显微成像系统
采购数量：1
预算总价：2200000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于医疗机构对体表上皮细胞及组织在体所成图像进行采集、储存、检索和显示，辅助医生进行临床诊断。
二、主要技术参数
2.1 | 扫描视场：≥125μm x 125μm |  | 2 | 是
2.2 | 水平分辨率：≤0.8μm |  | 2 | 是
2.3 | 轴向分辨率：≤6.5μm |  | 2 | 是
2.4 | 成像深度：≥200μm |  | 2 | 是
2.5 | 图像分辨率：≥512x512 像素 |  | 2 | 是
2.6 | 成像速度：≥8帧/秒 |  | 2 | 是
2.7 | 具有结构成像功能：呈现各层细胞形态和结构，可区分细胞核和细胞质 |  | 2 | 是
2.8 | 具有功能成像功能：荧光信号分布情况提示代谢活跃或代谢异常信息 |  | 3 | 是
2.9 | 具有特定组分成像功能：可分别检测胶原纤维和弹性纤维 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 最小步进设置：≤2μm |  | 2 | 是
3.2 | 脉冲宽度：≤200fs |  | 2 | 是
3.3 | 激发光中心波长：780±10nm |  | 2 | 是
3.4 | 激发光输出功率：50mW±10% |  | 2 | 是
3.5 | 激光重复频率：80MHz±10% |  | 2 | 是
3.6 | 具有手持式探头 |  | 2 | 是
3.7 | 检测方便：无需介质。随到随检，无需特殊处理或使用特殊凝胶（如超声凝胶） |  | 2 | 是
3.8 | 无需暗环境 |  | 2 | 是
3.9 | 重量≤20kg |  | 2 | 是
4.9 | 配备自动报告软件 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 1、主机1个 2、成像探头1个 3、显示器1个 4、台车1个
4.2 | 随机工具 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
免费提供器械的现场安装和调试服务
4.4 | 调试 | 负责设备到货搬运和安装调试就位，应在7天内派工程技术人员到达现场，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用；提供详细的验收标准、验收手册
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书 提供上门技术培训 提供远程技术咨询服务
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训 提供免费远程技术咨询服务 提供原厂培训服务
4.7 | 验收方案 | 按照招投标文件配置清单进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）提供详细配置清单； （2）提供所投设备的终身免费软件升级； （3）提供原厂售后服务承诺书，原厂保修期≥ 5 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费； （4）每年对设备至少进行 4 次巡检与保养； （5）承担所有信息接口相关费用。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （2）提供质保期满后每次维修的工时的单价； （3）提供预防性维护保养计划。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单、报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价及折扣率。
第一类
第二类
第三类

## 数字手术显微镜
上海中医药大学附属曙光医院医疗设备采购项目（第2包） 采购需求
设备名称：数字手术显微镜
采购数量：1
预算总价：3500000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 全数字化的4K 3D荧光机器人辅助手术显微镜，采用最新的外视技术，通过机器人臂控制摄像头，让术者通过观看4K 3D 屏幕完成显微/超显微外科手术，用于神经外科、脊柱外科、耳鼻喉科、肝胆外科、手足外科、等科室领域。
二、主要技术参数
2.1 | 光学变焦:最大变焦比数值≥10 倍 |  | 5 | 是
2.2 | 放大倍数:最小放大倍数≤4倍，最大放大倍数≥95倍 |  | 3 | 是
2.3 | 色彩对比度调节模式：一键快速切换，拥有≥5种色彩模式可供选择，用于术中不同场景下血管和组织的暴露和显像 |  | 3 | 是
2.4 | 主光源为LED冷光源 |  | 3 | 是
2.5 | 六轴机器人臂式平衡支架：拥有含六个转动关节轴的机器人式臂 |  | 3 | 是
2.6 | 定位锁焦功能：锁焦后可立体三维追踪目标不失焦 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 工作距离：最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥450mm，且可连续变焦 |  | 1 | 否
3.2 | 变焦模式：自动对焦，手动对焦，连续自动对焦 |  | 1 | 否
3.3 | 深腔照明功能：具备同轴照明技术，解决深腔手术区域照明阴影的问题 |  | 1 | 否
3.4 | 光斑调节：配备手动光斑调节旋钮，可连续无级调节光斑大小 |  | 1 | 否
3.5 | 机械臂驱动模式≥2种，可实现手动和机器人辅助（全电动）运动，速度可调 |  | 1 | 否
3.6 | 机械臂最大旋转角度≥180° |  | 1 | 否
3.7 | 移动精度：位移精密度达到亚毫米级 |  | 1 | 否
3.8 | 3D显像：ICG荧光可在外部监视器上实现3D视觉观察效果 |  | 1 | 否
3.9 | 平衡方式：实时自动平衡 |  | 1 | 否
3.1 | 矢量移动：向上（增加工作距离）/向下（减少工作距离）不失焦 |  | 1 | 否
3.11 | 3D显示器：≥55寸，分辨率≥3840x2160P |  | 1 | 否
3.12 | 3D屏幕：≥32寸，分辨率≥1920x1080P；可与原厂屏幕多关节伸展臂连接 |  | 1 | 否
3.13 | 数据存储：所有照片和影像可存储于≥4TB电脑硬盘或USB 3.0移动硬盘 |  | 1 | 否
3.14 | LED灯泡寿命：使用寿命≥50000小时 |  | 1 | 否
3.15 | UPS不间断电源：当电源突然失去时，仍可进行基本手术操作至少5秒（充满电长达10分钟），保证突发情况时患者安全 |  | 1 | 否
3.16 | 定位记忆功能：可精确记忆多个支架工作位置，可精准复位到该记忆位置≥12个，还原手术视野 |  | 1 | 否
3.17 | 集成化手柄：可通过触控屏自定义设置≥22个功能键按钮，如：拍照、录像、自动对焦、荧光开关/回放、景深切换等功能 |  | 1 | 否
3.18 | 控制面板：触控式，可以控制光学、支架、影像、荧光等系统功能；设置屏幕布局：可通过触控屏设置分屏模式，达到左右分屏，屏幕四角任意位置分屏 |  | 1 | 否
3.19 | 患者档案管理：可以建立患者档案，存储患者手术照片、录像等资料 |  | 1 | 否
3.2 | 视图类型：≥5种，含“操作”视图、“主刀”视图（主要功能为显示实时图像）、手术图像可180°、90°顺时针、90°逆时针旋转 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 产品附件需要按厂家标准配置提供
4.2 | 随机工具 | 工具齐全。
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
由投标人按照采购方的要求安装至指定地点。
4.4 | 调试 | 由专业安装人员进行调试安装安装后产品需要按院方的要求进行相对应的调试以保证顺利使用。
4.5 | 提供技术援助 | 需提供完善的设备操作流程说明。
4.6 | 培训 | 需提相应的技术培训及服务，并且在前2个月内提供不少于5次的跟台服务，以及终生免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 按照招投标文件配置清单进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤4小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）提供详细配置清单； （2）提供所投设备的终身免费软件升级；维修中心24小时提供技术支持、售后响；每半年进行系统软件升级，增加新的产品功能； （3）提供原厂售后服务承诺书，原厂保修期≥ 8 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费； （4）每年对设备至少进行 2 次巡检与保养； （5）承担所有信息接口相关费用。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （2）提供质保期满后每次维修的工时的单价； （3）提供预防性维护保养计划。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单、报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价，承诺及折扣率。
第一类
第二类
第三类

## 医用内窥镜摄像系统
上海中医药大学附属曙光医院医疗设备采购项目（第3包） 采购需求
设备名称：医用内窥镜摄像系统
采购数量：1
预算总价：1200000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 摄像系统满足4K超高清有效像素，支持耳鼻喉科常规检查及手术操作，并可实现耳鼻喉硬镜与电子鼻咽喉镜的双镜联合使用。
二、主要技术参数
2.1 | 摄像系统主机与光源采用分体式设计，能够处理4K信号、3D信号、荧光信号，支持连接2D摄像头输出2D图像，支持连接3D荧光电子镜输出3D荧光图像。摄像系统白光水平分辨率＞2400线，输出分辨率包括4096×2160、3840×2160、1920×1080 |  | 5 | 是
2.2 | 摄像系统主机具有≥5种色调风格，具有防红失真功能，系统支持≥4倍电子放大 |  | 5 | 是
2.3 | 摄像系统主机具备≥3种测光模式，至少具备宽屏、圆屏、全屏，防电击类型I类，防除颤CF型 |  | 4 | 是
2.4 | 摄像系统主机具有增益、亮度、对比度、饱和度调节，调节范围满足1~10级 |  | 4 | 是
2.5 | 内窥镜图像处理器支持同一台主机兼容软镜和硬镜摄像头，软硬镜自动匹配操作界面 |  | 4 | 是
2.6 | 内窥镜图像处理器支持≥3种特殊光照明模式，支持透光功能，持续时间大于6秒 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 26
三、一般技术参数
3.1 | 摄像系统主机支持多源显示，具备≥2个信号输入接口，包括但不限于HDMI、3G-SDI、DVI-D |  | 1.5 | 否
3.2 | 原生4K CMOS硬镜摄像头，焦距范围16-32mm，≥4个自定义按键（可设置≥15种功能） |  | 1 | 否
3.3 | 摄像系统配套光源的输出总光通量≥2000lm；工作寿命≥40000小时；色温在3000~7000K，显色指数≥90；设备运行最大噪声应≤55dB；可进行20级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求 |  | 1.5 | 否
3.4 | 内窥镜图像处理器支持图像冻结，并支持≥5种方式实现 |  | 1.5 | 否
3.5 | 内窥镜图像处理器集成光源一体，此光源总通光量≥1500lm、工作寿命≥50000小时 |  | 1.5 | 否
3.6 | 电子鼻咽喉镜视场角≥120°，上弯≥130°，下弯≥130°，景深范围2~50mm，在工作距离7mm时，中心分辨率≥14.9 lp/mm |  | 1.5 | 否
3.7 | 电子鼻咽喉镜治疗镜头端部外径≤4.8mm，主软管外径≤4.9mm，最大插入部外径≤5.7mm，器械孔道内径≥2.0mm，吸引量≥200mL/min，远程控制按钮≥4个，支持戊二醛浸泡消毒和灭菌，治疗镜工作长度≥365mm |  | 1.5 | 否
3.8 | 电子鼻咽喉镜检查镜头端部外径≤3.9mm，主软管外径≤3.6mm，最大插入部外径≤4.4mm，远程控制按钮≥4个，支持戊二醛浸泡消毒和灭菌，检查镜的工作长度≥300mm |  | 1.5 | 否
3.9 | 电子鼻咽喉镜具备弯曲角度锁定功能，角度锁紧拨杆 |  | 1.5 | 否
3.1 | 台车配备监视器支架，可俯仰、水平旋转及高度调节，提供≥8位国标插排，≥4层设计，层高可调，最小调节单位＜35mm |  | 0.5 | 否
3.11 | 4K监视器分辨率≥3840×2160，像素效率≥99.99%；支持可变伽玛（1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/DICOM/HLG/PQ）；输入接口HDMI、DP、DVI-D、12G-SDI；输出DP、12G-SDI、DVI-D；USB端口支持设置导入/导出；内置光传感器自动调亮；支持画中画/画旁画、图像翻转；视角≥178°×178° |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 14
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 按厂家标准配置提供，包括4K超高清内窥镜摄像系统主机、摄像头、光源、内窥镜图像处理器、电子鼻咽喉内窥镜治疗镜、电子鼻咽喉内窥镜检查镜、4K监视器、台车及相关线缆、电源配件。
4.2 | 随机工具 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
投标人负责现场搬运、安装、调试至正常运行状态。
4.4 | 调试 | 投标人负责完成设备功能调试、图像校准
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册、说明手册等技术文件
4.6 | 培训 | 提供不少于2次现场操作与维护培训，培训对象包括临床医生与设备管理人员，提供原厂培训证明。
4.7 | 验收方案 | 按照招投标文件配置清单进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤0.5小时电话响应，≤4小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）提供详细配置清单； （2）提供所投设备的终身免费软件升级； （3）提供原厂售后服务承诺书，原厂保修期≥ 5 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费； （4）每年对设备至少进行 2 次巡检与保养； （5）承担所有信息接口相关费用。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （2）提供质保期满后每次维修的工时的单价； （3）提供预防性维护保养计划。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单、报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价及折扣率，易损件供货周期不超过7个工作日。
第一类
第二类
第三类

## 术中脑电肌电诱发电位测量系统
上海中医药大学附属曙光医院医疗设备采购项目（第4包） 采购需求
设备名称：术中脑电/肌电/诱发电位测量系统
采购数量：1
预算总价：1200000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 在手术过程中定位和识别颅脑和周围运动神经以及混合运动感觉神经电信号，包括脊髓和脊神经根。该系统能提供脑电图（EEG）、肌电图（EMG）、运动诱发电位（MEP）和体感诱发电位（SSEP）等监测。该系统可用于手术室和重症监护室，为医疗保健专业人员提供相关信息，以指导手术，评估患者的神经和血管的状态。
二、主要技术参数
2.1 | 设备通道数：具备≥32通道 |  |  | 3 | 是
2.2 | 集成化设备，前置放大器与数模转换模块集成一体 |  |  | 3 | 是
2.3 | 放大器电极输入孔带有独立检测指示灯，分别显示每个输入端信号 |  |  | 3 | 是
2.4 | 需配置8通道外科专用硬件模块，放大器与刺激器集成一体，无需放大器延长投盒及线缆，以减少干扰 |  |  | 3 | 是
2.5 | 8通道外科专用硬件模块，可监测MEP、椎弓根螺钉完整性测试、TOF等信号 |  |  | 3 | 是
2.6 | 恒流刺激器：≥16个高电流输出端口，≥2个低电流输出端口，4个高电压输出端口，支持MEP输出 |  |  | 3 | 是
2.7 | 同一个软件具备2种运行模式，8通道专用模式及32通道专用模式 |  |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 21
三、一般技术参数
3.1 | 采样率≥20KHz/通道 |  | 0.5 | 1 | 否
3.2 | 噪声水平：<2.0 μV p-p（1-200Hz） |  | 1 | 1 | 是
3.3 | 输入阻抗：≥ 2000MΩ |  | 1 | 1 | 是
3.4 | 共模抑制比≥120dB |  | 1 | 1 | 是
3.5 | A/D转换≥16bit |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.6 | 前置放大器与控制器相连，具备过载后自动恢复功能 |  | 0.5 | 1 | 否
3.7 | 刺激频率最高100次/秒，具备单一脉冲刺激、脉冲串刺激，双脉冲串刺激模式 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.8 | 恒流刺激范围：0-100mA。 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.9 | 恒压经颅电刺激器：0-1000V,单一脉冲刺激、脉冲串刺激，双脉冲串刺激模式 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.1 | 恒压经颅电刺激器：快充模式和慢充模式。 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.11 | 恒压经颅电刺激器极性：单向（正向或反向）、双向脉冲信号模式 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.12 | 恒压刺激器刺激脉宽：30-500uS。 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.13 | 自动电刀干扰检测功能 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.14 | 内置超过20种手术专业模块，避免不正确的设置后果 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.15 | 诱发电位功能：实时显示波形数据包括数据绝对值、每个波形与基线的差值、每个波形与基线的百分比数据 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.16 | 脑电图功能：原始脑电图显示及回访，具有CSA、DSA等图谱及趋势显示 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.17 | 系统内置D波监测模块 |  | 1 | 1 | 是
3.18 | 系统内置椎弓根螺钉自动测试功能，有自动分析和报警功能 |  | 1 | 1 | 是
3.19 | 系统内置具有近神经接近模式功能，方便了解刺激点与神经间距离 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.2 | 中文软件：原厂中文软件，非国内汉化或外挂不稳定版，有利于对设备参数的理解，方便用户操作 |  | 2 | 2 | 是
3.21 | TOF测试：能直接全自动测得各个波形衰减程度的数值，以直方图格式显示 |  | 0.5 | 0.5 | 是
3.22 | 肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，可自定义编辑界面 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.23 | 放大器及刺激器接口为国际通用接口，可直接连接通用电极耗材，无需任何转接器，无需专机专用耗材 |  | 2 | 2 | 是
3.24 | 可与骨科导航设备进行连接使用，实现监测与定位、入路同步完成 |  | 0.5 | 0.5 | 是
3.25 | 可与高速动力系统进行联合使用 |  | 0.5 | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 19
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 电生理主机一套， 笔记本电脑一台， 配套电源线一根， 设备台车一台， 笔记本电脑一台（匹配科室现有电生理设备）
4.2 | 随机工具 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
厂家工程师现场安装调试，无需医院提供额外工具
4.4 | 调试 | 设备厂家在设备使用前进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 设备厂家提供使用手册，首次使用设备厂家安排工程师现场全程提供技术支持
4.6 | 培训 | 由原厂对临床操作人员提供不少于2次，总计12课时的专业培训
4.7 | 验收方案 | 按照招投标文件配置清单进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤24小时电话响应，≤48小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）提供详细配置清单； （2）提供所投设备的终身免费软件升级； （3）提供原厂售后服务承诺书，原厂保修期≥ 5 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费； （4）每年对设备至少进行 2 次巡检与保养； （5）承担所有信息接口相关费用。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （2）提供质保期满后每次维修的工时的单价； （3）提供预防性维护保养计划。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单、报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价及折扣率。
第一类
第二类
第三类

## 超声诊断系统
上海中医药大学附属曙光医院医疗设备采购项目（第5包） 采购需求
设备名称：超声诊断系统
采购数量：1
预算总价：1500000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 广泛应用于腹部、心脏、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、盆腔、泌尿（肾脏、前列腺、睾丸）、妇产、新生儿、小儿、颅脑血管、弹性、造影、介入等各方面的临床诊断和科研教学工作；可实现多种疾病状态的多参数定量评估；该设备的功能须为世界领先水平，要求所投机型为该品牌最高档机型, 并具备持续升级能力
二、主要技术参数
2.1 | 软硬件复合的数字化声束形成技术，极速采集信息技术，后台原始数据采集帧频≥21000Hz（提供原厂Date Sheet） |  | 5 | 是
2.2 | 组织硬度定量测量工具有多种测量模式可选，可同时显示组织杨氏模量、剪切波速度值，硬度最大测量深度＞16cm，硬度图最高帧频＞30帧，定量测量范围：0-1200kPa（提供证明图片） |  | 5 | 是
2.3 | 支持多参数测量，定量分析声波在对应组织中的传播速度，取样框内显示彩色编码，可通过移动轨迹球调整取样框大小，可添加测量框数量≥20个，每个取样框大小及位置可独立调节，彩色成像框宽度最大≥23cm，最小≤0.5cm（提供证明图片） |  | 5 | 是
2.4 | 平面波声衰减定量技术，测量模式下，可添加测量框数量≥20个，每个取样框大小及位置可独立调节，声衰减的彩色成像框宽度最大≥10cm，最小≤1cm支持线阵探头，凸阵探头，微凸阵探头，腔内探头（提供证明图片） |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | ≥22英寸全面屏高清显示屏，分辨率为1920x1080，超宽视野，水平和纵向均≥178°，支持智能光感调节； |  | 1 | 是
3.2 | 操作面板具备≥15英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持智能触控条，触摸屏角度可调，支持触摸屏和显示器同步显示超声图像（附证明图片） |  | 2 | 是
3.3 | 超级空间复合成像技术，不受声束偏转线数限制，减少伪像，提高图像对比度分辨率，同时作用于发射和接收 |  | 2 | 是
3.4 | 声速校正技术，实时自动/手动匹配最佳成像声速，声速值≥5段可选，可视可调（附证明图片） |  | 2 | 是
3.5 | 穿刺针增强技术，利用系统声束偏转对穿刺针进行增强显示，≥3档可调，穿刺针颜色≥2种可选，非伪彩模式显示 |  | 2 | 是
3.6 | ≥2T固态硬盘 |  | 1 | 否
3.7 | 最大速度：≥15m/s（连续多普勒速度：≥35m/s） |  | 1 | 是
3.8 | 最小速度：≤1mm/s（非噪声信号） |  | 1 | 是
3.9 | 取样容积：0.5-20mm； |  | 1 | 否
3.1 | 偏转角度：≥±20度（线阵探头） |  | 1 | 否
3.11 | 高清晰成像技术，有效减少斑点噪声、提高信噪比，≥6档可视可调 |  | 1 | 否
3.12 | 电子凸阵探头，成像频率范围：1.0-6.0MHz，基波成像和谐波成像均可变频，变频个数分别≥3 |  | 1 | 是
3.13 | 电子线阵高频探头，成像频率范围：4.0-16.0MHz，基波成像和谐波成像均可变频，变频个数分别≥3 |  | 1 | 是
3.14 | 电子相控阵探头，成像频率范围：1.0-6.0MHz，基波成像和谐波成像均可独立变频，变频个数分别≥3 |  | 1 | 否
3.15 | 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像 |  | 1 | 是
3.16 | 支持USB一键存储 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 声速定量技术 1套 剪切波弹性成像技术 1套 声衰减技术 1套 单晶体相控阵探头 1把 线阵中高频探头 1把 单晶体凸阵探头 1把 腔内探头 1把
4.2 | 随机工具 | 工具齐全，包括维修手册，操作说明书
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
在货物到达使用单位后，投标人应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 由专业安装人员进行调试安装
4.5 | 提供技术援助 | 提供必要的技术支持
4.6 | 培训 | 现场培训：投标人应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方案 | 按照招投标文件配置清单进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）提供详细配置清单； （2）提供所投设备的终身免费软件升级； （3）提供原厂售后服务承诺书，原厂保修期≥ 5 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费； （4）每年对设备至少进行 2 次巡检与保养； （5）承担所有信息接口相关费用。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （2）提供质保期满后每次维修的工时的单价； （3）提供预防性维护保养计划。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单、报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价及折扣率。
第一类
第二类
第三类