## sheet1
全自动细胞分选仪 采购需求
设备名称：全自动细胞分选仪
采购数量：1套
预算总价：210万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 可对单细胞悬液同步检测散射光与多路荧光信号，实现免疫表型分型、淋巴细胞亚群计数、稀有细胞与微小残留病灶识别、白细胞截留质控等检测。
关键技术参数
★1.1 | 配置固态激光器≥3根，包括前向角FSC、侧向角SSC，荧光检测器≥12个，采用高灵敏度的光电倍增管（PMT）做为荧光通道检测器。 |  |  | / | 是
★1.2 | 荧光检测灵敏度：FITC＜65 MESF，PE＜15 MESF |  |  | / | 是
★1.3 | 交叉污染率：交叉污染率≤0.05% |  |  | / | 是
★1.4 | 进样方式：采用真空泵或正压泵进样方式。 |  |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 滤光片可以任意插拔更换，无需进行任何调校的工作 |  |  | 5 | 是
2.2 | 全峰宽变异系数：CV＜3%（CEN） |  |  | 3 | 是
2.3 | 样本分获取速度：≥ 35,000细胞/秒 |  |  | 3 | 是
2.4 | 具备自动检测和长期跟踪仪器性能的微量变化的功能，可以生成L-J质控曲线。提示最佳的仪器使用条件设置，保证数据的准确度和精度。 |  |  | 5 | 是
2.5 | 具备40管自动上样装置升级功能，兼容流式管架， 96孔板和384孔板。 |  |  | 1 | 是
2.6 | 仪器分析软件功能：可以实现电压、阈值调节，补偿自动计算，数据统计分析，模板保存和调用 |  |  | 3 | 是
2.7 | 荧光补偿方式：≥3种 |  |  | 5 | 是
2.8 | 上样速度：至少三档可调，最大上样速度≥120ul/min |  |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 配备气溶胶管理系统 |  |  | 1 | 否
3.2.1 | 生物安全柜 | 单人操作，工作区宽度≥1100mm |  | 1 | 否
3.2.2 |  | 具有气流隔断功能，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互 |  | 1 | 否
3.3.1 | 二氧化碳培养箱 | 容积：≥150L |  | 1 | 否
3.3.2 |  | 150℃干热灭菌 |  | 1 | 否
3.4.1 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 容积≥280L |  | 1 | 否
3.4.2 |  | 冷藏室容积≥185L，冷冻室容积≥95L |  | 1 | 否
3.5.1 | 台式微量离心机 | 最高转速：≥16500rpm；最大相对离心力：≥25000xg |  | 1 | 否
3.5.2 |  | 温度范围包含-20～40℃ |  | 1 | 否
3.6.1 | 生化培养箱 | 容积≥140L，温度控制范围： 0℃~70℃ |  | 0.5 | 否
3.7.1 | 微孔板水平离心机 | 转速在2500rpm±5%区间内 |  | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 |  | 全自动细胞分选仪*1（需提供医疗设备注册证），生物安全柜*2，二氧化碳培养箱*2，医用冷藏冷冻冰箱*4，台式微量离心机*1，生化培养箱*1，微孔板水平离心机*1，100个样本量的配套耗材
4.2 | 随机工具 |  | 无
4.3 | 安装 |  | √需要 £不需要
货物到达采购人处后7天内由中标人负责免费安装、调试，设备调试所需耗材由中标人自行负担。
4.4 | 调试 |  | 货物到达采购人处后7天内由中标人负责免费安装、调试，设备调试所需耗材由中标人自行负担。
4.5 | 提供技术援助 |  | 提供2次以上现场技术援助、技术咨询
4.6 | 培训 |  | 提供至少1次的原厂现场使用培训
4.7 | 验收方案 |  | 1、设备到货后，由中标人、采购人共同开箱验货；中标人保证货品的型号、规格、数量与合同相符。 2、验收在采购人现场进行，在合同采购的设备达到验收标准后，中标人和采购人应共同签署仪器设备验收合格证书。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  | ≤ 2 小时电话响应，≤4小时到达现场，≤24小时内解决问题
5.2 | 售后服务内容与计划 |  | 1.中标人收到采购人通知后应在2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题。其他无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确的解决方案。如无法在上述时间内解决问题的，须提供相同型号的备用机或提出明确的解决方案。中标人有责任对合同货物在必要时进行定期维修及修理。质保期内合同货物的维修、零配件的更换以及由此所发生的一切费用均由中标人承担，中标人提供终身服务，并保证零配件的供应不少于10年。 2.在质保期内，设备发生任何非误操作造成的故障和损坏，均由中标人负责免费修复，失效零件予以免费更换，更换时所发生的运输等费用均由中标人负担。 3.每季度对设备进行免费预防性维保，对相关软件进行免费升级。 4.软件终身免费升级。所有数据免费对外开放，可连接任意第三方软件系统。负责对接调试，并承担所有对接中所产生的费用。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 |  | （1）质保期满后周期维护保养计划内容要求，免费提供周期维护保养≥2 次，并提供标准维护保养报告； （2）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （3）预防性维护保养计划（每年2次）；
5.4 | 质保期满后供货与价格 |  | （1）提供主要零配件清单、报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价及折扣率； （3）提供相关耗材的清单、报价及折扣率；
第一类
第二类
第三类