## 清洁稿
上海市胸科医院医疗设备采购项目（第3包） 采购需求
设备名称：心电监护仪
采购数量：60台
预算总价：1200000.00元
所属医疗设备类别（可多选）：□第一类 □第二类 ■第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 可测量心电，呼吸，血氧饱和度，无创血压，脉率，体温参数
★1 | 操作方式：全触摸屏操作，同时支持手写和中文拼音输入法 |  | / | 是
★2 | 支持≥120小时的连续全息波形回顾, 波形可扩展或压缩 |  | / | 是
★3 | 标配可充电锂离子电池，一块电池可持续监护≥6小时； |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 无创血压测量模式至少包含：手动，定时，连续，腰麻，与生命体征报警联动、静脉穿刺模式； |  | 5 | 是
2.2 | 内置智能操作指南：至少可满足当发生技术报警时自动提出问题并显示正确的图解操作指南、详细介绍各个参数测量方法、专业术语、特殊符号及基本问题处理方法。方便医护人员正确操作与日常学习 |  | 5 | 是
2.3 | 血氧饱和度探头防水等级≥IPX7 |  | 5 | 是
2.4 | 无创血压袖带充气时间：成人/儿童≤11S，新生儿≤7S； |  | 5 | 是
2.5 | 频率特性：0.05~150Hz； |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1 | 适用范围：成人，儿童，新生儿（注册证证明），获得三类注册证 |  | 1 | 是
3.2 | 标配触摸屏，显示器：≥12.1英寸彩色液晶屏 |  | 1 | 是
3.3 | 心率测量范围：0，15至300 bpm；无创血压测量范围：0mmHg至300mmHg |  | 1 | 否
3.4 | 血氧饱和度监测支持PI灌注指数显示，以及SQI信号质量指示 |  | 1 | 否
3.5 | 数据存储：≥120小时 趋势图，列表，NIBP列表，报警履历，不同回顾界面间时间同步链接 |  | 1 | 否
3.6 | 防水防尘等级：≥IP22 |  | 2 | 是
3.7 | 跨床监护功能：支持同时同屏显示≥8床位患者生命体征数据，且具备跨床报警提示能力； |  | 2 | 否
3.8 | 支持HL7标准协议，HL7的数据输出兼容客户端模式和服务器模式，可以输出患者生命数据和波形 |  | 2 | 是
3.9 | 具备≥120小时OCRG趋势图 |  | 2 | 否
3.10 | 配备隐形可折叠把手，方便美观 |  | 2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 配置清单（单台） 患者监护仪主机*1、心电导联线*1、成人/小儿用充气管*1、血压袖带*1、血氧饱和度连接线*1、可重复使用脉搏血氧探*1、电池包*1、电源线*1
4.2 | 随机工具 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本内软件推出，给予免费升级和安装
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
提供产品安装所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥60个月；终身维修。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，≤2小时内维修响应，≤24小时内到达现场，≤24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机
5.2 | 售后服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。