## 清洁稿
上海市胸科医院医疗设备采购项目（第4包） 采购需求
设备名称：中央监护系统
采购数量：1套
预算总价：1100000.00元
所属医疗设备类别（可多选）：□第一类 ■第二类 ■第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 提供高敏锐度的连续监测、早期预警评分、移动性和数据安全性等基本功能。具有灵活的趋势分析和显示能力、先进的报警管理和数据回顾功能，在各种临床环境中对病人生命体征的实时监测保障生命安全。提供性能全面和高性价比的临床诊断数据，灵活访问危重患者数据，提供先进的临床决策支持，加强护理管理并简化工作流程。
★1 | 监护仪具备≤5电极测量同步12导联心电监护功能 |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 配备≥23种心律失常分析，至少包含房颤分析，具有起搏器未起搏、起搏器未夺获检测功能，具备ST段分析和趋势：储存≥24小时ST段和变化趋势，每床病人具备12导联ST段分析功能，ST段环状图具备同时显示ST段不同时间点变化趋势及阴影图。 |  | 5 | 是
2.2 | 带屏幕的测量模块要求≥6.1英寸，TFT电容触摸屏显示器，可多点触控，屏幕至少可90°/180°旋转 |  | 5 | 是
2.3 | 单一模块具备同时监测有创压力、连续心排PICCO、呼末二氧化碳、体温等高级测量功能 |  | 5 | 是
2.4 | 具备可升级检测连续无创监测血红蛋白量 (SpHb)，总氧含量(SpOC)，碳氧血红蛋白(SpCO)，高铁血红蛋白（SpMet） |  | 5 | 是
2.5 | 具有呼气末二氧化碳功能：主路与旁路一体化设计，一个呼气末二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式，旁流法采样速率≤50ml/分钟；主流法监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材。 |  | 5 | 是
2.6 | 基本参数测量模块：支持带屏幕的基础参数测量模块，插入主监护模块卡位后可显示波形和数值，实现监护仪参数前后双向可视 |  | 3 | 是
2.7 | 12导联ST数值具备以环形图形形式标记，以及阴影部分显示心肌缺血严重程度，实时更新。同时显示≥4个不同时间段的ST段变化趋势环，辅助临床动态评估患者病情变化 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 监护仪主机屏幕要求为医用专业显示器，尺寸≥12 英寸，彩色触控电阻屏，分辨率≥1280*800 |  | 1 | 是
3.2 | 中央监护系统单屏显示≥96个实时波形。 |  | 0.5 | 是
3.3 | 单屏最大病人数可支持≥32 床，单屏最多显示64个实时波形 |  | 0.5 | 是
3.4 | 病人心电监测仪标配12导联心电监护，心电监护带宽 0.05-150Hz，12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新 |  | 0.5 | 是
3.5 | 无创血压监测具有双参考点校正：血管内测量法和振荡测量法，可提供 自动/手动/序列/STAT四种模式测量，序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合 |  | 0.5 | 是
3.6 | 有创压力测压范围： -40至360mmHg，可提供每搏压力变异(PPV)实时显示，支持ABP、ART、Ao、CVP、ICP、LAP、压力（非特异的压力标名）、PAP、RAP、UAP、UVP、BAP、FAP、IC1、IC2、P1、P2、P3、P4等19种有创压力监测 |  | 0.5 | 是
3.7 | 具备回顾单参数一定时间内以直方数列图方式按照1%变化率显示分布情况≥35列，实时直方图采样频率最低≤1s |  | 1 | 是
3.8 | 可使用箭头方式显示监测参数变化趋势，柱状图方式显示监测参数偏移程度、查看监护参数按时间分布情况，并可显示监测参数偏移程度，具有环状图显示ST段抬高和压低趋势 |  | 1 | 是
3.9 | 病人监护仪具有可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警，（联网情况下）可在任意床边机上显示至少2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形＆数值 |  | 0.5 | 是
3.91 | 具有12导联ST 环状图，以图形形式标记12导联ST值， 并用不同颜色标明不同时期变化，实时更新，可在该图形上显示趋势。支持ST危机环状图，具有特异性性别分析，超出STEMI危机值范围以警示区域标记 |  | 1 | 是
3.92 | 具备水平趋势图功能：可将单位时间生命体征变化以图形形式及时反馈 |  | 1 | 是
3.93 | 目标导向性治疗决策支持，可设置各个参数的治疗目标值，可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果 |  | 0.5 | 是
3.94 | 可升级高级事件监测功能：可以自由创建多达6个不同的事件触发组，这些组可以采用正在监控的至少1个，或2、3个，甚至全部4个参数组合生成一项事件。每个事件触发信号的限值由用户来定义。 方便进行病情的早期预警评估。 |  | 0.5 | 是
3.95 | 每个事件可存储≥15S实时波形或≥4mins高精度趋势图或≥20mins平均趋势 |  | 0.5 | 是
3.96 | 中央监护系统支持≥25个病人简档，病人简档可预配置患者类型，监护，报警，起搏状态等 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 中央监护软件1套 、 病人监护仪18台、有创压力模块18个、二氧化碳描记扩展件模块2个 、 转运监护模块2个、心电附件包18套、血氧附件包18套、血压附件包18套
4.2 | 随机工具 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥60个月；终身维修。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于4次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件