## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：双极反渗透水处理系统
采购编号：0026-W00029394 预算总价： 120万
预算单价： 120万 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类： □面向大、中、小、微的各类供应商采购
R专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 水处理系统为血液透析专用单台双级反渗系统，全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端。整个系统内无反渗水储水装置（直供水型）。
二、关键技术参数
1★ | 水处理系统为血液透析专用单台双级反渗系统，整个系统内无反渗水储水装置（直供水型） |  | / | 是
2★ | 一级反渗高压泵和软水进水口之间需具备缓冲水箱设计。 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 反温控防护性能：依据设备待机时，超温自动排水降温的温控处置性能响应、控制精度、系统可靠性综合评判 |  | 0-6分 | 是
2 | 回收率调控能力：依据进水水质参数设定回收比例、浓水管控效果及达标回收限值综合评判 |  | 0-6分 | 是
四、一般技术参数
1 | 产水量在6℃时不低于2100升/小时（温差1摄氏度，产水量按照3%损耗计算）能保证血液透析中心在低温情况下用水需要，且反渗膜尺寸规格统一为8040膜，反渗膜支数≤4支，一级反渗膜≤2支，二级反渗膜≤2支 |  | 4分 | 是
2 | 反渗机需具备脉动强冲功能 |  | 4分 | 是
3 | 反渗主机上的泵总台数≥3台，且参与水机制水。主机反渗膜需竖直放置。 |  | 4分 | 是
4 | 注册证上需包含预处理、管路、反渗系统和软件，表明整套系统完整地经过注册验证。 |  | 4分 | 是
5 | 反渗膜壳需全部使用耐腐蚀的316L不锈钢(1.4404),且膜壳需为单管结构 |  | 4分 | 是
6 | 反渗机出水端口和循环管路末端口的水质需符合中华人民共和国医药业标准《血液透析及相关治疗用水》（YY 0572-2015）的要求：化学污染物达标，生物污染物达标（细菌＜100CFU/ml，内毒素＜0.005EU/ml） |  | 2分 | 是
7 | 二级反渗透主机的前后二级反渗系统需实现单独使用功能 |  | 1分 | 是
8 | 预处理软水能力≥5000L/H |  | 1分 | 是
9 | 需实现独立压力控制，全自动加压泵组件需大于≥2台 |  | 1分 | 是
10 | 全自动砂滤（铁质）过滤器≥1套，需带时间控制全自动和手动反冲装置，有内置取样口；需添加锰砂，去除水中的铁锰杂质 |  | 1分 | 是
11 | 全自动除氯（活性炭）过滤器≥1套，需带时间控制全自动和手动反冲装置，有内置取样口；需使用碘值≥1100的活性炭 |  | 1分 | 是
12 | 全自动软水器≥1套，需带流量控制全自动、手动的反冲、再生装置，需双罐配置，有内置取样口。使用树脂的总交换容量≥2eq/L。全套预处理盐桶数量不多于1个 |  | 1分 | 是
13 | 反渗主机基座之下无滑轮，在安装地面接触点需为非滑轮受力 |  | 1分 | 是
14 | 环路最低耐压≥10bar，取水点最小死腔符合6-d规则 |  | 1分 | 是
15 | 反渗膜壳耐压≥25bar |  | 1分 | 是
16 | 主环路流速最低≥1m/s（消耗量最大时） |  | 1分 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 1.全自动反冲过滤器 1套 2.加压泵组件 2台 3.全自动砂滤（铁质）过滤器 1套 4.全自动除氯（活性炭）过滤器 1套 5.全自动双软水器 1套 6.双级反渗主机 1台 7.反渗水供水管路 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
3 | 安装 | R需要 □不需要
1.在合同生效后至设备到货前，供应商能及早提供符合安装条件的相关资料，以便采购方能为设备安装做好充分的准备， 如房屋、水、电、空调、排放等辅助设施的具体要求。2. 货到后，供应商在接到采购方通知后立7天内，派足够而具备资质的专业技术工程师到现场进行设备安装，并自行携带相关的安装工具。采购方在接到供应商具体安装时间后，有义务协助供应商工作。3.安装过程中，供应商人员必须服从医院的管理，遵守医院的相关制度，住、食、行等安排与费用均自理。4.在安装调试过程中，采购方有权指派相关人员到现场监督，供应商的工程师有义务协助采购方人员了解设备性能、操作和维护保养等知识。5.在安装调试完成后，供应商工程师应配合采购方在设备或其周围的醒目处张贴橾作规程和警示语。6.双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准鉴定设备安装调试工作的完成，井参照合约在双方的《验收合格证》 上签字确认。
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。
7 | 验收方案 | 一 、验收范围 验收内容包括：设备外观、数量、文件资料、安装情况、基本功能、关键技术指标等。 二 、验收前准备 文件准备：设备说明书、出厂检验报告、装箱单等。 环境准备：设备安装场地符合要求(如：电源、气源、空间、温湿度等)。 工具准备：所需的工具、软件、物料及劳保用品。 三 、验收流程与内容 第一阶段：开箱验收(到货时)。 核对数量：对照装箱单，清点设备主机、附件、备件及工具的数量，确保无短缺。 检查外观：检查设备内外包装及设备本体有无运输造成的破损、 锈蚀、变形等缺陷。 第二阶段：安装调试验收(安装后) 安装确认：检查设备安装是否牢固、平稳，管线连接是否正确、规范。 通电测试：在空载状态下启动设备，检查有无异常噪音、振动、泄漏等现象。 第三阶段：性能功能验收(核心环节) 功能测试：逐项测试检验操作程序中约定的各项功能是否正常运转。 第四阶段：文件资料验收 检查并接收全套技术资料，通常包括：使用说明书(含操作、维 护手册)、设备合格证、出厂检测报告、保修证书 四、验收结论与处理 验收通过：所有项目均符合验收要求，参与各方在设备验收文件上签字确认。 验收不通过：存在重大缺陷或性能指标严重不符，验收方应出具 书面说明，明确不合格项，并要求供应商退货或更换。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。保内年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 提供整机全保(含配件、易耗品)≥3年，质保期内按机器提醒等标准更换过滤滤芯。需提供7×24小时技术支持热线，接到采购人的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。定期巡检与预防性维护，每季度不少于1次现场巡检
3 | 质保期外维保内容 | 质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。年度保修合同价不高于本合同器械总价的5%，年度定期预防性维护保养次数，不少于2次。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。