## Sheet1
设备名称：二液相色谱微型质谱仪(液相色谱串联质谱)
采购数量：1
预算总价：155万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 基于色谱和质谱原理，在临床上用于对人体生物样本中的被分析物进行分离和定性/定量检测，包括有机小分子化合物（药物类）的定性定量分析。
二、主要技术参数
2.1 | 二元泵溶剂通道数：≥4路的流动相通路，可支持的溶剂组合方式尽可能多 （需提供相关实体图片或软件设置证明材料） |  | 3 | 是
2.2 | 自动进样器样品容量：可放置>2个96位微孔进样板或120位以上进样小瓶，可兼容微孔板与进样小瓶两种进样模式 （需提供相关实体图片或软件设置证明材料） |  | 3 | 是
2.3 | 柱温箱控温范围：至少5~100℃，控温精度为≤±0.05℃ （需提供软件设置证明材料） |  | 3 | 是
2.4 | 色谱柱作为液相色谱质谱技术的重要分离组件，应满足以下色谱柱性能要求： 反相色谱柱柱效能：≥3×104 ~ 4×104 m-1 正相色谱柱柱效能：≥4×104 ~ 5×104 m-1 （需提供相关第三方性能证明文件） |  | 2 | 是
2.5 | 质谱质量数范围：至少 M/Z 5-2,000 amu或更宽 （需提供相关证明材料） |  | 2 | 是
2.6 | 检测限： H-ESI离子源正模式：他克莫司最低检测限≤10fg； H-ESI离子源负模式：雌三醇最低检测限≤100fg； APCI离子源正模式：25-羟基维生素D3最低检测限≤500 fg； （需提供相关指标检验报告，投标人可提供同类化合物等效验证报告） |  | 2 | 是
2.7 | 质量分辨率和准确度： 质量分析器Q1和Q3分辨率最大值不低于6000； 半峰宽(FWHM)可在≤0.4 amu范围内设置； Q1和Q3准确性均≤±0.2 amu。 （需提供相关检验报告） |  | 2 | 是
2.8 | 为了最大程度减少中性粒子干扰和降低背景噪声，质谱仪的Q2碰撞池需采用弯杆设计，弯曲角度≥120度。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 19
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 流量精度：<0.05% RSD | 1 | 否
3.1.2 |  | 进样精度：<0.25% RSD | 1 | 否
3.2 | 灵敏度 | (1)ESI+：1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，S/N≥500,000:1，连续6针RSD≤5% (2)ESI-：1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152, S/N≥500,000:1，连续6针RSD≤5% (3)APCI: 1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，S/N≥100,000:1，连续6针RSD≤5% | 1 | 否
3.3 | 稳定性 | 质量轴稳定性：0.1amu/24小时 (全质量数范围) | 1 | 否
3.4 | 耐用度 | 电子倍增检测器，寿命大于3年 | 1 | 否
3.5 | 交叉污染 | 不大于0.01% | 1 | 否
3.6 | 流速范围 | 流量范围：0.001-8.000 mL/min，增量0.001mL/min | 1 | 否
3.7 | 液相色谱最高 耐压范围 | ≥1000 bar （需提供相关证明材料） | 1 | 是
3.8.1 | 应用能力 （供应商提供除右侧清单以外的其他抗精神药物、抗癫痫类药物、抗抑郁类药物检测能力证明的酌情加分） | 药浓度检测，覆盖临床常用的抗精神药物品种：奥氮平、氯氮平、去甲氯氮平、利培酮、9-羟利培酮、阿立哌唑、脱氢阿立哌唑、喹硫平、氯丙嗪、氨磺必利、齐拉西酮、舒必利、氟哌啶醇、哌罗匹隆、鲁拉西酮 （提供相应试剂的一类备案凭证等相关资质证明与指标性能验证报告） | 4 | 是
3.8.2 |  | 药浓度检测，覆盖临床常用的抗癫痫类药物：丙戊酸、拉莫三嗪、左乙拉西坦、卡马西平、苯妥英 （提供相应试剂的一类备案凭证等相关资质证明与指标性能验证报告） | 4 | 是
3.8.3 |  | 药浓度检测，覆盖临床常用的抗抑郁类药物：西酞普兰、氟伏沙明、氟西汀、N-去甲氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、文拉法辛、O-去甲文拉法辛、度洛西汀、阿戈美拉汀、曲唑酮、米氮平、阿米替林 （提供相应试剂的一类备案凭证等相关资质证明与指标性能验证报告） | 4 | 是
3.9 | 液质联用分析软件 | 中文版软件系统，具备方法开发、数据采集、数据处理、定量分析、质量控制、建立数据库、报告出具等功能 （提供相关中文版软件界面截图证明） | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 21
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 超高效液相色谱串联质谱检测系统1套 专用工作站主机2台 设备配套报告打印机1台 配套色谱柱2套 UPS电源1台 氮气发生器1台 维修工具包1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件系统终身免费更新维护
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
1.投标方确保仪器安全无损地运抵医院指定现场，并承担仪器的运费、保险费、装卸费、与医院系统对接接口等相关费用。投标方还应在发货前通知院方仪器的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备。 2.投标方负责完成仪器的现场安装，并提供仪器安装专用工具和辅助材料。
4.4 | 调试 | 1.在接到院方通知后7天内进行上门调试，同时提供这一过程中所需的试剂，并承担费用
4.5 | 提供技术援助 | 1.负责免费提供中文操作手册及其他有关文字资料 2.随时接受院方使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题
4.6 | 培训 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行不少于7天的培训或指导 2.可根据院方的要求到厂家总部安排培训计划
4.7 | 验收方案 | 1. 到货验收：设备到货后，与院方共同开箱，核对设备型号、序列号、主机及附件、耗材、工具等是否与采购清单一致，检查外观是否完好无损，无运输损坏； 2. 安装调试验收：设备安装调试完成后，按原厂技术标准和采购文件要求，对设备的硬件功能、软件性能、系统稳定性、与医院信息系统对接等进行逐项测试，确保所有指标符合要求；资料验收：提供完整的技术文件、注册证、检验报告、调试记录、培训记录等资料，供院方归档留存； 3. 验收确认：所有验收项目合格后，双方签署《设备验收报告》，设备正式交付院方使用；如验收不合格，投标方将按院方要求及时整改或更换设备，直至验收合格为止。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）需提供保修≥5年，鼓励供应商在基础要求之上增加额外原厂质保期 （1）提供所投设备的终身免费软件升级； （2）提供详细配置清单和技术手册； （3）具有固定的售后服务机构和售后人员。 （4）每年对设备至少进行2次免费原厂巡检与保养； （5）根据仪器设备校准需求在质保期内对仪器设备免费校准。
3 | 质保期外服务内容与计划 | （1）每年对设备至少进行2次免费原厂巡检与保养； （2）根据仪器设备校准需求在质保期外对仪器设备免费校准。 （3）保修期满后整机年保修价格不高于合同价的3.5%； （4）保修期满后的维修仅收取零配件费用，免除一切上门费、人工费、差旅费等； （5）如故障不能在七天内解决，公司无偿提供备用设备。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | （1）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率； （2）相关耗材、试剂的清单、报价及扣率； （3）主要零配件价格。
第一类
第二类
第三类