## 清洁稿
上海市精神卫生中心医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：脑功能定量成像装置
采购数量：1套
预算总价：250万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于对患者大脑皮层区域血氧代谢变化进行测量，显示脑的代谢情况。
二、主要技术参数
2.1 | 采集方式：采用实时采集方式，以保证不同通道的数据，获取时间一致，具备可关联分析的基础。 |  | 5 | 是
2.2 | 探测器类型：COMS(硅基面阵式)探测传感器。 |  | 5 | 是
2.3 | 整机系统界面可观察实际投射光斑影像，直接获取光强信号。 |  | 5 | 是
2.4 | 采用双波长组合方式，其中超短波波长为695nm±2nm。 |  | 5 | 是
2.5 | 整机为落地式一体机型设备（非悬挂式、盒式、桌面式、简易穿戴式便携设备），主机与底座采用原厂一体化固定结构，主机及光纤连接口内置于箱体结构中，不得通过外加外壳、附件或临时包覆方式实现。 |  | 4 | 是
2.6 | 光功率：单光谱光功率≤5mW。光源为激光光源。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 有效信号检测通道≥104通道 |  | 1 | 是
3.2 | 光源数量≥32，探头数量≥32。 |  | 1 | 是
3.3 | 探测器分辨率≥2048x2048 |  | 1
3.4 | 探测器接收范围：≥ 82dB。 |  | 1
3.5 | 光纤类型：石英光纤，标准光纤长度：≥3.5米。 |  | 1
3.6 | 自适应光纤探头：可通过探头形态显示探头压力情况。 |  | 1
3.7 | 头帽可整体拿取、整体佩戴。无需每次重新安装光纤探头。 |  | 1
3.8 | 检测时头帽可拆分成两个≥16探测器组成≥52通道的帽子单独使用，也可合并成1个≥32探测器组成≥104通道的帽子使用。 |  | 1
3.9 | 具备认知检查任务态和用于神经活动检查的长时间观察模式。 |  | 0.5
3.1 | 报告系统：具备自动生成数据分析图像报告的功能，并且可对报告模板内容进行编辑。 |  | 0.5
3.11 | 测试报告具备对前额叶、左侧颞叶和右侧颞叶分区标识，并分区拟合的功能 |  | 0.5
3.12 | 测试报告显示的生物学指标至少包含：积分值、重心值、斜率，二维图谱，特征图谱等。 |  | 0.5
3.13 | 显示、分析采集信号的至少包含：氧合血红蛋白浓度变化、脱氧血红蛋白浓度变化、总血红蛋白浓度变化。 |  | 0.5
3.14 | 自检系统：可提供全通道信号自检处理，并自动表示通道透光状态。 |  | 0.5
3.15 | 数据可分段查看或放大查看 |  | 0.5
3.16 | 具备可清晰分辨数据对应位置和变化情况的功能 |  | 0.5
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 1、近红外主机1套 2、显示器1套 3、激光发射器1个 4、激光接收器1个 5、探头支架1个 6、软件系统1套 7、理疗电极片≥100片 8、光照模块两套 9、经颅电刺激模块两套 10、迷走神经电刺激模块两套 11、脑电模块（导联数≥64）一套 12、承担接入医院信息系统的接口费用
4.2 | 随机工具 | 软件免费更新维护
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
1.供应商确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.供应商负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料 3.提供设备安装方案
4.4 | 调试 | 接到用户通知7天内完成安装调试
4.5 | 提供技术援助 | 1.负责免费提供中文操作手册及其他有关文字资料 2.随时接受院方使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题
4.6 | 培训 | 1.供应商应派专业技术人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划 3.设备终身免费提供原厂操作、维修培训与技术咨询，次数不限
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | 1.提供设备配置清单 2.具有固定的售后服务机构和售后人员 3.原厂保修期≥6年，保修期内免费更换零配件、易耗件并免收工时费
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 1.保修期满后，两年内的维修费用由供应商承担，包含但不限于零配件更换、易耗件更换、人工费等。 2.保修期外的维修仅收取零配件费用，免除一切上门费、人工费、差旅费等费用。 3.每年对设备定期进行免费原厂巡检与保养。 4.在设备达到设备使用年限后每年提供免费的原厂设备性能检测服务并出具检测报告（需制造商盖章），供医院判断设备是否能够继续正常使用。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 1.保修期满后的维修以优惠价供应维修零配件 2.保修期满后，提供的原厂全保服务年度费用不高于设备价值的5%。
第一类
第二类
第三类