## 包1
实验室血液筛查流水线系统采购项目 采购需求
采购包编号：全自动样品后处理系统、全自动生化分析仪、全自动血型分析仪、全自动传输轨道及连接器
设备名称：全自动样品后处理系统、全自动生化分析仪、全自动血型分析仪、全自动传输轨道及连接器
采购数量：全自动样品后处理系统（1套）、全自动生化分析仪（1套）、全自动血型分析仪（1套）、全自动传输轨道及连接器（10套）
预算总价：
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 将实验室现有拔盖机、酶免检测设备进行连接，实现酶免检测、血型检测、生化检测的血液筛查样本自动处理、自动传输、自动与检测设备交互、自动下机等全过程自动化控制；系统具有可拓展性，可以根据实验室自动化需要灵活的增加仪器，支持拓展新功能。
二、全自动样品后处理系统：不属于医疗器械
（一）主要功能要求
2.1 | 自动回收在流水线分析系统检测完成后的样本管及样本架，将样本管转移到指定的回收试管架，对试管架收集整理。同时，具有流水线线上和线下样本加盖功能，自动挑选阳性样本，自动挑选复查样本并开盖。
（二）主要技术参数
2.2 | 具备加盖功能：数量≥1套，加盖速度≥550管/小时。 |  | 1 | 是
2.3 | 自动回收流水线样本管，可缓存≥500个样本。 |  | 1 | 是
2.4 | 机械手数量≥3个，具备抓取反馈功能，掉落自动检测，掉电自锁。 |  | 1 | 是
三、全自动血型分析仪（核心产品）：三类医疗设备
（一）主要功能要求
3.1 | 对来源于人体的血液样本进行血型测定，包括ABO正反定型和RhD血型检测。
（二）主要技术参数
3.2 | 检测速度：每小时完成≥200个标本； |  | 1 | 是
3.3 | 样本位：可同时装载原始试管样本数量≥180个，样本架≥24孔/条。 |  | 1 | 是
3.3 | 工作模式：实验过程中对至少4块实验微板并列加样、4块实验微板并列孵育、4块实验微板并列离心； |  | 1 | 是
3.4 | 加样通道：≥8个，气体置换加样原理，采用一次性加样针 |  | 1 | 是
3.5 | 加样精度：加样液量为10ul时，精密度（CV）≤2.0%，准确度≤±5.0%； 加样液量为50ul、100ul时，精密度（CV）≤0.75%，准确度≤±2.0%。 |  | 1 | 是
3.6 | 判读仪：采用CCD数字成像技术，采用封闭式暗室成像；判读时从微板底部获取图像以避免脂血干扰； |  | 1 | 是
3.7 | 自动质控功能：质控品与正常待检测样本同批上机检测；自动对质控孔进行凝集强度量化判读分析，对失控检测结果报警提示； |  | 1 | 是
3.8 | 孵育器：配置≥4个微板孵育器； |  | 1 | 是
3.9 | 离心震荡模块：配置≥4块 |  | 1 | 是
3.1 | 试剂位：≥6种试剂； |  | 1 | 是
3.11 | 试剂混匀方式：摇摆式或回转式混匀。 |  | 1 | 是
（三）一般技术参数
3.12 | 新板堆栈：新微孔板以层叠方式存储在新板载架上，新板载架可以自动装载至工作平台，有自动计数功能，仪器根据待检样本量自动取板实验，新板载架一次装载微孔板数量≥25块。 |  | 1 | 是
3.13 | 液面探测功能：同时具有压力液面探测和电容液面探测功能，两种液面探测功能既可以单独使用也可以同时使用。 |  | 1 | 是
3.14 | 气密性检查： 每天开机后，仪器自动执行气密性检测程序，获取每个通道的压力值，判读气密性是否完好，保障移液的准确性。 |  | 1 | 是
四、全自动生化分析仪：二类医疗设备
（一）主要功能要求
4.1 | 全自动完成生化实验。
（二）主要技术参数
4.2 | 检测方法：速率法； 检测速度：化学分析速度≥800测试/小时。 |  | 1 | 是
4.3 | 轨道式进样方式。样本盘≥280管，具备温度2-8℃冷藏功能。 |  | 1 | 是
4.4 | 试剂位：独立试剂位≥125个，可全程冷藏，冷藏温度2-8℃。 |  | 1 | 是
4.5 | 反应盘比色杯：永久式硬质玻璃比色杯，光径≥5mm，反应位数量≥200个。 |  | 1 | 是
4.6 | 波长范围：340-800nm，可使用波长数量≥16个，波长精度≤1nm，支持单、双波长同时使用。 |  | 1 | 是
4.7 | 吸光度线性范围：-0.1～3.5Abs |  | 1 | 是
4.8 | 急诊功能：同时具备急诊插入功能和常规样本修改为急诊样本的功能。 |  | 1 | 是
4.9 | 加样精度：加样样品5ul、35ul时，准确度≤±5.0%；精密度≤2.0%；加样试剂10ul、300ul时，准确度≤±5.0%；精密度≤2.0%。 |  | 1 | 是
（三）一般技术参数
4.1 | 温控要求：非固体恒温温控方式，温控精度37±0.1℃。 |  | 1 | 是
4.11 | 样本携带污染率：≤0.1%。 |  | 1 | 是
4.12 | 最小反应液量：≤80ul。 |  | 1 | 是
五、全自动样本传输轨道及连接器：不属于医疗设备
（一）主要功能要求
5.1 | 功能要求：可将实验室现有拔盖机、酶免检测设备进行连接，实现酶免检测、血型检测、生化检测的血液筛查样本自动处理、自动传输、自动与检测设备交互、自动下机等全过程自动化控制；系统具有可拓展性，可以根据实验室自动化需要灵活的增加仪器，支持拓展新功能。
（二）主要技术参数
5.2 | 轨道传输速度：≥1.0m/s，同一轨道可以同向或异向并行传输。 |  | 1 | 是
5.3 | 样本架为载体传输样本管：每架≥8 个样本管。 |  | 1 | 是
5.4 | 样本管和微孔板传输时间：全自动加样系统连接模块支持样本管架和微板在轨道与设备之间传输，单次传输88 个样本管的时间≤10 秒；单次传输微板的时间≤10 秒。 |  | 1 | 是
5.5 | 微板缓存位及放置微板数量：每个全自动酶联免疫分析仪连接模块的微板缓存位≥1个，每个缓存位可以放置微板数量≥4 个。 |  | 1 | 是
5.6 | 缓存模块：在线缓存模块≥2个；可缓存≥1000个样本。 |  | 1 | 是
七、通用技术要求
6.1 | 耐用度：以上所有设备使用期限≥8年 |  | 1 | 是
6.2 | 其他要求：
6.2.1 | 警报装置:以上检测设备均具备声音、灯光双重报警功能。 |  | 1 | 是
6.2.2 | 拓展功能：以上所有设备均具备流水线端口功能，可实现多台分析仪器自动化流水线同步工作 |  | 1 | 是
6.2.3 | 操作界面：需配置满足XC要求的操作界面5套。 操作界面内操作系统应为正版激活状态。确保计算机开启本地防火墙，所有操作界面均须承诺适配采购人所使用的防病毒软件（深信服）。 |  | 1 | 是
6.2.4 | 系统连接：操作界面能与在用实验室管理软件连接，可实现双向通讯，端口连接费用含在总报价中。 |  | 1 | 是
6.2.5 | 配套资源：需配置满足XC要求的计算机2台。 计算机内操作系统应为正版激活状态。确保计算机开启本地防火墙，所有计算机均须承诺适配采购人所使用的防病毒软件（深信服）。 |  | 1 | 是
6.2.6 | 配套资源：需配置用于监控实验全流程大屏1台。 屏幕尺寸≥80英寸，可挂壁超薄大屏。 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 40
技术参数总计分值 |  |  | 40
八、伴随服务要求
8.1 | 产品附件要求 | 按厂家标准配置提供
8.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供随机特殊工具以及产品升级等服务
8.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
按照设备说明书要求搬运、安装
8.4 | 调试 | 提供安装调试报告
8.5 | 提供技术援助 | 提供产品相关技术文件
8.6 | 培训 | 提供产品原厂培训服务，包括提供免费技术咨询服务
8.7 | 验收方案 | 符合设备性能指标
九、售后服务要求
9.1 | 售后服务响应时间 | 报修1小时响应时间、24小时到场时间
9.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费操作界面升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
9.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期：原厂提供整机≥3年，质保范围包括：硬件系统、操作界面、人工服务、预防性维护。提供保修期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、保修期满后每次维修的工时的单价等。 2、在质保期外，投标人须提供以下承诺： （1）设备出保后第1年至第2年（含）的：维保费用不超设备价格的4%，全保费用不超设备价格的5%，并提供维保/全保内容及明细； （2）设备出保后第3年至第5年（含）的：维保费用不超设备价格的5%，全保费用不超设备价格的7%，并提供维保/全保内容及明细； （3）设备出保后5年以上的：维保费用不超设备价格的6%，全保费用不超设备价格的8%，并提供维保/全保内容及明细。 （全保：包括所有保养，维修，配件，上门费，不再另外收费；维保：包括所有保养，维修，上门费，零配件另外收费）
9.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等
第一类
第二类
第三类