## 包件1
便携式呼吸机医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：便携式呼吸机
采购数量：52
预算总价：4295200
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、关键技术参数：属实质性要求，投标人任何一项不满足即否决其投标
★1 | ★可支持单管路通气 |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源 |  | 4 | 是
2.2 | 具备氧气瓶氧气剩余使用时间监测 |  | 3 | 是
2.3 | 具备呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。 |  | 3 | 是
3.2 | 呼吸机主机重量≤5kg |  | 3 | 是
3.3 | 吸入氧浓度范围至少包含：21—100% |  | 3 | 是
3.4 | 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度 |  | 3 | 是
3.5 | 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量 |  | 3 | 是
3.6 | 最高工作海拔≥7000m ，满足直升机转运要求 |  | 2 | 是
3.7 | 支持高压氧气气源和低压氧 气气源两种方式。 |  | 2 | 是
3.8 | 呼吸机主机（不含把手）尺寸不超过300mm x 160mm x 200mm ，方便携带 |  | 2 | 是
3.9 | 吸气峰值流速≥210L/min |  | 2 | 是
3.1 | 配备通气模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。 |  | 2 | 是
3.11 | 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全 |  | 1 | 是
3.12 | 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能 |  | 1 | 是
3.13 | 可通过wifi将呼吸机数据传输至急救指挥中心，使得病人监测数据信息与车辆信息可以同屏显示 |  | 1 | 是
3.14 | 工作温度范围至少包含：-20 ~ 50 ℃ ，满足低温和高温环境下工作要求 |  | 1 | 是
3.15 | 单块电池支持的最大续航时间≥6小时 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 30
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 重复性呼吸管路2套，成人、儿童一次性呼吸面罩各2个，氧气气源管路1根欧标+1根墙端德标，电源线1根，锂电池1块，车载固定底座1个，模拟肺1个，便携收纳包1个，三通减压阀1个，wifi，无创+高流量氧疗模式
4.2 | 随机工具 | 无
4.3 | 安装 | ☑需要 ¨不需要
现场完成设备组装及功能调试
4.4 | 调试 | 工程师现场调试
4.5 | 提供技术援助 | 配有专业、专职工程师在工作日内提供技术援助
4.6 | 培训 | 提供不少于2次的技术培训
4.7 | 验收方案 | 1.提供产品合格证、质量保证书、售后服务承诺和质量服务反馈表 2.提供验收单详细记载项目名称、数量、单价、总价、规格、型号、主要技术参数和设备配置等内容事项
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤ 24小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）提供所投设备的终身免费软件升级； （2）提供详细配置清单和技术手册； （3）具有固定的售后服务机构和售后人员。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）周期维护保养计划内容与次数； （2）保修期满后整机年保修价格； （3）保修期满后每次维修的工时的单价； （4）预防性维护保养单价。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率； （2）相关耗材的清单、报价及扣率； （3）主要零配件价格。
第一类
第二类
第三类