## 包件2
心电监护除颤起博仪医疗设备采购项目（第2包） 采购需求
设备名称：心电监护除颤起博仪
采购数量：52
预算总价：4160000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
产品应满足院前急救工作需要，可实现心电、血压、血氧饱和度等生命体征监护、12导联心电图、除颤、起搏、同步电复律等功能。需求产品体积小、抗干扰能力强、质量稳定。
关键技术参数：属实质性要求，投标人任何一项不满足即否决其投标。
★1 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，双相波技术，最大能量360J |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 支持内置wifi或4G/5G,提供IHE HL7协议和相应软硬件配套。 满足以下功能并作为验收标准：1、心电图波形和生命体征数据的远程实时传输功能； 2、心电图波形和生命体征数据的历史数据调阅及下载功能； 3、生命体征数据自动匹配到电子病历系统功能； |  | 4 | 是
2.2 | 重量：≤5kg（带心电主机，电极板，电池），具备≥9英寸彩色电容触摸屏, 分辨率1200×1020像素，支持中文操作界面； |  | 3 | 是
2.3 | 标配110mm记录纸记录仪，可同时打印不少于6通道波形； |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 标配监护功能：12导心电、血氧饱和度、无创血压，呼沫二氧化碳监测功能，所提供附件为原厂生产 |  | 2 | 是
3.2 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、起搏功能、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 |  | 2 | 是
3.3 | 配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，可通过除颤电极片及CPR反馈器提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。可通过除颤电极片及CPR反馈器自动检测按压干扰并实时滤波减少按压中断。 |  | 1 | 是
3.4 | 配置原厂车载支架，具备固定功能及直流12V充电功能； |  | 1 | 是
3.5 | 标配12导静息分析功能，支持危急值和心肌梗塞部位图形化指示，支持多份心电分析报告同屏对比查看，帮助医护人员快速发现异常 |  | 1 | 是
3.6 | 可配置基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，可实现无创实时评估人工心肺复苏质量 |  | 1 | 是
3.7 | 开机到可正常使用时间≤2s，除颤充电至200J≤4s；除颤后心电基线恢复时间≤2.5s； |  | 1 | 是
3.8 | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 |  | 1 | 是
3.9 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  | 1 | 是
3.1 | 能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； |  | 1 | 是
3.11 | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。 |  | 1 | 是
3.12 | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作，支持病人接触状态显示。 |  | 1 | 是
3.13 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 |  | 1 | 是
3.14 | 可存储不少于120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  | 1 | 是
3.15 | 起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。起搏脉冲宽度有20ms和40ms两档可选。 |  | 1 | 是
3.16 | 主机显示≥7通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 |  | 1 | 是
3.17 | 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s |  | 1 | 是
3.18 | 血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。 |  | 1 | 是
3.19 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种；支持ST/QT实时分析。 |  | 1 | 是
3.2 | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。阻抗呼吸率范围：0-200rpm。 |  | 1 | 是
3.21 | 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 |  | 1 | 是
3.22 | 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 |  | 1 | 是
3.23 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。支持设备状态指示灯用户检测。支持自检放电能量精度显示和打印。自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。 |  | 1 | 是
3.24 | 具备防尘防水级别IP55。自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 |  | 1 | 是
3.25 | 具备抗跌落性能，裸机可承受1.5米跌落冲击，带包可承受3米跌落冲击。 |  | 1 | 是
3.26 | 工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa；存储温度：-40°-75°。 |  | 1 | 是
3.27 | 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 |  | 1 | 是
3.28 | 标配2块外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6小时，200J除颤≥300次； |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 30
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 每套产品配置：双相除颤波、12导联心电监护、手动除颤及自动AED、体外起搏、心肺复苏提示和（或）实时反馈功能、血氧饱和度、无创血压、呼沫二氧化碳、内置wifi无线通讯数据传输模块、车载可充电支架、主机电源适配器及设备便携包。每2套设备增配一套容积不小于45L的整理箱：
4.2 | 随机工具 | 无
4.3 | 安装 | ☑需要 ¨不需要
现场完成设备组装及功能调试
4.4 | 调试 | 工程师现场调试
4.5 | 提供技术援助 | 配有专业、专职工程师在工作日内提供技术援助
4.6 | 培训 | 提供不少于2次的技术培训
4.7 | 验收方案 | 1.提供产品合格证、质量保证书、售后服务承诺和质量服务反馈表 2.提供验收单详细记载项目名称、数量、单价、总价、规格、型号、主要技术参数和设备配置等内容事项
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤ 2小时电话响应，≤ 24小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）提供所投设备的终身免费软件升级； （2）提供详细配置清单和技术手册； （3）具有固定的售后服务机构和售后人员。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）周期维护保养计划内容与次数； （2）保修期满后整机年保修价格； （3）保修期满后每次维修的工时的单价； （4）预防性维护保养单价。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率； （2）相关耗材的清单、报价及扣率； （3）主要零配件价格。
第一类
第二类
第三类