## 磁共振成像系统
上海市公共卫生临床中心设备采购需求
设备名称：磁共振成像仪
预算总价：12500000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
项目概况：需求3.0T磁共振成像系统1套，用于上海市公共卫生临床中心门急诊患者全身各部位疾病检查，满足临床诊疗需求。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1.1 | ★磁场强度≥3.0T（需要提供技术白皮书并显著标出） |  | / | 是
1.2 | ★患者检查孔径≥70cm（需要提供技术白皮书并显著标出） |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 头线圈基座无需外部装置即可调节角度，最大角度≥18 |  | 4 | 是
2.2 | 磁体重量(含液氦)≤5800KG |  | 4 | 是
2.3 | 射频放大器最大功率 ≥35kW |  | 4 | 是
2.4 | 梯度放大器最大输出电压 ≥2200V |  | 4 | 是
2.5 | 原厂多功能柔性线圈 (大号)≥18通道 |  | 4 | 是
2.6 | 原厂多功能柔性线圈 (小号)≥18通道 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 磁场均匀度典型值10cm DSV ≤0.002ppm | 0.4 | 是
3.1.2 |  | 磁场均匀度典型值20cm DSV ≤0.02ppm | 0.4 | 是
3.1.3 |  | 梯度场强（非有效值 ) ≥45mT/m | 0.4 | 是
3.1.4 |  | 梯度切换率（非有效值) ≥200 T/m/s | 0.4 | 是
3.1.5 |  | 梯度功率放大器最大输出电流≥750A | 0.4 | 是
3.1.6 |  | 梯度放大器最大输出功率≥1.65MW | 0.4 | 是
3.1.7 |  | 头颈联合（神经血管）矩阵线圈通道数≥20 | 0.4 | 是
3.1.8 |  | 全脊柱矩阵线圈通道数≥24 | 0.2 | 是
3.1.9 |  | 为了保证弛豫定量的精准性，自旋回波（SE）序列的回波（TE）数量≥30 | 0.4 | 是
3.1.10 |  | 体部线圈重量（含线缆/连接线）≤1.6KG | 0.4 | 是
3.1.11 |  | 头颈联合相控阵线圈重量 （包含基座）≤6.0KG | 0.4 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 系统最大接收通道数 ≥170通道 | 0.4 | 是
3.2.2 |  | 线圈接口数目 ≥6个 | 0.4 | 是
3.2.3 |  | 射频放大器发射带宽 ≤550kHz | 0.4 | 是
3.2.4 |  | 头颈联合线圈内置线圈匀场系统 | 0.4 | 是
3.2.5 |  | 扫描床内置呼吸门控传感器 | 0.4 | 是
3.2.6 |  | 垂直移动时扫描床最大承重 ≥250Kg | 0.4 | 是
3.2.7 |  | 最大水平移动范围 ≥280cm | 0.4 | 是
3.2.8 |  | 每通道同时并行采样接收带宽 ≥1MHZ | 0.4 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 磁体长度（不含外壳）≤172cm | 0.4 | 是
3.3.2 |  | 磁体长度（含外壳）≤188cm | 0.4 | 是
3.3.3 |  | 5GS磁力线轴向 ≤4.70m | 0.4 | 是
3.3.4 |  | 5GS磁力线径向 ≤2.7m | 0.4 | 是
3.3.5 |  | 射频发射频率稳定性（5分钟）≤2×10-10 | 0.4 | 是
3.3.6 |  | 匀场线圈组数 ≥8个 | 0.4 | 是
3.3.7 |  | 2D自旋回波最短TE时间 （256x256采集矩阵）≤1.8ms | 0.4 | 是
3.3.8 |  | 快速自旋回波最短TE时间（128x128采集矩阵）≤1.8ms | 0.4 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 液氦容量 ≤1550L | 0.4 | 是
3.4.2 |  | 液氦消耗量(正常使用) 0.00升/小时 | 0.2 | 是
3.4.3 |  | 无线蓝牙心电门控 | 0.2 | 否
3.4.4 |  | 全脊柱相控阵线圈范围 ≥1.2m | 0.4 | 是
3.4.5 |  | 具有圆柱形的三维匀场容积空间 | 0.2 | 否
3.4.6 |  | 提供压缩感知技术，且最大加速倍数≥25 | 0.4 | 是
3.4.7 |  | 提供同时多层成像技术 | 0.4 | 否
3.5.1 | 其他 | 提供基于波谱技术的肝脏脂肪、铁定量序列 | 0.4 | 是
3.5.2 |  | 提供基于磁共振数据的三维实影渲染仿生成像技术 | 0.2 | 是
3.5.3 |  | 梯度最小爬升时间≤0.3ms | 0.4 | 是
3.5.4 |  | 最大扫描视野（X轴）≥55cm | 0.4 | 是
3.5.5 |  | 最大扫描视野（Y轴）≥55cm | 0.4 | 是
3.5.6 |  | 提供基于深度学习的K空间域重建成像技术 | 0.3 | 是
3.5.7 |  | 提供基于深度学习的信号域采集成像技术 | 0.3 | 是
3.5.8 |  | 提供压缩感知技术心脏自由呼吸电影成像序列 | 0.4 | 是
3.5.9 |  | 线圈1 ≥16通道 | 0.1 | 是
3.5.10 |  | 线圈2 ≥24通道 | 0.1 | 是
3.5.11 |  | 提供关节软骨成像 | 0.2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 提供线圈包括：原厂头颈线圈*1，原厂脊柱线圈*1，原厂大号柔性线圈*1，原厂小号柔性线圈*1，原厂腹部线圈2片，以及线圈1*1，线圈2*1;铁磁探测器、高压注射器、无磁转运床、无磁轮椅，机房环境所需设备
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全,完成与申康信息统计接口对接及医院信息系统对接
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
提供产品安装及机房建设所需详细图纸设计及方案、提供产品的现场搬运方案
4.4 | 调试 | 提供设备调试方案及服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品技术白皮书、图纸、操作手册、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 1、供应商派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
4.7 | 验收方案 | 按照供应商投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.可提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤2小时响应，≤12小时到达现场，供应商必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期≥ 2 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的 10 %
5.4 | 备品备件供货与价格 | 终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以75%的优惠价供应维修零配件