## 技术需求
上海临床研究中心医院医疗设备采购需求
设备名称：光声成像系统
预算总价： 520万 元
采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ✔第三类
面向企业分类：✔ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ✔否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 面向腹部、浅表和心脏等广泛的临床应用，承载了光声成像等前沿创新技术，提供了在机与离线的数据管理及量化分析软件，为用户制定了一整套科研解决方案。适用于腹部、心脏、小器官、血管、神经、等应用。
二、主要技术参数
2.1 | 具备光声成像功能，不仅可以获取生物组织的结构信息，还能够实现对组织功能的高灵敏度成像 |  | 4 | 是
2.2 | 具备实时多光谱光声血氧图像，可无创、定量地检测组织中的血氧饱和度，组织血氧饱和度精度≤10% |  | 4 | 是
2.3 | 具备超声发射、接收和激光发射功能，即既有光声成像能力又有超声成像能力；探测人体部位包含乳腺、甲状腺等浅表器官，成像帧率≥10fps |  | 4 | 是
2.4 | 脉冲可调式激光器，脉冲重复频率≥9.9Hz，输出波长范围720nm~980nm ，步进：≤5nm |  | 4 | 是
2.5 | 光声探头侧向分辨率≤2mm，轴向分辨率≤1mm，探测深度≥30mm |  | 4 | 是
2.6 | 额定波长下，激光器脉冲输出能量≥40mJ，脉冲稳定性≤5% RMS |  | 4 | 是
2.7 | 支持多光谱采集功能，支持≥2成像环节数据导出，具备配套的离线数据分析处理功能 |  | 4 | 是
2.8 | 具备配套科研管理解决方案，支持数据管理、数据质控、数据存储与互联等功能 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 显示器要求：≥23.8 英寸高分辨率彩色液晶显示器，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，显示器倾斜 / 旋转分别独立可调 | 1 | 否
3.1.2 |  | 具备光声-超声双模融合成像功能，可实时在超声结构图像上叠加光声功能成像，为临床医生提供更丰富的组织结构和功能信息 | 1 | 否
3.1.3 |  | 全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点 | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 具备在机实时和非实时的光声图像定量测量工具 | 1 | 否
3.2.2 |  | 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流 | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 配置内置电池，防止断电机器关机 | 1 | 否
3.3.2 |  | 具备中央刹车和直行锁功能 | 1 | 否
3.4.1 | 其他 | 具有远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看 | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 超声主机1套、激光发射系统1套、光声探头1把、高频线阵探头1把、单晶体心脏探头1把、单晶体凸阵探头1把、超声影像AI训练加速节点高性能GPU 1套 、多模态AI推理与算法研发节点AI计算工作站3套、存储节点服务器内存6套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | /
4.3 | 安装 | ✔需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥2次
4.6 | 培训 | 1.提供2次以上的临床操作培训，旨在确保医护人员能够熟练掌握设备的基本操作流程和日常使用规范。如参与老师未能熟练掌握，会酌情再次组织，直至熟练掌握为止。 2.提供维修人员培训， 包括拆卸与组装、故障诊断、零部件更换、软件更新等。 3.提供产品原厂终身免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有固定的售后服务机构。保修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间12小时，到场时间48小时。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，并通过合作伙伴在上海等区域设有售后服务办公室、售后服务人员和设备的零配件备件库，确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海 科苑路 1599号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 60天
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起 60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取