## 技术需求
上海临床研究中心医疗设备采购需求
设备名称：生物安全柜一批
预算总价：2,400,000.00元
采购数量：55套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
本次采购生物安全柜一批具体数量如下： 设备1：生物安全柜（半排单人小尺寸），数量 8台 三类 设备2：生物安全柜（半排单人大尺寸），数量 17台 三类 设备3：生物安全柜（半排双人），数量 12台 三类 设备4：生物安全柜（全排单人），数量 17台 三类 核心产品 设备5：生物安全柜（全排双人），数量：1台 三类 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物。
二、主要技术参数
| 生物安全柜（半排单人小尺寸）：8台 |  |  | 是否要提供技术支持资料（是/否）
2.1 | 工作区尺寸（mm）（宽×深×高）：宽≥900mm、深≥570mm、高≥660mm，通体式搁手架宽度≥900mm |  | 2 | 是
2.2 | 柜体外形尺寸：宽≤1040mm、整机外部深度≤760mm、高≤1400mm |  | 2 | 是
2.3 | 三种工作模式：正常模式、快速启动模式和维修模式 |  | 2 | 是
生物安全柜（半排单人大尺寸）：17台
2.4 | 工作区尺寸：宽≥1200mm、深≥570mm、高≥660mm。通体式搁手架宽度≥≥1200mm |  | 2 | 是
2.5 | 预过滤装置：配有可移动预过滤器隔栅，方便选装预过滤器，柜体进气口配置预过滤器 |  | 1 | 是
2.6 | 风速显示：进风风速不低于0.50m/s ，沉降风速不低于0.30m/s 。要求具备气流传感器实时监控风速并在控制屏上实时显示安全柜的吸入气流和下送风气流 |  | 1 | 是
2.7 | 紫外预约：标配紫外灯定时开启/关闭预约功能，可设定紫外灭菌时间；滑动式前窗，可完全关闭进行紫外灯灭菌，灭菌时间可编程设定 |  | 1 | 是
生物安全柜（半排双人）： 12台
2.8 | 工作区尺寸：宽≥1520mm、深≥570mm、高≥660mm。通体式搁手架宽度≥1520mm |  | 2 | 是
2.9 | 柜体外形尺寸：宽≤1650mm、整机外部深度≤760mm、高≤1400mm |  | 2 | 是
2.1 | 要求具备电压波动补偿功能和阻力感应补偿功能风机，当进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力＞250%的情况，安全柜仍然能提供安全风速 |  | 2 | 是
2.11 | 系统具备开机3-15分钟预洁净程序，具备0-15分钟延迟关机 |  | 2 | 是
2.12 | 机器具备两块ULPA（超高效过滤器），对于MPPS（最易穿透粒径）具有≥99.999%的截留效率；滤器结构微褶皱无间隔型，增加过滤面积；过滤器寿命百分比显示 |  | 2 | 是
2.13 | 监控审计追踪：具有登录电子签名功能 |  | 2 | 是
2.14 | 具备RS232或者RS485接口，具有数据处理功能的远程监控平台软件，可同时连接＞30台设备，实时监测各设备运行状态（提供软件联网页面截图） |  | 2 | 是
生物安全柜（全排单人）： 17台
2.15 | 工作区尺寸：宽≥1200mm、深≥570mm、高≥660mm。通体式搁手架宽度≥≥1200mm |  | 2 | 是
2.16 | 光强照度：>1200 Lux |  | 0.5 | 是
2.17 | 工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 3或者美国联邦标准 209E Class 1 / M1.5 |  | 2 | 是
2.18 | 柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层（提供涂层抗菌实验图文资料）；柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀，提供第三方检测报告 |  | 3 | 是
生物安全柜（全排双人）：1台
2.19 | 工作区尺寸：宽≥1820mm、深≥570mm、高≥660mm；搁手架：通体式搁手架宽度≥1820mm |  | 2 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  | 34.5
三、一般技术参数
生物安全柜（半排单人小尺寸）：8台
3.1 | 下沉过滤器（长*宽*高）≥890mm*450mm*65mm |  | 0.5 | 是
3.2 | 额定功率：≤150 W |  | 0.5 | 是
生物安全柜（半排单人大尺寸）： 17台
3.3 | 安全报警联锁：低风速报警功能；前窗位置异位报警功能；前窗与荧光灯和紫外系统联锁； |  | 0.5 | 是
生物安全柜（半排双人）：12台
3.4 | 人员防护：采用YY0569的方法检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1*10⁵ |  | 0.5 | 是
3.5 | 产品保护：用YY0569的方法检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU |  | 0.5 | 是
3.6 | 交叉污染保护：用YY0569的方法检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU |  | 0.5 | 是
生物安全柜（全排单人）： 17台
3.7 | 操作室：操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，侧壁有引流孔；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm |  | 0.5 | 是
3.8 | 搁手架：人通体式搁手架宽度与安全柜操作口等宽；搁手架置于操作口外侧，禁止搁手架安置在进气格栅上方，避免影响进气流； |  | 0.5 | 是
3.9 | 每台配置1台外排风机 |  | 0.5 | 是
生物安全柜（全排双人）：1台
3.1 | 控制系统：微电脑控制器，位于柜体中部倾斜面，便于观察和操作，具有管理员密码保护功能 |  | 0.5 | 是
3.11 | 配置1台外排风机 |  | 0.5 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 5.5
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 生物安全柜（半排单人小尺寸），单台基本配置： 主机*1，万向轮可移动支架*1，紫外灯管*3，防溅电源插座*1 生物安全柜（半排单人大尺寸），单台基本配置： 主机*1，万向轮可移动支架*1，紫外灯管*3，防溅电源插座*1 生物安全柜（半排双人），单台基本配置： 主机*1，万向轮可移动支架*1，紫外灯管*3，防溅电源插座*1 生物安全柜（全排单人），单台基本配置： 主机*1，万向轮可移动支架*1，紫外灯管*3，防溅电源插座*1，外排风机*1 生物安全柜（全排双人），基本配置： 主机*1，万向轮可移动支架*1，紫外灯管*3，防溅电源插座*1，外排风机*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥2次
4.6 | 培训 | 1.提供2次以上的临床操作培训，旨在确保医护人员能够熟练掌握设备的基本操作流程和日常使用规范。如参与老师未能熟练掌握，会酌情再次组织，直至熟练掌握为止。 2.提供维修人员培训， 包括拆卸与组装、故障诊断、零部件更换、软件更新等。 3.提供产品原厂终身免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有有固定的售后服务机构。修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间12小时，到场时间48小时。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的8%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区科苑路1599号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取