## Sheet1
磁共振成像系统(3.0T)采购需求
设备名称：磁共振成像系统(3.0T)
采购编号：0026-W00028764-000-000 预算总价：1300万元
预算单价：1300万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 3.0T磁共振成像系统将聚焦创伤骨科、内分泌代谢、神经、肿瘤等疾病，助力开展疑难病症精准诊断，提升临床救治与早期诊断水平。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
2.1 | ★磁场强度≥3.0T |  | / | 是
2.2 | ★患者检查孔径≥65cm |  | / | 是
三、重要技术参数
3.1 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），10cm DSV≤0.002ppm |  | 2 | 是
3.2 | 原厂全脊柱线圈≥40单元（非组合） |  | 3 | 是
3.3 | 独立射频功率放大器个数≥2个 |  | 3 | 是
3.4 | 梯度功率放大器电压≥2200V |  | 3 | 是
3.5 | 单个扫描视野内不移床一次扫描最大独立接收通道数≥64通道 |  | 3 | 是
3.6 | 梯度功率放大器功率（单轴，非三轴累加）≥2.0MW |  | 3 | 是
3.7 | 具备非接触式呼吸探测技术，无需呼吸门控等附件即可感知患者呼吸节律，具备传感器等硬件设置（提供原厂技术白皮书（Datasheet）及设备操作界面截图证明） |  | 3 | 是
| 重要技术参数得分 |  | 20
四、一般技术参数
4.1 | 磁体长度（不含外壳）≤175cm |  | 1 | 是
4.2 | 磁体重量（含液氦）≤7000kg |  | 1 | 是
4.3 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），30cm DSV≤0.06ppm |  | 0.5 | 否
4.4 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），40cm DSV≤0.25ppm |  | 0.5 | 否
4.5 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），50cm DSV≤1.75ppm |  | 0.5 | 否
4.6 | 提供高阶匀场技术 |  | 0.5 | 否
4.7 | 五高斯线范围（Z轴×X轴×Y轴）≤5.0m×3.0m×3.0m |  | 1 | 是
4.8 | 最大单轴梯度场强（非有效值/非等效值/非Peak值）≥45mT/m |  | 1 | 否
4.9 | 最大单轴梯度切换率（非有效值/非等效值/非Peak值）≥200T/m/s |  | 1 | 否
4.1 | 射频功率放大器最大功率≥35kW |  | 1 | 是
4.11 | 梯度放大器电流≥900A |  | 1 | 是
4.12 | 最薄二维扫描层厚≤0.1mm |  | 1 | 是
4.13 | 最大扫描B值≥25000 |  | 1 | 是
4.14 | DTI方向数≥150 |  | 1 | 否
4.15 | 原厂头颈联合线圈≥21通道 |  | 1 | 是
4.16 | 最大液氦容积≤1850L |  | 1 | 是
4.17 | 提供人工智能片层定位技术，支持头颅、脊柱、关节，提供如Dot，Ready Brain，SmartSpace等技术，注明技术名称 |  | 1 | 否
4.18 | 提供基于人工智能深度学习的磁共振加速技术，支持2D、3D扫描 |  | 1 | 否
4.19 | 提供智能图像质控和智能梯度打火伪影识别功能 |  | 1 | 否
4.2 | 提供三维等体素成像技术、脂肪定量成像技术、运动伪影校正技术、骨关节软骨成像技术、参数定量成像技术、超短TE成像技术、化学交换饱和转移技术等 |  | 1 | 否
4.21 | 提供脑功能成像技术、弥散张量成像技术、小视野弥散成像技术、多次激发弥散成像技术、多层激发技术等 |  | 1 | 否
4.22 | 提供超真实渲染后处理技术 |  | 1 | 否
| 一般技术参数得分 |  | 20
五、伴随服务要求
5.1 | 产品附件要求 | 1、至少提供头颈联合线圈、脊柱线圈、体部线圈、大柔性线圈、小柔性线圈、膝关节专用线圈、腕关节专用线圈各1套 2、后处理工作站电脑、显示器1套、后处理工作站操作桌、椅子各1套 3、磁共振的主控电脑、显示器1套，操作桌、椅子各一套 4、防磁线圈柜或线圈存储车1个
5.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
5.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5.4 | 调试 | 调试由厂家专职工程师负责
5.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
5.6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
六、售后服务要求
6.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
6.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
6.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥12个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
6.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修