## 术中及腹腔镜超声诊断系统
多模态肿瘤治疗系统采购需求
设备名称：多模态肿瘤治疗系统采购需求
采购编号：0026-W00028780 预算总价：350万元
预算单价： 350万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于实体肿瘤消融，至少包含冷冻消融及射频消融两种模式。
二、主要技术参数
2.1 | 具备多模态肿瘤消融模式，至少包含冷冻消融治疗、射频消融。 |  | 5 | 是
2.2 | 具备超低温治疗和场加热治疗同步进行，超低温治疗最低温度≤-170℃，场加热治疗最大温度≥95℃。 |  | 5 | 是
2.3 | 场加热功能：加热功率≥80W，针尖最低温度<0℃。 |  | 5 | 是
2.4 | 一体化多模态消融针，一根针既可超低温冷冻，也能加热，加热最高温度≥90℃。 |  | 5 | 是
2.6 | 冷冻消融模式与射频消融模式通过连接线互联控制。 |  | 5 | 是
2.7 | 治疗针针杆具备真空绝热层和绝缘层，双重保护。绝缘电阻≥10MΩ。 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 超低温冷冻温度监测：高精度温度控制，测温精度误差≤±5℃。 |  | 1 | 否
3.2 | 超低温治疗时长设置：最大冷冻时长≥20min。 |  | 1 | 否
3.3 | 场加热温度控制功能：加热治疗温度范围不超过50-100℃，温控设置步进精度≤1℃。 |  | 1 | 否
3.4 | 场加热的最大时间：可设置的最大治疗时间≥20min。 |  | 1 | 否
3.5 | 加热功率控制模式下功率响应精度：≤2s。 |  | 1 | 否
3.6 | 启动冷冻后快速降温至最低治疗温度，时间≤3min。 |  | 1 | 否
3.7 | 射频加热输出控制频率输出误差≤5%。 |  | 1 | 否
3.8 | 可实时监测肿瘤内治疗温度，温度监测范围不超于-170℃至+150℃。 |  | 1 | 否
3.9 | 在拔针过程中可进行针道消融，消融温度≥85℃。 |  | 1 | 否
3.1 | 超低温治疗模式：通过液氮降温方式或更优，工作压力范围为1.0±0.2Mpa，可用于组织深低温冷冻。 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 每台设备配置：包括但不限于射频主机*1台、冷冻主机*1台、双级止血器械*1套，取材台*1套，毫米治疗仪*1台（需提供《中华人民共和国医疗器械注册证》）、移动台车*1台。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级，所有升级不收取人工费 供应商承担投标设备与采购人其他平台对接所产生的平台接口（LIS或HIS或PACS或DICOM协议接口）所有费用。
4.3 | 安装 | R需要 £不需要
设备运抵现场后，采购人即通知供应商。供应商在接到通知后3 个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在采购人安装场地准备完成并进行设备安装，并制定安装计划提供给采购人。
4.4 | 调试 | 厂家工程师根据安装计划完成设备安装、调试，并确保设备移交给采购人能达到其正常的运行性能。
4.5 | 提供技术援助 | 随设备附带有装机手册、使用说明书等。
4.6 | 培训 | 设备安装后，厂家需对采购人使用人员进行正规的设备操作使用培训，培训次数不少于2次，并提供长期免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 依据采购人要求准备，安装调试后，双方对设备进行性能考核，双方都认可性能考核通过视为正式验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2 小时以内电话响应，24 小时以内到达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | （1）提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构； （2）厂家承诺承担设备安装、正常使用相关配套安装设施。 （3）供应商承担投标设备与采购人其他平台对接所产生的平台接口（LIS或HIS或PACS或DICOM协议接口）所有费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 整机全保修期≥3年。 ★质保期内提供整机定期保养不少于4次/年，质保期满后整机年保修价格不高于产品价格的5%；需提供承诺函。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 10 年，提供配件报价清单及折扣率。