## 心电工作站
新华医院医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：心脏监测系统
采购数量：1套
预算总价：100万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 心脏监测系统,适用于心脏超声成像及心电监测
二、主要技术参数
2.1 | 重量≤50g，方便受检者佩戴; |  | 2 | 是
2.2 | 软件同时兼容3/12导联记录盒 |  | 2 | 是
2.3 | 仅需要一节7号（AAA）电池就可以实现24小时数据监测 |  | 2 | 是
2.4 | ≥1.4寸全彩LCD液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息 |  | 2 | 是
2.5 | 采样率≥25600 Hz |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | A/D转换精度≥24位 |  | 1.5 | 是
3.2 | ≥3个物理按键，方便设置记录器参数，波形切换等功能 |  | 1.5 | 是
3.3 | 存储方式及容量mircoSD卡存储，容量≥1G |  | 1.5 | 是
3.4 | 具有事件记录功能.多通道心拍检测分析 |  | 1.5 | 是
3.5 | 支持microSD卡拔插方式和USB2.0两种数据传输方式。 |  | 1.5 | 是
3.6 | 极化电压：±300mV |  | 1.5 | 是
3.7 | 共模抑制比（CMRR）：≥100dB |  | 1.5 | 是
3.8 | 时间常数：≥3.2s |  | 1.5 | 是
3.9 | 支持Lorenz散点图、叠加图、时间散点图、小时散点图、片段图、导联片段图等分析工具在同一页面显示，协助用户进行心拍分析； |  | 1.5 | 是
3.1 | 精确度：0.05～60Hz 输入阻抗：≥20MΩ,稳定性：采集盒支持IPX7防水 |  | 1.5 | 是
3.11 | 支持解剖 M 型模式，最多可激活3条取样线，支持曲线解剖 M 型，支持彩色M型; |  | 1.5 | 是
3.12 | 支持基于AI技术的全自动工作流：探头可自动激活、自动识别标准切面以及自动标注及测量；可支持心脏、腹部应用 |  | 1.5 | 是
3.13 | 支持射血分数自动测量，回顾场景下自动识别左心室内膜并描迹，支持自动计算射血分数，支持心尖两腔心、四腔心（A2C、A4C）自动切面识别，连接/不连接ECG均可使用，支持用户手动修改描迹，支持显示左心室容量时间曲线趋势图 |  | 1.5 | 是
3.14 | 支持右心室心肌应变定量分析，回顾场景下评估右心室室壁应变情况，支持心尖四腔心（A4C）自动切面识别，连接/不连接ECG均可使用，支持用户手动修改ED/ES 心内膜轮廓，支持手动选择心动周期进行分析，支持应变曲线和多种数值显示，支持面积变化率（FAC）、三尖瓣环收缩期位移（TAPSE）指标显示 |  | 1.5 | 是
3.15 | 支持实时射血分数自动测量 ，实时场景下自动识别左心室内膜，支持自动计算射血分数，支持心尖两腔心、四腔心（A2C、A4C）自动切面识别，连接/不连接ECG均可使用 |  | 1.5 | 是
3.16 | 支持左心室心肌应变定量分析，回顾场景下获取左心室整体和节段功能情况，支持心尖两腔心、三腔心、四腔心（A2C、APLAX、A4C）自动切面识别，连接/不连接ECG均可使用 |  | 1.5 | 是
3.17 | 支持组织多普勒成像定量分析 TDIQ，支持设置最多8个取样点 |  | 1.5 | 是
3.18 | 成人心脏相控阵探头扫描角度≥120°（提供技术白皮书或临床图像证明） |  | 1.5 | 是
3.19 | ≥3把成像探头具备运动感知式自激活能力；内置运动感应器，运动感知式自激活，无需敲击，激活与放置探头卡槽无关;配置3把探头，支持腹部、浅表、心脏应用 |  | 1.5 | 是
3.2 | 可连接心电图并在图像区域显示心电信号 |  | 1.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 30
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 心脏探头:1把 血管探头:1把 腹部探头:1把
4.2 | 随机工具 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 工程技术人员调试。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购的要求后，采购方提供验收单进行填写验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，24小时内到达现场。 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 售后服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、出质保后，年维保价格不超过合同设备金额的7%
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 提供备品备件清单
第一类
第二类
第三类