## 清洁稿
上海中医药大学附属曙光医院医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：眼科手术设备及附件
采购数量：1
预算总价：1500000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主机具备白内障超声乳化功能、玻璃体切除功能，眼内照明功能、硅油注吸功能、眼内外电凝 功能、内置532nm眼底激光功能
二、主要技术参数
2.1 | 眼内液体流量控制：控制精度数据<0.9cc/min，最大值数据在85cc/min基础之上 |  | 4 | 是
2.2 | 内置3个独立原厂眼内照明灯箱 |  | 4 | 是
2.3 | 灌注系统：同时具有眼内加压灌注和内置一体化可自动升降的升降杆控制灌注 |  | 4 | 是
2.4 | 眼内气体压力控制范围：0-140mmHg |  | 4 | 是
2.5 | 内置LED照明光源，每个照明光源工作时长大于600小时 |  | 4 | 是
2.6 | 玻切系统抽吸负压最大值>670mmhg |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1 | 眼内液体流量控制：控制精度数据<0.9cc/min，最大值数据>60cc/min |  | 2 | 是
3.2 | 玻切头最高切割速率≥15500cpm |  | 1 | 是
3.3 | 具备自动注入及取出硅油功能模块，硅油注入压力>5.9bar |  | 1 | 是
3.4 | 硅油取出抽吸负压>650mmHg |  | 1 | 是
3.5 | 超乳针头具备15°、30°和45°角度，切口满足1.8mm、2.2mm |  | 1 | 是
3.6 | 玻璃体切割系统：具备23G，25G等口径的双刃切割头，并满足以上全部切口手术 |  | 1 | 是
3.7 | 眼内外电凝系统：具备外眼双极电凝和眼内电凝功能，且具备同品牌的可重复使用眼部电凝手柄 |  | 1 | 是
3.8 | 超乳手柄谐振频率大于39KHz |  | 1 | 是
3.9 | 可编辑操作界面，带中文语音确认 |  | 1 | 是
4.9 | 编程和贮存功能：个性化设定手术步骤，并对每一步手术步骤进行个性化参数设定 |  | 1 | 是
5.9 | 玻切模式：单线性，双线性，3D式，前节玻切 |  | 1 | 是
6.9 | 具备激光光纤接口，内置532nm眼底激光功能。 |  | 1 | 是
7.9 | 配备自动眼压补偿系统，具备眼内灌注压监测功能，保证眼内压的稳定 |  | 1 | 是
8.9 | 配置独立原厂照明接口>2个 |  | 1 | 是
9.9 | 超声乳化模式：脉冲模式，连续模式，爆破模式，软超乳模式 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 1.设备主机 1台 2.内置激光系统 1套 3.多功能集成脚踏 1个 4.脚踏连接线 1套 5.气源软管 1根 6.防尘罩 1个 7.超乳手柄 2个 8.超乳针头 2个 9.注吸手柄 2个 10.电凝手柄 2个 11.电凝线 2根 12.套包 1个
4.2 | 随机工具 | 工具齐全
4.3 | 安装 | ¨需要 þ不需要
（如需要，对产品的现场搬运方案、是否提供产品安装所需的专用工具和辅助材料安装等要求）
4.4 | 调试 | 由专业安装人员进行调试安装
4.5 | 提供技术援助 | 提供必要的技术支持及免费远程技术咨询服务
4.6 | 培训 | 提供原厂培训服务
4.7 | 验收方案 | 按照招投标文件配置清单进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）提供详细配置清单； （2）提供所投设备的终身免费软件升级； （3）提供原厂售后服务承诺书，原厂保修期≥ 5 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费； （4）每年对设备至少进行 2 次巡检与保养； （5）承担所有信息接口相关费用。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （2）提供质保期满后每次维修的工时的单价； （3）提供预防性维护保养计划。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单、报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价，承诺以不高于市场价80%的优惠价提供维修零配件； （3）专用耗材需列明清单，并承诺有医保编码的采用上海阳光医药采购网最低价格入院，无医保编码的自行报价。
第一类
第二类
第三类