## 立体定向系统
公卫中心场景内开办费设备1 采购需求（第1包）
设备名称：立体定向系统
预算总价：1100000元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：√第一类 √ 第二类 √第三类
面向企业分类： √面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：☑是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于辅助头部立体定向神经外科手术中确定颅内靶点的位置坐标；
二、主要技术参数
2.1 | 弧中心原理设计，方框结构，支持安装多功能弧弓进行定位手术，基环的四条边均标有刻度，以使弧弓左右、前后安装时均可直接设定X、Y值； |  | 5 | 是
2.2 | 多功能立体定向弧形弓X方向机械标尺调节范围40mm-160mm; |  | 5 | 是
2.3 | Y坐标尺刻度调节范围25mm-175mm; |  | 5 | 是
2.4 | Z坐标尺刻度调节范围40mm-155mm; |  | 5 | 是
2.5 | 系统机械定位误差≤0.5mm |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1 | 坐标值均为正值 |  | 1 | 是
3.2 | 使用的固定螺丝细胞毒性不大于Ⅰ级 |  | 1 | 是
3.3 | 坐标框架总的质量≤650g |  | 1 | 是
3.4 | 弧弓半径≥190mm，为半圆形双侧支撑结构，坐标卡尺为双侧分别锁止固定 |  | 1 | 是
3.5 | 弧形弓角度最小分度值≤1° |  | 1 | 是
3.6 | 弧形弓侧环角度最小分度值≤2° |  | 1 | 是
3.7 | 弧弓角度滑动范围0°- 170° |  | 1 | 是
3.8 | 侧环角度为0°- 360° |  | 1 | 是
3.9 | 机械标尺刻度：直线标尺的刻度最小分度值≤1mm |  | 1 | 是
3.10 | CT定位仪重量≤900克，完全装配好宽度≤250mm、深度≤250mm |  | 1 | 是
3.11 | CT适配器重量≤2100克，完全装配好后宽度≤350mm |  | 1 | 是
3.12 | CT定位仪显示器的侧平板应有“左右”标记，以防混淆 |  | 1 | 是
3.13 | 提供神经外科手术头架专用固定连接器，重量≤250g，宽度≤50mm |  | 1 | 是
3.14 | 弧弓总重量≤1500g，完全适合儿科立体定向手术； |  | 1 | 是
3.15 | 设备可进行环氧乙烷、高温蒸汽或低温等离子消毒 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 坐标框架1套；多功能立体定向弧弓1套；CT影像定位配件1套；手术床连接器1个；系统工作站1套；
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于48小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有固定的售后服务机构。修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，并保证5年以上的供应期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。

## 电生理工作站
公卫中心场景内开办费设备1 采购需求（第2包）
设备名称：电生理工作站
预算总价：1600000元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类： √面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品： √是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于电生理检查、射频消融治疗心率失常等心脏介入手术，包括室速、房扑、房颤、冠脉造影、PTCA起搏器等。当与相应导管联用时，可对心脏进行三维建模，记录和分析电位，指导快速心律失常的诊断和治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 电生理设备
2.1.1 | 系统成像导航原理：采用介电或磁电原理，导航成像精度＜0.5mm。 |  | 1 | 否
2.1.2 | 系统应能兼容第三方电生理耗材，包括标测、消融导管。 |  | 1 | 否
2.1.3 | 系统应具备贴靠压力显示功能,，压力精度±2.5g。 |  | 3 | 是
2.1.4 | 系统应具备心脏壁厚测量显示功能，并以颜色编码图直观显示。 |  | 2 | 是
2.1.5 | 系统应具备组织损伤评估功能，并显示消融能量信息。 |  | 2 | 是
2.1.6 | 系统应具备冷冻封堵评估功能，支持无射线下指冷冻导球囊封，并用图像直观显示。 |  | 2 | 是
2.2 | 消融仪设备
2.2.1 | 可配置的输出电极通道数量≥12路 |  | 0.8 | 否
2.2.2 | 输出电压档位选择≥4档。 |  | 1.5 | 否
2.2.3 | 具备参数预设功能，预设数量无上限，术中随时可进行参数切换。 |  | 0.8 | 否
2.2.4 | 具有≥3种运行模式，至少包含消融模式、阻抗模式和标测模式，可随时进行不同模式切换。 |  | 1 | 是
2.2.5 | 阻抗模式下，内置模块可测量电极附近组织阻抗，用于基线采集、安全范围判定、系统/电极状态检测及导管贴靠评估。 |  | 0.8 | 是
2.2.6 | 标测模式下，可通过配套连接线与电生理标测设备连接，传输心电与刺激信号。 |  | 1 | 否
2.2.7 | 具备过流保护功能，内置监测模块，设 “低/高”两档限流值，超限时立即停止能量输出并弹窗报错。 |  | 1.5 | 否
2.2.8 | 与头端形态可变的网篮/花瓣消融导管匹配使用，配用的消融导管头端展开直径≥28mm。 |  | 1.6 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 电生理设备
3.1.1 | 系统无需磁传感器等部件，即可实现心腔三维重建、快速三维重建及心室内窥镜视野功能，操作简单，定位精度≤0.4mm。 |  | 2 | 是
3.1.2 | 系统应具有自动标测和测量功能。 |  | 2 | 是
3.1.3 | 能提供三维电解剖图、三维电激动图、三维电压图，用于显示心脏的解剖、激动传导、低电压等信息。 |  | 1 | 否
3.1.4 | 系统具备导管稳定性指示、消融点实时标记功能。 |  | 2 | 是
3.1.5 | 系统应具备主屏幕录制功能，记录手术全流程视频。 |  | 1 | 否
3.1.6 | 系统应具备射频仪和电生理记录系统的兼容性。 |  | 0.5 | 是
3.1.7 | 开机即可工作，无需购买额外的密码钥匙开启相关导管的定位功能，且相关导管的定位功能时效性大于20小时，不受断电、系统重启等外界因素的影响而失效。 |  | 0.5 | 是
3.1.8 | 配备≥32英寸（16:9）液晶显示器，分辩率≥2560×1440； |  | 0.5 | 是
3.2 | 消融仪设备
3.2.1 | 安全性能：I 类 CF 型、防除颤 |  | 1 | 否
3.2.2 | 运行模式：非连续运行，间隔时间≤2S |  | 1 | 是
3.2.3 | 脉冲输出方式：双极，正负双相脉冲波，1700V-2000V可调 |  | 1 | 是
3.2.4 | 实时显示待机、升降压、消融进度、故障等状态。 |  | 1 | 是
3.2.5 | 阻抗检测范围：0~200Ω，误差≤±20%或±20Ω。 |  | 1 | 是
3.2.6 | 支持常规消融与 同步触发消融双模式。 |  | 1 | 是
3.2.7 | 具备脉冲导管电极 EGM 信号转接输出功能 |  | 1 | 是
3.2.8 | 单次手术中能量输出次数无上限。 |  | 1 | 是
3.2.9 | 开机自动自检（未通过报警）；支持面板、主机、脚踏多方式启停。 |  | 1 | 是
3.2.10 | 机身独立突出急停按钮，按下立即停止能量输出。 |  | 1.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 电生理设备*2 消融设备*2
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务，若设备需要与HIS系统连接，需包含所有连接费用
4.3 | 安装 | 需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有固定的售后服务机构。修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。

## 冠状动脉OCT
公卫中心场景内开办费设备1 采购需求（第3包）
设备名称：冠状动脉OCT
预算总价：1500000元 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类： √面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：√是 □ 否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于诊断中获取血管内（冠状动脉、颈动脉）组织的形态、尺寸、位置等信息。
二、主要技术参数
2.1 | 冠状动脉OCT
2.1.1 | A-scan(轴向扫描）扫描速率：≥100 kHz |  | 2 | 是
2.1.2 | 纵向分辨率：≤15μm (组织中) |  | 2 | 是
2.1.3 | 单次最长回撇长度： ≥80mm |  | 2 | 是
2.1.4 | 回撤速度：20mm/s-40mm/s |  | 2 | 是
2.1.5 | 空气中的扫描范围：20-35mm |  | 3 | 是
2.1.6 | 造影剂中扫描范围：15-25mm |  | 3 | 是
2.1.7 | 成像速度：≥200 帧/秒 |  | 2 | 是
2.1.8 | 图像分辨率（横向分辨率）：5-15 μm |  | 3 | 是
2.1.9 | 管腔智能拼接功能：软件支持最长160mm管腔智能拼接。 |  | 2 | 否
2.1.10 | 系统可以检测评估所有斑块（包括脂质、纤维斑块、混合斑块等）的稳定性。 |  | 4 | 是
2.1.11 | 智能钙化评估：系统可自动识别钙化斑块，计算钙化角度、厚度、体积。 |  | 2 | 是
2.1.12 | PCI前后两次回拉图像同屏对比功能。 |  | 2 | 否
2.2 | 旋磨仪
2.2.1 | 用户界面转速显示范围：0-250000r/min |  | 0.5 | 是
2.2.2 | 具有≥5种安全提示功能 |  | 0.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 冠状动脉OCT
3.1.1 | 扫描激光波长： 1275nm-1335nm; |  | 0.5 | 否
3.1.2 | 扫频激光光源带宽 ：80nm-180nm; |  | 0.5 | 否
3.1.3 | 可见激光终端输出功率：最大功率≥ 200uW |  | 0.5 | 否
3.1.4 | 可见激光波长 ：630nm-670nm |  | 0.5 | 否
3.1.5 | 主机光学灵敏度：≤100dB |  | 0.5 | 否
3.1.6 | 成像测量精度：成像长度测量允差7%；成像面积测量允差7%, 管腔面积重复测量一致性允差 5%, 成像角度测量允差±10 |  | 0.5 | 否
3.1.7 | 支持冲洗介质种类：系统具有造影剂 、低分子右旋糖苷 、生理盐水冲洗介质 |  | 0.5 | 否
3.1.8 | 具备4档以上可调整视野范围 |  | 0.5 | 否
3.1.9 | 具备高质量回拉模式：每1mm成像长度的成像帧数≥10 |  | 0.5 | 否
3.1.10 | 支架评估功能：系统可自动识别支架（包含金属支架和生物可吸收支架），可自动定量计算支架膨胀指数和支架贴壁指数 |  | 0.5 | 否
3.1.11 | 支架新生内膜覆盖率自动计算及显示 |  | 0.5 | 否
3.1.12 | 三维图像模式和视图具备2种以上三维图像模式 |  | 0.5 | 否
3.1.13 | 系统可自动计算边支开口的轮廓、面积、分叉角度和分叉嵴角度 |  | 0.5 | 否
3.1.14 | 具备报告无线传输及打印OCT报告无线传输及打印 |  | 0.5 | 否
3.1.15 | 具有3种以上回拉模式 |  | 0.5 | 否
3.1.16 | 具备患者信息匿名功能 |  | 0.5 | 否
3.2 | 旋磨仪
3.2.1 | 系统组成：包括控制台，空气软管 |  | 0.5 | 否
3.2.2 | 拥有≥7英寸显示屏，可显示转速 |  | 0.5 | 否
3.2.3 | 采用压缩空气或氮气为动力 |  | 0.5 | 否
3.2.4 | 具有每次操作时间和总体操作时间的记时装置 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 一、OCT： 1.医用显示器*2台 2.PIU模块*1套 3.工控机模块*1套 4.光引擎模块*1套 5.机身*1台 6.开关电源*1 7.鼠标键盘*1套 二、旋磨 1.旋磨主机 1台 2.气路控制装置 1套 3.中/英文使用说明书 1套 4.减压阀 1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修响应时间≤2小时给予电话支持，在保修期内，收到用户报修后，如工程师确认需要现场处理的，到场地时间≤48小时。
5.2 | 服务内容与计划 | 1 整机质保期≧3年。 2.保证每年开机率 ≥96%。 3. 每年免费提供 2 次设备例行保养。 4. 由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试。
5.3 | 维保内容与价格 | 设备验收合格后整机（含第三方设备）原厂保修三年，出保后设备全年保修价格≤6%设备成交价。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 为保证设备正常运行，保证原厂零配件供应3年以上。投标方需对备品备件报价。