## MRI、CT（复合手术室）（一批） （2025）
上海市第一人民医院采购需求
项目名称：MRI、CT（复合手术室）（一批） （2025）
采购编号：0025-W00018593 预算总价：20000000 元
采购数量：一批
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
| 需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
| 1.1 | 用途：用于全身各部位的临床扫描疾病筛查与精准诊断。 |  | / | /
二、主要技术参数要求及配置要求
| 2.1 | MRI（磁共振成像系统)（核心产品）：提供1套 |  | / | /
| 2.1.1 | 总体要求 |  | / | /
| 2.1.1.1 | 磁场均匀度，VRMS测量法，10cm DSV Typical（典型值）≤0.001ppm |  | 2 | 是
| 2.1.1.2 | 磁体长度（不含外壳）≤175cm |  | 2 | 是
| 2.1.1.3 | 独立射频功率放大器个数≥2个 |  | 2 | 是
| 2.1.1.4 | 独立射频接收通道数（单个扫描视野内不移床一次扫描最大独立接收通道数）≥64通道 |  | 2 | 是
| 2.1.1.5 | 最大液氦容积≤1500L |  | 2 | 是
| 2.1.1.6 | 梯度功率放大器功率（单轴，非三轴累加）≥2.0MW |  | 2 | 是
| 2.1.1.7 | 梯度功率放大器最大电压≥2200V； 梯度功率放大器最大电流≥900A； |  | 2 | 是
| 2.1.2 | 磁体系统 |  | / | /
★ | 2.1.2.1 | 磁场强度：3.0T |  | / | 是
| 2.1.2.2 | 磁场均匀度，典型值(Typical)，V-RMS测量法 20cm DSV≤0.02 ppm |  | 0.4
| 2.1.2.3 | 磁场均匀度，典型值(Typical)，V-RMS测量法 30cm DSV≤0.06 ppm |  | 0.4
| 2.1.2.4 | 磁场均匀度，典型值(Typical)，V-RMS测量法 40cm DSV≤0.35 ppm |  | 0.4
| 2.1.2.5 | 磁场均匀度，典型值(Typical)，V-RMS测量法 50cm DSV≤1.75 ppm |  | 0.4
★ | 2.1.2.6 | 患者检查孔径≥65cm |  | / | 是
| 2.1.2.7 | 磁体重量（含液氦）≥6000kg |  | 0.4
| 2.1.2.8 | 5高斯线范围≤5.2m x 3.1m |  | 0.4
| 2.1.3 | 梯度系统 |  | / | /
| 2.1.3.1 | 最大单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值、非等效值、非矢量值）≥45mT/m |  | 0.4
| 2.1.3.2 | 最大单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值、非等效值、非矢量值）≥200T/m/s |  | 0.4
| 2.1.3.3 | 工作周期中的最大占空比 100% |  | 0.4
| 2.1.4 | 射频系统 |  | / | /
| 2.1.4.1 | 提供双源射频发射技术 |  | 0.4
| 2.1.4.2 | 射频放大器功率≥36kW或2x18kW |  | 0.4
| 2.1.4.3 | 原厂头颈联合线圈通道数≥21通道（非组合） |  | 0.4
| 2.1.4.4 | 原厂前片体部线圈（不包括脊柱线圈或体部后片线圈）≥18通道 |  | 0.4
| 2.1.4.5 | 原厂脊柱相控阵线圈≥32单元，线圈物理长度≥110cm |  | 0.4
| 2.1.4.6 | 原厂通用大柔性线圈（非组合）≥8通道 |  | 0.4
| 2.1.4.7 | 原厂通用大柔性线圈（非组合）≥8通道 |  | 0.4
| 2.1.4.8 | 扫描床线圈接口数≥6个，可以同时接驳使用 |  | 0.4
| 2.1.5 | 临床应用序列 |  | / | /
| 2.1.5.1 | 提供基于人工智能深度学习的磁共振加速技术，可支持三维成像 |  | 0.5
| 2.1.5.2 | 提供超短TE或TE=0扫描技术，可用于肺部成像 |  | 0.5
| 2.1.5.3 | 具备小视野弥散成像技术、多次激发弥散成像技术 |  | 0.5
| 2.1.5.4 | 提供静音成像软件包，可支持SE、GRE、SWI、DWI、TOF等序列 |  | 0.5
| 2.1.5.5 | 具备脂肪定量成像技术、胰胆管成像技术、体部自由呼吸动态增强成像技术 |  | 0.5
| 2.1.6 | 提供心脏MR影像处理软件： 能够快速对心功能、心肌形变、组织特性进行智能分析。 可提供全面的心功能及心应变指标参数，自动生成容积与应变时间曲线、参数牛眼图，能够定量评估心肌组织特性，辅助分析各类心肌疾病。 |  | 0.5
| 2.1.7 | 其他要求 |  | / | /
| 2.1.7.1 | 提供MRI配套的高压注射器1套：能够配合投标的MRI使用，协助完成全身各部位核磁共振成像检查。 |  | / | /
| 2.1.7.2 | 提供MRI配套的冷却系统1套：能够满足MRI冷却需要。 |  | / | /
| 2.1.7.3 | 提供MRI配套的金属探测门1套。 |  | / | /
| 2.1.7.4 | 提供MRI配套的抗磁紫外线消毒灯1套。 |  | / | /
| 2.1.7.5 | 提供MRI配套的抗磁转运床1套。 |  | / | /
| 2.2 | CT（计算机断层扫描摄影设备）：提供1套 |  | / | /
| 2.2.1 | 总体要求 |  | / | /
| 2.2.1.1 | 用途：能够在手术室中，用于术中CT扫描、穿刺定位及诊断 |  | 1.5 | 是
★ | 2.2.1.2 | 探测器排数：≥64排 |  | / | 是
| 2.2.1.3 | 滑动方式：机架可在轨道上进行滑动，完成在两个相邻房间的扫描 |  | 3 | 是
| 2.2.1.4 | 机架在滑行套件上的最大移动速度：≥120mm/s |  | 1.5 | 是
| 2.2.1.5 | 探测器Z轴最薄物理单元层厚：≤0.6mm |  | 1.5 | 是
| 2.2.1.6 | 最快机架转速：≤0.3秒/360度 |  | 1.5 | 是
| 2.2.1.7 | 机架孔径≥80cm |  | 3 | 是
| 2.2.2 | X线系统 |  | / | /
| 2.2.2.1 | 高压发生器功率：≥80KW |  | 0.2
| 2.2.2.2 | 球管阳极热容量：≥30MHU |  | 0.2
| 2.2.2.3 | 最高输出管电流：≥650mA |  | 0.2
| 2.2.2.4 | 最低输出管电流：≤10mA |  | 0.2
| 2.2.2.5 | 最小球管电压：≤70KV |  | 0.2
| 2.2.2.6 | 球管阳极最大散热率：≥1600 kHU /min |  | 0.2
| 2.2.2.7 | 球管最大焦点尺寸（IEC 60336）：≤1.32mm² |  | 0.2
| 2.2.2.8 | 球管最小焦点尺寸（IEC 60336）：≤0.28mm² |  | 0.2
| 2.2.3 | 探测器 |  | / | /
| 2.2.3.1 | 探测器每排物理单元数：≥900 个 |  | 0.2
| 2.2.3.2 | 探测器物理单元总数：≥72000个 |  | 0.2
| 2.2.3.3 | 数据最大采样率：≥4800次/360度 |  | 0.2
| 2.2.4 | 扫描参数 |  | / | /
| 2.2.4.1 | 最小扫描螺距：≤0.15 |  | 0.2
| 2.2.4.2 | 最大扫描螺距：≥2.0 |  | 0.2
| 2.2.5 | 图像质量 |  | / | /
| 2.2.5.1 | X-Y轴空间分辨率：≥ 22lp/cm (0%MTF) |  | 0.2
| 2.2.5.2 | Z 轴空间分辨率：≥20LP/cm(0%MTF) |  | 0.2
| 2.2.5.3 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |  | 0.2
| 2.2.5.4 | 图像重建矩阵：≥1024×1024 |  | 0.2
| 2.2.5.5 | CT 值显示范围：涵盖－1000 到＋8000 |  | 0.2
| 2.2.6 | 操作控制主机计算机系统 |  | / | /
| 2.2.6.1 | CPU：≥4核；内存：≥16GB；硬盘容量：≥1TB |  | 0.2
| 2.2.6.2 | 液晶显示器：≥24英寸,分辨率：≥1920×1200 |  | 0.2
| 2.2.6.3 | 支持CD/DVD读取和刻录；具备USB外置硬盘接口；提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |  | 0.2
| 2.2.7 | 提供CT配套的高压注射器1套：能够配合投标的CT使用，完成全身X射线计算机断层扫描检查。 |  | / | /
| 主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
| 4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
| 4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
| 4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
| 4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中。），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。(必须提供由投标人出具的书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
| 4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
| 4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
| 4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
| 4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
| 5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
| 5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
| 5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 投标的MRI，质量保证期满后，其整机年保修价格≤7%投标报价； 投标的CT，质量保证期满后，其整机年保修价格≤12%投标报价； 且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
| 5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
| 5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。

## 床边监护设备（一批）（2025）
上海市第一人民医院采购需求
项目名称：床边监护设备（一批）（2025）
采购编号：政采编号/0025-W00018594 预算总价：4550000元
采购数量：一批
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨√第二类 ¨√第三类
面向企业分类：¨ √面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ¨√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途：主要用于监测病人生理指标：包括心电、血压、脉搏、呼吸等，在发现异常时能第一时间发出警报 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 床边监护仪A（核心产品）：监护仪（含心电、血氧、血压附件包）*88套、CO2模块30套、可穿戴功能模块*40套
2.1.1 | 监护仪显示屏要求：≥10英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示 |  | 0.5
2.1.2 | 监护仪结构要求：模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，监护仪主机（不含插件扩展箱）的每个模块插槽需支持高速数据传输，具备无线（如红外）及有线（金属触点式）双模通讯接口（非供电用途），确保模块与主机的数据交互速率及稳定性 |  | 1
2.1.3 | 需具备心电同步分析功能：可同时对至少3个导联的心电信号进行实时动态分析（注：不包含多导联同屏显示功能及12导联静息分析模式） |  | 1
2.1.4 | 需具备可穿戴模块功能：支持患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，至少可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏参数，穿戴传感器支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间，支持患者状态的识别，至少包括：睡眠，休息，运动和跌倒，监测数据通过无线发送至监护仪 |  | 2 | 是
2.1.5 | 需具备呼吸氧合监测功能：能够识别和记录异常呼吸事件（包括但不限于呼吸暂停、低通气等事件） |  | 1 | 是
2.1.6 | 需具备报警信息实时推送功能：可将监护报警信息通过移动终端（如智能手表、PDA等）实时传输至医护人员 |  | 1 | 是
2.1.7 | 需具备目标监测界面：至少能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等 |  | 1
2.1.8 | 需满足呼末CO2监测功能要求：参数测量范围至少包含0-152mmHg |  | 2 | 是
2.2 | 床边监护仪B*1套
2.2.1 | 需提供监护系统，且能同时检测监测≥5个病人生理指标：包括心电、血压、脉搏、呼吸等。需具备多设备集成功能：支持与呼吸机、输注泵等治疗设备的数据互联。至少兼容≥3个以上主流品牌的设备。 |  | 1
2.2.2 | 监护仪显示屏要求：≥10英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示 |  | 0.5
2.2.3 | 监护仪结构要求：模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，监护仪主机（不含插件扩展箱）的每个模块插槽需支持高速数据传输，具备无线（如红外）及有线（金属触点式）双模通讯接口（非供电用途），确保模块与主机的数据交互速率及稳定性 |  | 1 | 是
2.2.4 | 需具备心电同步分析功能：可同时对至少3个导联的心电信号进行实时动态分析（注：不包含多导联同屏显示功能及12导联静息分析模式） |  | 1
2.2.5 | 需具备可穿戴模块功能：支持患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，至少可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏参数，穿戴传感器支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间，支持患者状态的识别，至少包括：睡眠，休息，运动和跌倒，监测数据通过无线发送至监护仪 |  | 1 | 是
2.2.6 | 需具备呼吸氧合监测功能：能够识别和记录异常呼吸事件（包括但不限于呼吸暂停、低通气等事件） |  | 1
2.2.7 | 需具备报警信息实时推送功能：可将监护报警信息通过移动终端（如智能手表、PDA等）实时传输至医护人员 |  | 2 | 是
2.2.8 | 需具备目标监测界面：至少能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等 |  | 0.5
2.1.9 | 需满足呼末CO2监测功能要求：参数测量范围至少包含0-152mmHg |  | 2 | 是
2.3 | 床旁监护仪C：监护仪（含心电、血氧、血压附件包）*33套、CO2模块*30套、麻醉深度模块10套、肌松模块*10套、手术疼痛描计指数*30套
2.3.1 | 监护仪主机结构：需采用模块化、插件式设计，≥15英寸医用级电容彩色触摸屏，分辨率≥1280 x 800像素，需可自定义设置参数波形及数字位置、需支持标准配置网络接口，可连接中央站，可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作 |  | 1
2.3.2 | 监护仪监测功能：至少满足：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创，疼痛应激水平监测（需可支持单机） |  | 1
2.3.3 | 需具备有创压力监测 IBP：双有创压力与双体温可同时监测 |  | 1
2.3.4 | 需具备旁流呼气末二氧化碳监测功能：采用包含但不限于红外线测量技术，即插即用模块 |  | 2 | 是
2.3.5 | 需具备麻醉深度监测功能：通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统状态的状态熵指数（SE）数值，通过采集额肌电信号分析并转换得出能反映肌肉松弛程度和镇痛效果的反应熵指数（RE）数值，支持实时显示≥3通道波形 |  | 3 | 是
2.3.6 | 需具备手术体积描计指数/疼痛应激水平监测功能（可支持单机）：监测血氧脉冲波形振幅和脉冲间隔双信号，通过无创的方式可实现连续疼痛应激水平监测，分析并转换得出能反映全麻术中镇痛效果的疼痛应激水平监测数值，测量范围：0 ~ 100，同时显示疼痛应激水平监测数值和波形，且该疼痛应激水平监测数值（手术体积描计指数）可以被手麻系统采集 |  | 3 | 是
2.3.7 | 需具备神经肌电传导监测功能：刺激模式至少具备四个成串刺激（TOF）、双短强直刺激（DBS）、单次肌颤搐刺激（ST）、强直刺激后单刺激肌颤搐计数（PTC），监测项目至少包含TOF%、DBS%、Count计数、PTC，需具备监测区域性神经阻滞刺激功能，需提供机械传感器和电子传感器。电子传感器需适用于≥5千克的儿科患者。 |  | 1 | 是
2.3.8 | 多设备融合功能：需支持电缆直接连接监护仪及同品牌麻醉机，并将麻醉机的监测参数及肺功能测定数据、通气、气体数据传输到监护仪上 |  | 1
2.4 | 床旁监护仪D：监护仪（含心电、血氧、血压、胎心探头、宫缩探头附件包）*4套
2.4.1 | 监护仪显示屏要求：≥13英寸高清晰TFT电容触摸屏，≥1920*1080P高清分辨率，需具有夜间模式 |  | 0.5
2.4.2 | 心电监护模块要求：胎心率测量范围不小于30bpm～250bpm，共模抑制能力＞105dB |  | 2 | 是
2.4.3 | 心率测量范围需满足：至少包含15bpm～300bpm，精度：±1bpm |  | 2 | 是
2.4.4 | 脉率测量范围需满足：至少包含20bpm～300bpm，测量精度：±2bpm |  | 1 | 是
2.4.5 | 需具备智能导联脱落功能：打开智能导联，断开计算导联通道的导联连接，如有其他导联仍能检测到心电波形，则仍可计算心率 |  | 1 | 是
2.4.6 | 探头防水能力：超声胎心探头、宫缩压力探头防水等级至少为IP68 |  | 0.5 | 是
2.4.7 | 内置电池容量：电池容量≥5200mAh |  | 0.5 | 是
主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 40
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中。），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人应根据国家法律法规、行业标准、医院规章制度 ，对现有场地的电源、水源、房屋（包括承重、防水等）等条件进行确认，明确升级或改造的内容，并体现在装机方案中。 升级或改造的工作由中标人负责，费用包含在投标总价中。 装机方案在实施前，必须通过医院认可。
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。(必须提供由投标人出具的书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）：且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。

## 高频电刀（一批）（2025）
上海市第一人民医院采购需求
项目名称：高频电刀（一批）（2025）
采购编号：政采编号/自行采购 预算总价：2980000元
预算单价：2980000元/批 采购数量：一批
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途：能够利用设备产生的高频高压电流与肌体接触时对组织进行加热，实现对肌体组织的分离和凝固，能够起到切割和止血的目的。适用于外科手术中对相应组织进行切割和凝固。 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 能够连续切割和凝血所有类型的组织，提供外科手术监控与自动即时响应技术。 |  | 1
2.2 | 具备实时反馈技术：能够不断检测电压、电流、功率、组织密度、返回电极的接触质量与漏电流的变化。 |  | 1
2.3 | 具备患者回路电极监测功能，适合用于回流电极部位烧伤的防护。 |  | 1
2.4 | 用户可编程设置≥30个可定制的用户程序，可根据不同的外科手术预设不同的输出功率、模式。 |  | 4 | 是
2.5 | 具备≥7寸电阻式触摸屏界面。 |  | 4 | 是
2.6 | 单极电切模式，至少具备以下模式: |  | / | /
2.6.1 | 低压电切模式：适合用于无火花切割。适用于薄组织或腹腔镜手术的精确整齐切割。 |  | 0.5
2.6.2 | 纯切模式：适合用于精确切割且几乎不止血的情况。适用于任何组织的精细无损伤切割。 |  | 0.5
2.6.3 | 混切模式：适合用于慢速切割和适度止血的情况。适用于任何组织，在切割的同时提供凝血效果。 |  | 0.5
2.7 | 单极电凝模式，至少具备以下模式: |  | / | /
2.7.1 | 干燥模式：无须产生电火花即可破坏组织，使其脱水凝固，能够直接接触组织。适用于腔镜外科和其它精细组织的凝血。 |  | 0.5
2.7.2 | LCF电灼模式：能够快速凝闭组织，覆盖范围稍大。适用于大部分手术的表浅凝血以及腹腔镜手术。 |  | 0.5
2.7.3 | 电灼模式：适用于非接触混凝。适用于大部分手术的表浅凝血。 |  | 0.5
2.7.4 | 喷凝模式：适用于长距离远程非接触式混凝。适用于大面积的组织渗血。 |  | 0.5
2.8 | 双极电凝模式，至少具备以下模式: |  | / | /
2.8.1 | 精准双极电凝模式：适用于精细控制凝血，能够保持低电压以避免火花。适合用于神经外科和显微外科。 |  | 0.5
2.8.2 | 标准双极电凝模式：适用于所有类型组织的中度止血的标准双极电凝术。 |  | 0.5
2.8.3 | 镜下双极电凝模式：适用于高阻抗组织。满足腹腔镜中使用，能够实现双极切割和双极凝血。 |  | 0.5
2.9 | 同时凝血功能：支持两个单极输出同时凝血功能。 |  | 4 | 是
2.1 | 持续工作能力：在设备额定负载条件下，将主机功率设定为最大值，设备应能在“通电10秒、断电30秒”的间歇工作制式下，连续可靠运行≥1小时。在此期间，设备不得出现过热保护、性能衰减或故障停机等异常情况。 |  | 1
2.11 | 具备超时防护功能：能够防止启动意外超时，能够自动停止高频输出。 |  | 4 | 是
2.12 | 双极凝提示音：双极电凝完成后，能够发出音频变调提醒，用户可根据提示音判断激活时间，帮助减少组织的炭化和粘附，帮助避免组织过度灼烧。 |  | 4 | 是
2.13 | 输出功率： |  | / | /
2.13.1 | 低压电切模式：≥300W |  | 0.5
2.13.2 | 纯切模式：≥300W |  | 0.5
2.13.3 | 混切模式：≥300W |  | 0.5
2.13.4 | 干燥模式：≥120W |  | 0.5
2.13.5 | LCF电灼模式：≥120W |  | 0.5
2.13.6 | 电灼模式：≥120W |  | 0.5
2.13.7 | 喷凝模式：≥120W |  | 0.5
2.13.8 | 精准双极电凝模式：≥70W |  | 0.5
2.13.9 | 标准双极电凝模式：≥70W |  | 0.5
2.13.10 | 镜下双极电凝模式：≥70W |  | 0.5
2.14 | 具有待机模式 |  | 0.5
2.15 | 具有音量调节功能，且能够自动保存的功能 |  | 0.5
2.16 | 整机重量≤8KG |  | 0.5
2.17 | 整机外型尺寸：长度≤500毫米，宽≤400毫米，高≤200毫米 |  | 0.5
2.18 | 具备≥2个单极输出插座，具备≥1个双极输出插座 |  | 4 | 是
主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 40
三、配置要求
3.1 | 高频电刀A（核心产品）:提供24套 |  | / | /
3.1.1 | 每套高频电刀A包括：主机1套、单极配套脚踏开关1套、双极配套脚踏开关1套、台车1套以及其他确保投标产品正常使用必须的备品备件。提供足够数量的易损易耗件或配套材料，以满足开展440台外科手术实施单极电切电凝的需要。 |  | / | /
3.2 | 高频电刀B:提供1套 |  | / | /
3.2.1 | 每套高频电刀B包括：主机1套、单极配套脚踏开关1套、双极配套脚踏开关1套、台车1套以及其他确保投标产品正常使用必须的备品备件。 |  | / | /
配置要求 小计分值 |  |  | / | /
主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中。），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”的价格，能够以随用随供的方式，按招标人要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中“配套材料清单”的价格，能够以随用随供的方式，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。

## C臂机 （2025）
上海市第一人民医院采购需求
项目名称： C臂机 （2025）
采购编号：0025-W00018592 预算总价：2400000 元
采购数量：3 套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途：在外科手术进行X射线透视、摄影。 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 总体要求 |  | / | /
2.1.1 | C臂和图像工作站采用一体化整体设计，节约手术室空间。 |  | 4 | 是
2.1.2 | 设备内置UPS不间断电源系统。 |  | 0.2
2.1.3 | 整机重量≤350Kg |  | 0.2
2.2 | 高压发生器 |  | / | /
2.2.1 | 最大输出功率≥2.5kW |  | 0.2
2.2.2 | 发生器频率≥40kHz |  | 0.2
2.2.3 | 透视最大KV值≥110kV |  | 0.2
2.2.4 | 透视最小KV值≤40kV |  | 0.2
2.2.5 | 透视最大mA值≥25mA |  | 0.2
2.2.6 | 数字点片最大mA值≥20mA |  | 0.2
2.2.7 | 具备半剂量透视模式 |  | 0.2
2.2.8 | 具备半剂量脉冲透视模式 |  | 0.2
2.3 | 球管系统 |  | / | /
2.3.1 | 焦点数量：≥2 |  | 0.2
2.3.2 | 小焦点≤0.6mm ； 大焦点≤1.4mm |  | 0.2
2.3.3 | 管套散热率≥12KHU/min |  | 0.2
2.3.4 | 阳极热容量≥75KHU |  | 0.2
2.3.5 | 阳极散热率≥35KHU/min |  | 0.2
2.3.6 | 阳极靶角≥10º |  | 0.2
2.4 | 平板探测器 |  | / | /
2.4.1 | 探测器尺寸≥21cm*21cm |  | 1.2
2.4.2 | 图像采集最大像素矩阵≥1.5k x 1.5k |  | 0.2
2.4.3 | 后处理灰阶≥32bit |  | 4 | 是
2.4.4 | 视野：可变，至少三档可调 |  | 0.2
2.4.5 | 最大分辨率≥3.4lp/mm |  | 0.2
2.4.6 | 任意模式下无像素合并 |  | 0.2
2.4.7 | 像素尺寸≤140um |  | 4 | 是
2.5 | 限束器 |  | / | /
2.5.1 | 双叶限束器 |  | 0.2
2.5.2 | 虹膜限束器 |  | 0.2
2.6 | 显示器 |  | / | /
2.6.1 | 医用平板显示器≥27英寸 |  | 0.2
2.6.2 | 显示器最高分辨率≥3840 x 2160 |  | 4 | 是
2.6.3 | 显示器灰阶≥10 bit |  | 0.2
2.6.4 | 显示器多轴位万向臂支架≥五轴 |  | 4 | 是
2.7 | 系统控制 |  | / | /
2.7.1 | 中文系统控制界面 |  | 0.2
2.7.2 | 手闸具备曝光控制功能，脚闸具备曝光控制功能 |  | 0.2
2.7.3 | 控制界面：液晶触摸屏 |  | 0.2
2.7.4 | 控制界面支持多点触控操作 |  | 0.2
2.7.5 | 控制界面大小≥10英寸 |  | 0.2
2.7.6 | 控制界面最高分辨率≥1280×800 |  | 0.2
2.7.7 | 控制界面可旋转摆动≥270度 |  | 0.2
2.7.8 | 脚踏曝光开关线缆≥10米 |  | 0.2
2.8 | C形臂 |  | / | /
2.8.1 | SID≤100cm |  | 0.2
2.8.2 | 开口≤80cm |  | 0.2
2.8.3 | 弧深≥65cm |  | 0.2
2.8.4 | 水平移动≥20cm |  | 0.2
2.8.5 | 垂直升降电动，≥45cm |  | 4 | 是
2.8.6 | 左右摆角≥±12° |  | 0.2
2.8.7 | C臂旋转角度≥±205° |  | 0.2
2.8.8 | C臂轨道内运动角度≥150° |  | 0.2
2.8.9 | C臂轨道内过伸角度≥55° |  | 0.2
2.8.10 | C臂最低水平位投照高度≤105cm |  | 4 | 是
2.9 | 图像处理功能 |  | / | /
2.9.1 | 具备患者信息编辑功能 |  | 0.2
2.9.2 | 图像存储≥150,000幅 |  | 0.2
2.9.3 | 曝光模式≥8种 |  | 0.2
2.9.4 | 具备末帧图像优化显示功能 |  | 0.2
2.9.5 | 具备电影放大功能 |  | 0.2
2.9.6 | 具备自动亮度对比度调整功能 |  | 0.2
2.9.7 | 具备去除运动噪点与伪影功能 |  | 0.2
2.9.8 | 具备金属修正功能 |  | 0.2
2.9.9 | 具备窗口设定功能 |  | 0.2
2.9.10 | 图像均衡优化功能 |  | 0.2
2.9.11 | 图像放大及游走≥400% |  | 0.2
2.9.12 | 具备实时图像边缘增强技术 |  | 0.2
2.9.13 | 具备负片技术 |  | 0.2
2.9.14 | 具备USB导出BMP, JPEG, DICOM,MP4格式图像 |  | 0.2
2.10. | 配置要求 |  | / | /
2.10.1 | C臂机：提供3台 |  | / | 是
2.10.2 | 打印机：提供3台 |  | / | 是
2.10.3 | 无线遥控器：提供3台，能够控制C臂机的X射线透视及摄影 |  | / | 是
2.10.4 | 34寸显示器：提供1台 |  | / | 是
主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中。），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 质量保证期满后整机年保修价格≤7%投标总价（包括球管）； 且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。