## 清洁稿
医疗设备采购项目（第一包） 采购需求
设备名称：单光子发射及X射线计算机断层成像系统
采购数量：1套
预算总价：8,000,000 元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 可帮助检测、定位和诊断疾病和评估器官功能，以评估疾病、创伤、异常和失调，例如但不限于心血管疾病、神经系统紊乱和癌症。系统结果可供医生用于肿瘤分期和再分期、计划、指导和监控治疗。
二、主要技术参数
2.1 | SPECT固有能量分辨率：≤9.9% |  |  | 4 | 是
2.2 | 提供SPECT采集方式，包含但不限于：步进断层采集模式、连续断层采集模式、螺旋断层采集模式，要求探头静止、探头运动时都能采集信号。 |  |  | 4 | 是
2.3 | 机架长宽≤230*2500*235 |  |  | 4 | 是
2.4 | SPECT与CT制造商为同一品牌 |  |  | 4 | 是
2.5 | 支持所有临床常见核素，包括Tc-99m, Lu-177, I-131等 |  |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 主系统硬件
SPECT探头
3.1.1 | 固有空间分辨率FWTM（CFOV，中心视野）：≤7mm |  |  | 1 | 是
3.1.2 | 固有空间分辨率FWTM（UFOV，有效视野）：≤7mm |  |  | 1 | 是
3.1.3 | SPECT平面超高清系统分辨率（低能高分辨准直器）：≤6.5mm |  |  | 1 | 是
3.1.4 | 固有空间线性UFOV有效视野位置（微分）：≤0.2mm |  |  | 1 | 是
机架部分
3.1.5 | 提供病人安全保护装置；提供全自动人体轮廓跟踪功能； |  |  | 1 | 否
CT部分
3.1.6 | CT最小采集层厚≤0.625mm |  |  | 1 | 是
3.1.7 | 物理探测器排数和重建层数≥16排32层 |  |  | 1 | 是
3.1.8 | CT球管最大电压：≥130kV |  |  | 1 | 是
检查床部分
3.1.9 | 扫描床自动记忆辅助定位标尺: 提供触摸控制自动定位辅助功能； |  |  | 1 | 否
3.2 | 需提供的软件及功能
3.2.1 | SPECT/CT处理软件包 |  |  | 1 | 是
3.2.2 | 提供原厂高级SPECT骨成像功能； |  |  | 1 | 是
3.2.3 | 提供原厂高级SPECT心脏成像功能； |  |  | 1 | 是
3.2.4 | 提供原厂SPECT/CT SUV（标准摄取值）定量系统，包括所需的软硬件，支持所有临床常见核素，包括Tc-99m, Lu-177, I-131等 |  |  | 1 | 是
3.2.5 | 提供对比选项，一键式同屏显示治疗前后定量值对比功能； |  |  | 1 | 是
3.2.6 | 提供一键式精准诊疗系统自动计算摄取率比值； |  |  | 1 | 是
3.2.7 | 提供常用核素（包括Tc-99m, Lu-177, I-131等）一键式精准诊疗评估软件； |  |  | 1 | 是
3.2.8 | 提供一键式自动计SUV体表面积； |  |  | 1 | 是
3.2.9 | 提供一键式自动计算SUV体重、SUV瘦体体重； |  |  | 1 | 是
3.2.10 | 提供131I清甲手术一键式疗效评估功能； |  |  | 1 | 是
3.2.11 | 提供可编程的功能软件，可实现定制临床应用功能； |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品详细配置 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 主系统硬件
|  | 1.1 | SPECT系统 |  | 1套
|  | 1.2 | CT系统 |  | 1套
|  | 1.3 | 扫描床 |  | 1套
|  | 1.4 | 低能高分辨准直器、中能准直器、高能通用准直器 |  | 1套
|  | 1.5 | 原厂独立采集工作站 |  | 1套
|  | 1.6 | 原厂后处理影像工作站 |  | 1套
|  | 2 | 软件配置
|  | 2.1 | 心脏功能软件：心肌血流灌注、心肌定量分析软件包 |  | 1套
|  | 2.2 | 肾脏灌注和功能分析软件包 |  | 1套
|  | 2.3 | 全身骨骼（或局部）分析软件包 |  | 1套
|  | 2.4 | 肺通气和灌注分析软件包 |  | 1套
|  | 2.5 | 甲状腺摄取分数计算工具、甲状旁腺成像分析工具 |  | 1套
|  | 2.6 | 胃排空指数分析工具、食道运动分析工具、胆囊排泄分数计算工具； |  | 1套
|  | 2.7 | 脑血流节段分析软件包 |  | 1套
|  | 2.8 | 直接二维多平面重建工具、直接三维重建工具、CT三维容积重建功能、智能造影剂跟踪工具； |  | 1套
|  | 2.9 | CT内窥镜功能、CT骨骼内固定支架透视技术、CT骨科畸形矫正评估、CT急症创伤快速诊断工具； |  | 1套
|  | 2.10 | CT肝体积测量工具、CT腹腔内脂肪测量工具、CT彩色透视解剖图谱、CT肺功能评估工具 |  | 1套
|  | 2.11 | 回顾性心电门控 |  | 1套
|  | 3 | 第三方配套附件
|  | 3.1 | 头托 |  | 1个
|  | 3.2 | R波触发器 |  | 1个
|  | 3.3 | 放射性废物存储桶 |  | 3个
|  | 3.4 | ≥12导联的多导联心电图仪 |  | 1台
|  | 3.5 | 心电除颤仪（带心脏体外起搏功能） |  | 1台
|  | 3.6 | α-β表面沾污仪 |  | 1套
|  | 3.7 | 环境监测X-γ辐射剂量当量率仪 |  | 1套
|  | 3.8 | 个人辐射检测仪 |  | 2套
|  | 3.9 | X线防护衣 联体B型 （防护当量≥0.5mmpb） |  | 3套
|  | 3.10 | 图像后处理工作站 |  | 2台
|  | 3.11 | 彩色激光自动双面多功能打印机 |  | 2台
|  | 3.12 | 会诊用屏幕，须双向音视频，尺寸≥86英寸 |  | 1台
4.2 | 随机工具 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | ü需要 ¨不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有本地服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供切实可行的解决方案或有效措施。
5.2 | 售后服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(含球管、探测器及晶体及本次招标范围内的所有设备，不超过投标总价的7%）。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，卖方须有本地备件仓库，确保备件供应年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市漠河路280号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月（每增加1年加1分，最多3分）。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或铭牌标识照片或说明书相关页面并加盖制造商公章）。
第一类
第二类
第三类