## 清洁稿
上海市第六人民医院医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：DSA+CT
采购数量：1套
预算总价：1500万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | DSA用于手术室心脏、神经及外周血管的造影和介入治疗，包含高清成像低剂量算法平台一套；CT用于手术室术中CT扫描、定位及诊断
二、主要技术参数
设备一：DSA（核心产品）
2.1 | 球管最大阳极热容量≥3.5MHu |  | 3 | 是
2.2 | 球管最小焦点≤0.5mm |  | 3 | 是
2.3 | 平板探测器成像面积≥35cm×25cm |  | 2 | 是
设备二：CT
2.4 | 探测器排数：≥64排 |  | 2 | 是
2.5 | 机架孔径≥80cm |  | 2 | 是
2.6 | 球管最小焦点尺寸（IEC 60336）：≤0.3mm² |  | 2 | 是
2.7 | 最快机架转速：≤0.3秒/360度 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 16
三、一般技术参数
设备一：DSA（核心产品）
3.1 | C型臂支持沿患者左右方向水平运动（横向运动）， C型臂水平横向运动范围≥300cm |  | 1 | 否
3.2 | C型臂水平纵向运动≥200cm |  | 1 | 否
3.3 | C型臂支持升降运动，范围≥40cm |  | 1 | 否
3.4 | C形臂左右成角范围：RAO≥180° , LAO≥150° |  | 1 | 否
3.5 | 最大阳极散热功率≥5500W |  | 1 | 否
3.6 | 球管管套热容量：≥6.0MHU |  | 1 | 否
3.7 | 球管阴极类型需均为螺旋灯丝技术，非平板灯丝技术 |  | 1 | 否
3.8 | 大焦点功率≥100KW |  | 1 | 否
3.9 | 最大管电流≥1000mA |  | 1 | 否
3.10 | 平板探测器最大分辨率≤3.5 lp/mm |  | 0.5 | 否
3.11 | 平板探测器像素尺寸≥150μm |  | 0.5 | 否
3.12 | 平板探测器物理成像视野数量≥8个 |  | 1 | 否
3.13 | 锥形束CT扫描：支持全视野锥形束CT扫描，视野≥430mm |  | 1 | 否
设备二：CT
3.14 | 为减少术中患者搬动，扫描机架需具备移动性能 |  | 0.5 | 否
3.15 | 机架可在轨道上进行滑动，支持术中扫描 |  | 0.5 | 否
3.16 | 高压发生器功率：≥70KW |  | 0.5 | 否
3.17 | 球管阳极热容量：≥30MHU |  | 1 | 否
3.18 | 最低输出管电流：≤10mA |  | 0.5 | 否
3.19 | 最小球管电压：≤70KV |  | 0.5 | 否
3.2 | 球管阳极最大散热率：≥1600 kHU /min |  | 1 | 否
3.21 | 球管焦点数目：≥3个 |  | 1 | 否
3.22 | 球管最大焦点尺寸（IEC 60336）：≥1.3mm² |  | 0.5 | 否
3.23 | 探测器每排物理单元数：≥900 个 |  | 1 | 否
3.24 | 探测器物理单元总数：≥55000个 |  | 0.5 | 否
3.25 | 数据最大采样率：≥1700次/360度 |  | 0.5 | 否
3.26 | 探测器Z轴最薄物理单元层厚：≤0.6mm |  | 0.5 | 否
3.27 | 图像重建速度：≥20 幅/秒 |  | 0.5 | 否
3.28 | X-Y轴空间分辨率：≥ 14lp/cm (0%MTF)；Z 轴空间分辨率：≥14LP/cm(0%MTF) |  | 0.5 | 否
3.29 | 图像重建矩阵：≥1024×1024 |  | 0.5 | 否
3.3 | 液晶显示器：≥24英寸,分辨率：≥1920×1200,支持CD/DVD读取和刻录；具备USB外置硬盘接口；提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |  | 0.5 | 否
3.31 | CPU：≥4核；内存：≥16GB；硬盘容量：≥1TB |  | 0.5 | 否
3.32 | 具备多平面重建（MPR)功能、最大密度投影（MIP）功能、最小密度投影（MinP）功能 、曲面重建（CPR）功能、容积三维重建（VR）功能 |  | 0.5 | 否
3.33 | 具备区域生长容积分析功能、具备表面重建（SSD）功能；可提供多种容积三维重建模板；具备图像剪影功能；具备电影模式图像浏览功能；具备组织裁剪功能；可随扫描曝光进行实时MPR图像预览；可随扫描曝光进行实时VR图像预览 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 24
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 1、具备2D 图像采集3D 图像采集功能，并具备高清成像低剂量算法平台 2、配备射线防护用品三套
4.2 | 随机工具 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 调试由厂家专职工程师负责
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 售后服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 1、自验收合格之日起，提供整机免费质保期≥12个月(提供原厂售后服务承诺优先考虑) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备整机总价金额的10%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修
第一类
第二类
第三类