## Sheet1
上海市老年医学中心医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：掺铥光纤激光治疗装置
预算总价：120万元
预算单价：120万 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：o是 R否
掺铥光纤激光治疗装置需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于良性前列腺增生的治疗。
二、主要技术参数
2.1 | ★最大输出功率≥100W |  | 0 | 是
2.2 | 激光工作波长1940nm±100nm |  | 5 | 是
2.3 | 激光输出功率不稳定度：≤±5%（提供注册证附件技术要求） |  | 5 | 是
2.4 | 具备内循环水冷和高性能压缩机的恒温系统 |  | 5 | 是
2.5 | 指示光：波长≤530nm ，功率≤5mW，亮度可调 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 激光器类型：一体化的光纤激光器，光纤激光器模块≤1个 |  | 2 | 是
3.2 | 激光模式：多模 |  | 0 | 否
3.3 | 激光工作模式：连续波 |  | 1 | 是
3.4 | 具备功率反馈系统，可以自动跟踪、即时显示 |  | 0 | 否
3.5 | 激光输出功率复现性：≤±5%（提供注册证附件技术要求） |  | 1 | 是
3.6 | 控制激光发射的脚踏开关中脚踏控制键≥2个 |  | 1 | 是
3.7 | 双脚踏开关，左右开关都可控制激光最大功率输出 |  | 2 | 是
3.8 | 耗电量≤2.0kVA ，使用常规电源，手术室无需特殊改造 |  | 2 | 是
3.9 | 界面操作：彩色电容屏触摸操作界面 |  | 0 | 否
3.10 | 控制屏上可调输出功率，步进≤1W |  | 1 | 是
3.11 | 开机预热时间：无需预热 |  | 0 | 否
3.12 | 配有紧急停止按钮，可在紧急情况下一键关闭设备 |  | 0 | 否
3.13 | 激光设备发射激光时显示屏有指示光闪烁和声音提示 |  | 0 | 否
3.14 | 激光输出接口：国际通用SMA905接口 |  | 1 | 是
3.15 | 设备的注册证或其附件技术要求中，包含传输系统或传输模块或导光系统相关技术内容。（提供注册证或附件技术要求作为证明材料） |  | 2 | 是
3.16 | 设备的注册证或其附件技术要求中，包含2种以上纤径规格的硬镜光纤（纤径≥500μm的）（提供注册证或者附件技术要求证明） |  | 2 | 是
3.17 | 输尿管镜视向角：0°，视场角：≥75° |  | 2 | 是
3.18 | 输尿管镜最大插入部外径：≤11.5Fr |  | 0 | 是
3.19 | 输尿管镜工作长度：≥425mm |  | 0 | 否
3.2 | 输尿管镜器械通道：≥Φ1.3mm |  | 1 | 否
3.21 | 输尿管镜照度：≥2000lx（工作距离10mm） |  | 0 | 否
3.22 | 输尿管镜景深:3~20 mm |  | 0 | 否
3.23 | 胸腹腔内窥镜工作长度≥300mm |  | 0 | 否
3.24 | 胸腹腔内窥镜直径≤5.5mm |  | 0 | 否
3.25 | 胸腹腔内窥镜视向角：30°，景深3~250mm |  | 2 | 是
3.26 | 胸腹腔内窥镜分辨率：≥4096×2160超高清光学视管 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 掺铥光纤激光机主机*1、脚踏开关*1、光纤*2、电源线、端面检测仪*1、剥离器*1、切割笔*1、激光防护镜*1、输尿管镜*1、胸腹腔内窥镜*1、笔记本电脑*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数为2次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时电话响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修，含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市闵行区春申路2560号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订后，医院通知交货后的1个月内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 安装调试验收合格正常使用且收到发票，支付100%货款
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不低于60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | R不收取；口收取，为合同金额的5%。