## Sheet1
上海市老年医学中心医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：多波长眼底激光
采购编号： 预算总价： 150 万元
预算单价：150万元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：¨第一类 £第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 ¨否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
用途：适用于眼科激光治疗，包括视网膜光凝，全视网膜光凝，小梁成形术;用于视网膜和脉络的血管结构异常，包括:糖尿病视网膜病变，脉络膜新生血管，视网膜分支静脉阻塞，视网膜撕裂和脱离，黄斑水肿，中心性浆液性视网膜脉络病变。
二、主要技术参数
1 | 波长：≥577nm |  | 3 | 是
2 | 具备全功能脚踏：可控制激光发射、能量、曝光时间、瞄准光亮度、待机和准备状态切换等调整 |  | 3 | 是
3 | 具备多功能无线鼠标：瞄准光位置、激光点数、激光点排数、光斑间隔、多点图形选择、图形方向、环型半径大小可调整 |  | 3 | 是
4 | 滴定方式：微脉冲模式下滴定，更安全；软件设计一键自动减半能量，防止操作失误； |  | 3 | 是
5 | 裂隙灯：5档变倍 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
1 | 功率：50-2000mW |  | 0 | 否
2 | 曝光时间：至少包含10ms – 3s |  | 3 | 是
3 | 间隔时间：20ms-1000ms |  | 2 | 是
4 | 冷却方式：帕尔帖效应冷却 |  | 2 | 是
5 | 设计：裂隙灯与激光一体化设计 |  | 0 | 否
6 | 瞄准光：≥635nm，连续可调，位置可移动 |  | 0 | 否
7 | 会聚角：治疗激光会聚角<4° |  | 0 | 否
8 | 激光源：光纤激光技术 |  | 1 | 是
9 | 交互方式：≥10寸高清触摸屏，平板式设计 |  | 1 | 是
10 | 激光治疗模式至少包含：单点模式、微脉冲模式、多点模式 |  | 2 | 是
11 | 具备临床导向软件：按操作步骤提示与警示，治疗步骤更规范 |  | 2 | 是
12 | 具备智能记忆功能：治疗中断后可继续治疗，在多点和微脉冲模式下，即停即用，也可以防止重复治疗，更安全 |  | 2 | 是
13 | 单点治疗模式 |  | 0 | 否
13.1 | 光斑大小：50-400μm |  | 0 | 否
13.2 | 激光发射模式至少包含：单发模式、重复模式、绘图模式、连续模式 |  | 2 | 是
14 | 多点治疗模式 |  | 0 | 否
14.1 | 光斑大小：100-400μm |  | 0 | 否
14.2 | 激光发射模式至少包含：单点、矩阵、线性、圆环、黄斑格栅、三圈弧 |  | 2 | 是
15 | 微脉冲治疗模式 |  | 0 | 否
15.1 | 占空比：5%-100%占空比可连续调整 |  | 2 | 是
15.2 | 微脉冲图形模式至少包含：单点、矩阵（2X2 、3X3、4X4、5X5、6X6、7X7、8×8）、黄斑格栅 |  | 1 | 是
15.3 | 黄斑格栅模式：100μm—1500μm范围可调 |  | 1 | 是
16 | 具备治疗报告：治疗结束后可生成激光治疗的量化报告。 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.主机 1台 2.电动升降台 1台 3.激光防护镜 2个 4.Yag激光模块 1个 5.医用放大镜 3个 6.电动手术床 1个 7.电动手术椅 2个 8.超声乳化探头 1个 9.台式电脑 3套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数为 2 次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时电话响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修，含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的 7 %）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 7 年，提供配件报价清单及折扣率
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市闵行区春申路2560号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订后，医院通知交货后的 1个月内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 安装调试验收合格正常使用且收到发票，支付100%货款
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不低于 60 个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | R不收取；口收取，为合同金额的5%。