## 技术需求
技术需求
设备名称：超声诊断系统
采购编号：0025-W00019028-001 预算总价：172万元
预算单价：172万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ☑第二类 ☑第三类
面向企业分类：☑ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：☑是 否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主要用于腹部、成人心脏、泌尿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经等方面的教学科研工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力。
二、关键技术参数
★1 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M 可独立调节 |  | / | 是
三、重要技术参数（影响设备档次，体现先进性和创新性，设置为主观分，建议在0-10分之间）
1 | 彩色多普勒成像技术：可用于所有成像探头，可彩色对比双幅显示（左边B/W,右边彩色） |  | 1分 | 是
2 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |  | 2分 | 是
3 | 自适应核磁像素优化技术，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 |  | 1分 | 是
4 | 具有扩展成像技术及梯形成像技术 |  | 1分 | 是
5 | 组织多普勒技术，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 |  | 1分 | 是
6 | 具有微视血流成像技术，支持凸阵、线阵探头。 |  | 1分 | 是
7 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 |  | 1分 | 是
8 | 探头技术：具备单晶体探头技术或其它同等技术探头。 |  | 1分 | 是
9 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |  | 1分 | 是
四、一般技术参数（设备功能能否实现及实现程度，设置为客观分，建议在0-30分之间）
1 | 全新集束精准发射技术 |  | 1分 | 是
2 | 脉冲优化处理技术 |  | 1分 | 是
3 | 海量并行处理技术 |  | 1分 | 否
4 | 自适应增益补偿技术 |  | 1分 | 是
5 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，支持所有探头 |  | 1分 | 否
6 | 脉冲反向谐波成像单元 |  | 1分 | 是
7 | 方向性能量图技术 |  | 1分 | 否
8 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  | 1分 | 是
9 | 智能全程聚焦技术 |  | 1分 | 否
10 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |  | 1分 | 是
11 | 高分辨率液晶显示器≥24英寸，分辨率1920×1080,操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可上下左右旋转、倾斜。 |  | 1分 | 是
12 | 动态范围≥320dB，数字化通道≥4,700,000 |  | 1分 | 是
13 | 具备LGC侧向增益补偿功能，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段。 |  | 1分 | 是
14 | 内置 DICOM 3.0 标准输出接口，内有一体化超声工作站 |  | 1分 | 是
15 | 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧 |  | 1分 | 是
16 | 超宽视野成像扫描技术 1)测量功能,电影回放功能 2)线阵、凸阵探头具备 3)结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 |  | 1分 | 否
17 | 声速自动校正技术 1)针对肥胖及困难病人 2)可用于乳腺检查，并可调整级别 3)专门的预置条件 |  | 1分 | 否
18 | 具备智能多普勒血管检查技术 1)单键优化二维、多普勒图像质量 2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  | 1分 | 否
19 | 一般测量：距离、面积、周长等 |  | 1分 | 是
20 | 外周血管测量和计算功能，多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)，心脏功能测量 |  | 1分 | 否
21 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； CWD:血流速度28.0m/s；最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)； |  | 1分 | 否
22 | Doppler及M型电影回放：48 秒 |  | 1分 | 是
23 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节，可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |  | 1分 | 否
24 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 |  | 1分 | 是
25 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  | 1分 | 是
26 | 输入/输出信号：输入：DICOM DATA/输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  | 1分 | 否
27 | 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，支持单晶体探头技术或同等技术探头数量≥9把 |  | 1分 | 是
28 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 扫描线：每帧线密度≥320超声线 |  | 1分 | 否
29 | 扫描深度≥40cm |  | 1分 | 是
30 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位 |  | 1分 | 否
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 1、超声主机≥1台 2、腹部探头≥1把，扫描频率1.0-5.0MHz。 3、血管线阵探头≥1把：扫描频率3.0-12.0MHz。 4、高频线阵探头≥1把：扫描频率5.0-12.0MHz。 5、相控阵探头≥1把：扫描频率1.0-5.0MHz。
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物按招标方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交招标方。
4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，应由供货方派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运、验收，并放置到指定的地方，在买方专业教师在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
6 | 培训 | 提供操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员（教师、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、教学实践、维护等。
7 | 验收方案 | 按照投标文件、甲方规定，以及相关的法规政策完成设备验收。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.合同签订生效后三天内完成设备交付。 3.质量保证期≥3年，提供设备整机(≥36个月原厂)、所有第三方配套设备(≥36个月)免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品，含人工，无限次紧急现场维修服务和零备件更换。 5.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天。 6.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 7.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的8折价格给予招标方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价80%的优惠价供应维修零配件。 2、必须提供本设备使用的耗材或试剂报价清单，无报价清单视为无耗材或耗材价格为零，设备使用该类耗材时将由投标方（中标方）免费提供。