## Sheet1
上海市第十人民医院医疗设备采购需求
设备名称：掺铥光纤激光治疗机
采购编号： 预算总价：150万元（财政1500000元）
预算单价： 采购数量： 1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 产品在医疗机构使用，适用于泌尿系结石的粉碎，以及泌尿系肿瘤的汽化、凝固。
二、主要技术参数
2.1 | 产品在医疗机构使用，适用于泌尿系结石的粉碎，以及泌尿系肿瘤的汽化、凝固 |  | 5 | 是
2.2 | 治疗模式下同屏能左右两边显示两种不同脉冲频率，且可调节 |  | 5 | 是
2.3 | 治疗模式下同屏能左右两边显示两种不同单脉冲能量以满足治疗中便捷性 |  | 5 | 是
2.4 | 控制屏幕上双边同时显示激光输出功率均不小于40W |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 激光器类型：一体化设计的光纤激光器，光纤激光器模块≤1个 |  | 1 | 否
3.2 | 激光模式：多模 |  | 0.5 | 否
3.3 | 工作激光中心波长：1940nm±100nm |  | 1 | 是
3.4 | 输出功率可调，步进1W |  | 0.5 | 否
3.5 | 激光输出功率不稳定度：≤±5% |  | 1 | 否
3.6 | 激光输出功率复现性：≤±5% |  | 1 | 否
3.7 | 最小脉冲宽度：≤0.2ms |  | 0.5 | 否
3.8 | 最大脉冲宽度：≥20ms |  | 1 | 是
3.9 | 脉冲频率可调，最大脉冲频率≥1200Hz |  | 1 | 是
3.1 | 单脉冲能量可调，屏显最小单脉冲能量≤0.05J |  | 1 | 是
3.11 | 单脉冲能量可调，屏显最大单脉冲能量≥4.0J |  | 0.5 | 否
3.12 | 指示光（瞄准光）：绿色（波长≤520nm），功率≤5mw，亮度可调，可关闭 |  | 1 | 否
3.13 | 开机预热时间：无需预热 |  | 0.5 | 否
3.14 | 冷却系统：风冷，无需水循环的压缩机制冷系统 |  | 1 | 否
3.15 | 额定输入功率：≤2000VA |  | 1 | 否
3.16 | 电源要求：单相220V，50HZ，≤10A |  | 1 | 否
3.17 | 脚踏开关功能：可切换设备待机/就绪 |  | 1 | 否
3.18 | 脚踏开关：左右键控制发射同屏显示的两组不同脉冲参数（能量与频率） |  | 1 | 否
3.19 | 激光输出接口：开放式的国际通用SMA905接口 |  | 0.5 | 否
3.2 | 设备重量≤125kg |  | 1 | 是
3.21 | 设备注册单元包含传输系统或传输模块或导光系统（提供所投产品的医疗器械注册证佐证） |  | 2 | 是
3.22 | 主动安全功能：具备检测激光器温度与工作允许范围外的温度时报警 |  | 0.5 | 否
3.23 | 被动安全功能：配有紧急停止按钮，可在紧急情况下一键关闭设备 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.掺铥光纤激光治疗机主机1台 2.脚踏开关1套 3.附件光纤2根 4.光纤剥离器1把 5.光纤切割器1把 6.手持光纤端面检测仪1个 7.激光防护镜1副 8.使用说明书1份 9.电源线1根 10.保修卡1份 11.合格证1份 12.膀胱激光镜2套 13.膀胱粉碎镜2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单，免费开放所有信息端口
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后保修价格不高于整机价格的5%，每年不少于3次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软调校与硬件清洁，保修期满后维修单价根据厂家政策执行
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠