## Sheet1
上海交通大学医学院附属瑞金医院离子束瘢痕治疗仪采购需求
设备名称：离子束瘢痕治疗仪
采购编号：0026-W00028706 预算总价：1500000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 该技术为射频激发等离子体模式，为瘢痕治疗提供了无色沉风险的手段，治疗适应症：扁平瘢痕，萎缩性瘢痕，增生性瘢痕，凹陷性瘢痕，妊娠纹，线性瘢痕，以及细纹类改善。
二、主要技术参数
2.1 | 输出频率：40MHz± 5%范围内的高频电磁波 |  | 4 | 是
2.2 | 调制频率：10KHz± 10%范围内 |  | 4 | 是
2.3 | 等离子体激发控制：采用脚踏开关控制和手动控制 |  | 4 | 是
2.4 | 最大输出功率：300W，在2- 300W范围内任意可调 |  | 4 | 是
2.5 | 治疗手具输出模式：射频激发等离子体模式 |  | 4 | 是
2.6 | 治疗手具作用方式：等离子体治疗手具采用像束或点阵形式发出 |  | 4 | 是
2.7 | 治疗手具配备滚动治疗头治疗和定点治疗头两种，同时满足大面积和小面 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 曝光时间 0.1s-1.0s |  | 1 | 是
3.2 | 单次治疗范围：大于等于12mm |  | 1 | 是
3.3 | 离子束点间距 1mm |  | 1 | 是
3.4 | 滚轮周长 大于等于25mm |  | 1 | 是
3.5 | 滚轮轮宽 大于等于10mm |  | 1 | 是
3.6 | 排列模式：离子束点排列 |  | 1 | 是
3.7 | 离子束治疗热损伤点直径：70 um -120um |  | 1 | 是
3.8 | 微通道末端的热效应深度：500 um -1000um，有效加热真皮层 |  | 1 | 是
3.9 | 可匹配多种治疗TIPs数量大于3种 |  | 1 | 是
3.10 | 治疗TIPs可进行高温高压消杀灭菌 |  | 1 | 是
3.11 | 治疗TIPs组件构成主要为白宝石晶体 |  | 1 | 是
3.12 | 带有LCD彩色触摸屏大于等于8英寸 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机，治疗手具，配套手具TIPs，小型蒸汽灭菌器，清洗及烘干用附件
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修