## 清洁稿
采购需求
设备名称：口腔数字印模仪
采购数量：4台
预算总价：1072000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | （一）口腔三维数据采集功能 1.口内实景三维扫描 伸入口腔直接扫描牙列、牙龈、种植基台、修复基台、正畸附件、咬合面、倒凹区，实时获取全口 / 半口 / 单颗牙高精度三维模型，替代传统硅橡胶、藻酸盐印模。 2.彩色纹理还原 同步采集牙齿、牙龈真实色彩纹理，区分牙体、牙龈、修复体、树脂充填、金属桩核，方便医生直观判断边界。 3.咬合关系同步捕捉 动态扫描上下颌咬合状态，记录正中咬合、侧方咬合、前伸咬合数据，还原真实咬合接触关系。 （二）实时可视化与纠错功能 1.实时成像预览 扫描同步传输至平板 / 电脑，即刻查看扫描完整度，缺扫、模糊区域当场补扫，避免传统印模返工。 2.自动拼接、去噪、修型 软件自动拼接多段扫描面片，过滤唾液、气泡、反光造成的噪点，自动修整多余软组织干扰，生成完整光滑数字模型。 3.倒凹、边缘线智能识别 自动高亮显示肩台边缘、预备体边界、倒凹位置，辅助医生检查备牙是否达标。 （三）数字化数据交互与输出功能 1.兼容主流牙科 CAD 设计软件 数据直接导出 STL 通用三维格式，对接椅旁 CAD/CAM 系统，即刻设计全瓷冠、嵌体、贴面、临时冠。 2.云端传输至义齿加工厂 一键上传扫描数据，工厂无需等待实体印模，直接数控切削、3D 打印牙模 / 修复体。 3.正畸、种植专项数据输出 输出可用于正畸排牙方案设计、隐形矫治器模型打印；种植导板三维建模、上部修复基台匹配。 4.病例存档对比 储存初诊、备牙后、修复后多阶段数字模型，用于前后对比、医患沟通、病历留存。 （四）医患沟通辅助功能 1.三维模型旋转、剖切、测量 任意角度放大、剖切牙体模型，测量肩台宽度、牙间隙、牙龈退缩距离、牙冠高度。 2.模拟修复预览 结合设计软件提前展示贴面、牙冠修复后外形，直观给患者展示治疗效果，提升沟通效率。
二、主要技术参数
2.1 | 扫描景深：≥22 mm |  | 2 | 是
2.2 | 集成在线售后系统和远程软件：在口扫软件端可直接打开远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统 |  | 2 | 是
2.3 | 精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果。 |  | 1 | 是
2.4 | 动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点。 |  | 2 | 是
2.5 | 多咬合功能：一个病例可最多获取6种咬合关系；覆盖正中、前伸、侧方等多种咬合状态；全面考量动态咬合情况，减少临床调磨工作。 |  | 2 | 是
2.6 | 具备口腔检查3D报告功能 |  | 2 | 是
2.7 | 提供报告辅助模式：辅助展示基于图像分析的牙齿区域信息，操作者可审核和修改该信息，提高报告输出效率。 |  | 2 | 是
2.8 | 3D模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接3D打印的文件。 |  | 1 | 是
2.9 | 制备体修正：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作。 |  | 2 | 是
2.10 | 具备正畸模型分析(MetronTrack)分析功能 |  | 2 | 是
2.11 | 数据连通托槽导板设计软件：可自动分牙、识别FA点、托槽自动摆放以及确定选区导板自动生成 |  | 2 | 是
2.12 | 印模扫描：将印模扫描数据翻转后叠加到口扫数据上，可以帮助应对龈下边缘和桩核病例等需要扫描较深区域的情况。 |  | 2 | 是
2.13 | 扫描杆匹配：口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。选择匹配的数据库，当扫描对应牙位时，扫描扫描杆会自动与扫描数据进行匹配和对齐 |  | 2 | 是
2.14 | 备牙深度动态监测系统TP-DDM：术前订单扫描备牙进入备牙监测，可导入标准模型与备牙进行对比，监测备牙量，支持添加标记位点，截图后可生成报告。可支持扫描10组备牙数据。 |  | 2 | 是
2.15 | 3D数据管理需包含：1.支持500MB以内的单体模型上传、查看信息、下载、移动、重命名、分享、删除。2.数据管理平台需实现可下载原文件或glTF文件下载，需实现网络端和手机端互相分享，二维码分享功能。3.需实现3D数据信息查看及编辑;4.数据管理需有模型编辑器; |  | 2 | 是
2.16 | 数据库资源素材需包含:1.教学素材类;2.视频与案例应用类;3.教学辅助支撑类;4.题库需包含完整 |  | 2 | 是
2.17
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 扫描帧率：≥20帧/秒 |  | 1 | 是
3.2 | 机身重量：≤330±20 g（包括电池） |  | 1 | 是
3.3 | 集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材。 |  | 1 | 是
3.4 | 扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）。 |  | 1 | 是
3.5 | 虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画； |  | 1 | 是
3.6 | 一体机触控屏：处理器不低于12核20线程运算能力； |  | 1 | 是
3.7 | 内存：≥32GB（DDR4），硬盘：≥1TB 固态硬盘，控制面板:触摸显示屏 ,显示器尺寸：≥23.8 英寸 |  | 1 | 是
3.8 | 显卡：不低于12GB; |  | 1 | 是
3.9 | 配备推车支架：方便活动间自由移动无障碍。配备备用电源：配备备用电源：全程扫描状态可持续供电约 2 小时； 印模仪休眠，电脑仅开机无操作状态，可持续供电 6 小时; |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 1.扫描仪主机 1个;2.电池3个配件;3.标准扫描头4个配件;4.小型扫描头 1个 配件;5.底座 1个 配件;6.标定仪（含一个防尘塞） 1个 配件;7.USB数据线 2根 配件;8.电源适配器（含一个插头） 1个 配件;9.备用线缆 1根 ;10.U盘 1个; 11.防尘盖 1个 配件;12.快速指南（上下合页） 2张; 13.消毒指南 2张; 14.保修卡&合格证 1张;15.牙模（含两个牙模） 1副;16.充电盒 1个 配件;17.转接托架 1个 配件;18.电源适配器（含一个插头） 1个 配件;19.触控屏一体机 1件; 20.显示器支架 1件; 21.口扫托架 1件; 22.扳手 1件 配件;23.装饰盖 1套; 24.鼠标板 1件 25.支架组件 1件; 26.立杆后盖 1件; 27.底座 1件 配件;28.电源线 1根 配件;29 螺丝 5颗 配件;30.使用指南、合格证&保修卡 各1份;
4.2 | 随机工具 | 无
4.3 | 安装 | ✔需要 ¨不需要
供应商需提供产品安装工具，并进行产品安装调试
4.4 | 调试 | 供应商须对用户进行现场设备进行调试。调试好包括设备及软件。
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档。
4.6 | 培训 | 供应商须对用户进行现场操作指导。培训内容包括设备及软件操作，2天2人（人数也可根据用户实际人数增加和减少）。所有的培训费用由供应商提供。
4.7 | 验收方案 | 按照招标文件，以及相关的法规政策完成设备验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 供应商须对采购人需要1小时电话响应，24小时到达现场，48小时内现场解决问题故障。
5.2 | 售后服务内容与计划 | 供应商须对用户设备保修期自设备验收合格之日起计算，质保期限：整机1年质保；同版本软件终身免费升级服务：供应商需对扫描控制软件、免费迭代升级；终身提供正版授权激活。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 供应商须对用户设备在质保期满后免费提供 1 次的整机的体检，并提供维护建议；质保期满后，每次维修的工时的单价不得高于市场价。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的出厂报价以低于八折供应。
第一类
第二类
第三类