采购需求标准
一、项目背景
项目背景情况：上海市公共卫生临床中心床单元项目

需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

强制性标准

GB 9706《医用电气标准》

质量及技术标准
GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》

GB/T228.1-2021《金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法》
采购清单及技术参数要求

	编号
	品名
	参考规格
(长*宽*高)mm
	数量
	工艺质量标准

	1
	诊查床

（一类医疗器械）
	1900*650*650
	107
	规格尺寸：1900*650*650（mm）（允许误差±20mm）。
2、主体材质：国标304不锈钢制作，材料厚度≥1.5mm。
3、不锈钢方管框架≥30*80*1.5mm，圆腿≥φ38*1.5mm。
4、软包内芯为高密度高回弹泡棉，床面包覆海绵密度≥40kg/m³
5、表面西皮，皮革阻燃，环保，无毒害。

	2
	诊查床（特需定制）

（一类医疗器械）
	2000*650*650
	16
	1、规格尺寸：2000*650*650（mm）（允许误差±20mm）。
2、床体：钢木结构，床体四周均为圆弧形。
3、床面下需含≥4个储物抽屉。
4、软包厚度≥80mm，内芯为高密度高回弹泡棉，海绵密度≥40kg/m³。
5、表面西皮，皮革阻燃，环保，无毒害。

	3
	手动床

（一类医疗器械）
	2130*980*500
	200
	规格尺寸：2130*980*500（mm）（允许误差±20mm）。
2、背部升降：≥0-75°（允许误差±2°）；腿部升降：≥0-45°（允许误差±2°）。
3、一体成型ABS床头尾，两侧带防撞角。
4、床面冷轧钢板冲孔，厚度≥1.2mm。床框：采用≥60*30*1.5mm矩形钢管，原材料通过GB/T228.1-2021拉伸测试，床体承载强。可承重静载荷≥240KG。
5、护栏：六档折叠护栏长度≥1140mm，高度≥390mm，护栏开关枪柄使用合金铸件，护栏下部连接件使用合金压铸件。
6、手摇柄：抽拉折叠式手摇柄，颜色与床头配套。丝杆：需具备双向打滑限位功能，带防尘装置，避免灰尘进入。
7、餐桌：带阻尼缓冲装置翻转餐桌。
8、脚轮：采用≥5英寸双面中控脚轮，精钢压制多层框架主体,带侧盖热塑性弹性体注塑轮胎面，精密滚珠轴承,密封结构防水防油防缠绕。
9、表面处理采用静电粉体涂装，酸洗磷化工序充足。抗酸碱腐蚀，耐褪色。喷塑膜厚≥60μm。

10、喷涂粉末为抗菌材料。对三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99%。且不含铅、镉、汞、六价铬等有害物质。
11、下沉式可伸缩通长杂物篮架。
12、床体设置四个盐水架插孔，四个引流袋挂钩。
13、配置一支不锈钢升降盐水架。
14、定制亚克力床头牌≥320*250mm（±5mm）,≥9小卡，≥1大卡。定制医院不锈钢LOGO标贴。

	4
	骨科床（龙门架）

（一类医疗器械）
	2130*980*470-770
	20
	规格尺寸：2130*980*470-770（mm）（允许误差±20mm）。

背部升降：≥0-75°（允许误差±2°）；腿部升降：≥0-45°（允许误差±2°）。
3、一体成型ABS床头尾，两侧带防撞角。
4、床面冷轧钢板冲孔，厚度≥1.2mm。床框：采用≥60*30*1.5mm矩形钢管，原材料通过GB/T228.1-2021拉伸测试，床体承载强。可承重静载荷≥135KG。
5、护栏：六档折叠护栏长度≥1140mm，高度≥390mm，护栏开关枪手使用合金铸件，护栏下部连接件使用合金压铸件。
6、手摇柄：抽拉折叠式手摇柄，颜色与床头配套。丝杆：需具备双向打滑限位功能，带防尘装置，避免灰尘进入。
7、餐桌：伸缩餐桌。
8、脚轮：采用≥5英寸双面中控脚轮，精钢压制多层框架主体,带侧盖热塑性弹性体注塑轮胎面，精密滚珠轴承,密封结构防水防油防缠绕。
9、表面处理采用静电粉体涂装，酸洗磷化工序充足。抗酸碱腐蚀，耐褪色。喷塑膜厚≥60μm。

10、喷涂粉末为抗菌材料。对三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99%。且不含铅、镉、汞、六价铬等有害物质。
11、下沉式可伸缩通长杂物架。
12、床体设置四个盐水架插孔，四个引流袋挂钩。
13、配置一只不锈钢升降盐水架。
14、定制亚克力床头牌≥320*250mm（±5mm）,≥9小卡，≥1大卡。定制医院不锈钢LOGO标贴。
15、配龙门牵引架，架体为≥φ38mm八角铝合金，材料厚为≥2mm，表面氧化、喷砂处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型，安装、脱卸方便；配置双拉环。
16、带有分腿功能。

	5
	骨科床（双吊臂）

（一类医疗器械）
	2130*980*470-770
	78
	1、规格尺寸：2130*980*470-770（mm）（允许误差±20mm）。
2、背部升降：≥0-75°（允许误差±2°）；腿部升降：≥0-45°（允许误差±2°）。
3、一体成型ABS床头尾，两侧带防撞角。
4、床面冷轧钢板冲孔，厚度≥1.2mm。床框：采用≥60*30*1.5mm矩形钢管，原材料通过GB/T228.1-2021拉伸测试，床体承载强。可承重静载荷≥135KG。
5、护栏：六档折叠护栏长度≥1140mm，高度≥390mm，护栏开关枪手使用合金铸件，护栏下部连接件使用合金压铸件。
6、手摇柄：抽拉折叠式手摇柄，颜色与床头配套。丝杆：需具备双向打滑限位功能，带防尘装置，避免灰尘进入。
7、餐桌：带阻尼缓冲装置翻转餐桌。
8、脚轮：采用≥5英寸双面中控脚轮，精钢压制多层框架主体,带侧盖热塑性弹性体注塑轮胎面，精密滚珠轴承,密封结构防水防油防缠绕。
9、表面处理采用静电粉体涂装，酸洗磷化工序充足。抗酸碱腐蚀，耐褪色。喷塑膜厚≥60μm。

10、喷涂粉末为抗菌材料。对三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99%。且不含铅、镉、汞、六价铬等有害物质。
11、下沉式可伸缩通长杂物架。
12、床体设置四个盐水架插孔，四个引流袋挂钩。
13、配置一只不锈钢升降盐水架。
14、定制亚克力床头牌≥320*250mm（±5mm）,≥9小卡，≥1大卡。定制医院不锈钢LOGO标贴。
15、配置不锈钢双吊臂牵引架。双臂用≥φ38*1.8mm不锈钢圆管制作，双臂上配有二个拉手环；床脚端有牵引架，牵引架可上下左右调节，多方位、多角度牵引
16、带有分腿功能。

	6
	手动床（血透床）

（一类医疗器械）
	2130*980*470-770
	46
	1、规格尺寸：2130*980*470-770（mm）（允许误差±20mm）
2、背部升降：≥0-75°（允许误差±2°）；腿部升降：≥0-45°（允许误差±2°）。
3、一体成型ABS床头尾，两侧带防撞角。
4、床面冷轧钢板冲孔，厚度≥1.2mm。床框：采用≥60*30*1.5mm矩形钢管，原材料通过GB/T228.1-2021拉伸测试，床体承载强。可承重静载荷≥240KG。
5、护栏：六档折叠护栏长度≥1140mm，高度≥390mm，护栏开关枪手使用合金铸件，护栏下部连接件使用合金压铸件。
6、手摇柄：抽拉折叠式手摇柄，颜色与床头配套。丝杆：需具备双向打滑限位功能，带防尘装置，避免灰尘进入。
7、餐桌：带阻尼缓冲装置翻转餐桌。
8、脚轮：采用≥5英寸双面中控脚轮，精钢压制多层框架主体,带侧盖热塑性弹性体注塑轮胎面，精密滚珠轴承,密封结构防水防油防缠绕。
9、表面处理采用静电粉体涂装，酸洗磷化工序充足。抗酸碱腐蚀，耐褪色。喷塑膜厚≥60μm。

10、喷涂粉末为抗菌材料。对三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99%。且不含铅、镉、汞、六价铬等有害物质。
11、下沉式可伸缩通长杂物架。
12、床体设置四个盐水架插孔，四个引流袋挂钩。
13、配置一只不锈钢升降盐水架。
14、定制亚克力床头牌≥320*250mm（±5mm）,≥9小卡，≥1大卡。定制医院不锈钢LOGO标贴。

	7
	电动转运床

（二类医疗器械）
	2040*740*570-870
	5
	规格尺寸：2100*740*570—870mm（允许误差±100mm）

2、移动床板水平行程：510mm（允许误差±30mm）

3、安全工作载荷：≧135KG。

4、蓄电池：≥（12V，20AH）*2，充电电源：AC220V/110V，50Hz/60Hz

5、采用双层移动板，采用运动叠加原理，确保移动布与患者及病床之间无滑动摩擦。

6、患者不需要任何人工搬动，平稳、舒适地进行病床和转移车之间的移动（自动过床）

7、转移板由高级HDPE材料+航空铝合金板材组合而成，增强柔性板了抗拉、抗变形能力。

8、转移板前半部切割成琴键状，能跟患者身体很好地贴合，减小运行阻力，内需添加保温软垫，来减轻患者不适感。

9、转移布需采用高强度纤维布高密度编织，有效防水、防静电、耐腐蚀。

10、具有自动调布功能。当移动布跑偏到一定位置时，可触发调布装置启动，自动将移动布朝相反方向调节。

11、中置导向轮：具有电动推行助力功能，方便推行。

12、中置导向轮电动收（起）放（下），带电子刹车

13、整车电源由12V至24V蓄电池提供，充足电的情况下可转运≥50人次。

	8
	核心产品
电动床（三功能）

（二类医疗器械）
	2190*1020*360-700
	192
	规格尺寸：2190*1020*360-700（mm）（允许误差±20mm）。可承重静载荷≥250KG。
2、背部升降：≥0-65°（允许误差±2°）；腿部升降：≥0-30°（允许误差±2°）；高低升降≥340（mm）；
▲3、CPR功能：紧急情况下，电动CPR可使病床在任何体位下≤35秒恢复到水平状态；手动CPR会使背部在重力作用下恢复到水平位置（提供产品注册证附件“产品技术要求”文件证明）。
4、急停开关：床架配置有急停开关，按下急停按钮可中止电动病床的运行。
5、电机：采用优质电机，推力≥6000N，可靠性高，防护等级≥IPX4，带蓄电池。
▲6、床头尾板：采用HDPE材质（提供产品注册证附件“产品技术要求”文件证明），表面光洁，抗冲击，耐热，耐低温，耐化学药品。可快速拆卸安装，满足急救需求。
7、手持线型控制器：悬挂在护栏上，具有机械锁定功能。
8、床架：整体床架选用优质钢管，床框选用≥50*30*2.5mm的矩形管；背板、坐板、腿板和脚板为可拆卸独立框架设计。
9、床面：床板采用≥1.2mm冷轧钢板，具有≥30个椭圆形透气孔，透气孔尺寸≥140*40mm，床面板两侧及脚部需具备防滑挡，防止床垫侧滑下滑。

10、喷涂：表面静电喷塑材料具耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料无毒、防霉；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，具有抗菌性能。
11、护栏：采用高密度HDPE材料一体成型。四片分体式护栏，护栏上缘与床面板距离为400mm±10mm；头侧护栏随床体同时运动，充分保护患者的安全。
12、背部护栏长≥965mm，腿部护栏长≥875mm，护栏间隙≤60mm，实现全包围防护。
13、防撞轮：≥Φ100mm，橡胶材质，经久耐用
14、脚轮：采用≥5英寸双面中控脚轮，精钢压制多层框架主体,带侧盖热塑性弹性体注塑轮胎面，精密滚珠轴承,密封结构防水防油防缠绕。
15、背部升降带角度显示器。
16、病床需具备联网功能，可接入医院信息系统，床姿态等信息可实时显示。
▲17、预留床姿态监测端口：可支持实监测病床体位角度和床面高度（提供产品注册证附件“产品技术要求”文件证明）
▲18、预留离床监测端口：可支持监测患者在离床状态（提供产品注册证附件“产品技术要求”文件证明）
19、输液架：1支/床，可伸缩式，收纳方便，采用不锈钢材制作，伸缩杆为实心不锈钢。可收藏。

	9
	电动床

（五功能）

（二类医疗器械）
	2130*1020*480-820
	60
	规格尺寸：2130*980*480-820（mm）（允许误差±20mm）；
2、背部升降：≥0-75°（允许误差±2°）；腿部升降：≥0-45°（允许误差±2°）；高低升降范围：≥340（mm）；≥整体倾斜±13°（允许误差±1°）；需具备背膝联动功能。

3、背部抬起带有后退减压功能。
4、电动CPR：在紧急情况，可使病床在任何体位下恢复到水平状态。
5、急停开关：床架配置有急停开关，按下急停按钮可中止电动病床的运行。
6、电机：优质电机，推力≥6000N，可靠性高，防护等级≥IPX4，带蓄电池。
7、床头尾板：采用HDPE材质，表面光洁，抗冲击，耐热，耐低温，耐化学药品。可快速拆卸安装，满足急救需求。
8、控制器：配备患者操作面板≥2个、手持遥控器≥1个、护士操作面板≥1个
9、床架：整体床架选用优质钢管，床框选用≥60*30*2.0mm的矩形管；背板、坐板、腿板和脚板使用可拆卸独立框架设计。
10、床面：床板采用≥1.2mm冷轧钢板，床面有防止床垫侧滑功能。
11、护栏：采用高密度HDPE材料一体成型，四片分体式护栏，护栏上缘与床面板距离为400mm±10mm；头侧护栏可随床体同时运动，充分保护患者的安全。带角度显示器。
12、脚轮：采用≥5英寸双面中控脚轮，精钢压制多层框架主体,带侧盖热塑性弹性体注塑轮胎面，精密滚珠轴承,密封结构防水防油防缠绕。
13、背部护栏长≥965mm，腿部护栏长≥875mm，护栏间隙≤60mm，实现全包围防护。
14、配置≥2个盐水架挂钩。
15、表面处理采用静电粉体涂装，酸洗磷化工序充足。抗酸碱腐蚀，耐褪色。喷塑膜厚≥60μm。

16、喷涂粉末为抗菌材料。对三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99%。且不含铅、镉、汞、六价铬等有害物质。

17、背部升降带角度显示器。
18、病床需具备联网功能，可接入医院信息系统，床姿态等信息可实时显示。
19、预留床姿态监测端口：可支持实监测病床体位角度和床面高度
20、预留离床监测端口：可支持监测患者在离床状态
21、输液架：配备1支/床，不锈钢可伸缩式。

	10
	电动床（五功能带称重）

（二类医疗器械）
	2040*1090*470-770
	8
	规格尺寸：2040*1090*470-770（mm）（允许误差±20mm）

▲2、床面尺寸：长度≥1940mm，宽度≥910mm；床面板具透气孔，配备手部、腹部、膝部、脚部、胸部≥10个束缚带固定孔，表面平整、无毛边不伤手。（提供证明材料）
3、背部升降：≥0-75°（允许误差±2°） ；腿部升降：≥0-40（允许误差±2°）°，前后倾斜：≥±12°（允许误差±1°）。

4、配备电动CPR功能。配备腿部手动抬高功能。具一键式心脏椅位功能，具一键复位功能，需具备背膝联动功能。

5、护栏双侧升降控制器≥4组，内嵌于左右护栏内外侧。床台、背部、腿部及背腿连动升降按钮图形清晰并操作简便。采用非薄膜式按键式控制器。
▲6、医护人员专用床尾升降锁控器：防止误触，控制按钮设计在床尾板下缘，≥3个锁定按钮，分别锁定管制床台、背部、腿部升降功能。≥4组按键式按钮可分别操作床面升降、背部升降、腿部升降、床体倾斜。（提供证明材料）

7、配置蓄电池，满足市电断电后电动操作。

8、电动CPR功能：床体两侧下方需具备电动CPR按键(心肺复苏)。锁定状态也可执行。

▲9、多功能数码秤重系统秤重精准度：≤0.1公斤。（提供产品注册证附件“产品技术要求”文件证明）：可量测体重0~230公斤，可连续测量并实时显示。

▲10、床面板：ABS一体成型可快速拆卸式床板，床板厚度≥4mm（提供证明材料）可承重≥230kg，带床垫防滑垫。

11、背部护栏长≥830mm，腿部护栏长≥1045mm，护栏间隙≤60mm，实现全包围防护，防止病患有滑落危险。

12、护栏：护栏采用双转臂式锁定结构，防止病患有坠床危险。
13、护栏上缘需具备原生的呼吸管道开口卡孔，不需穿线即可放置管线到护栏内
15、床头尾板：ABS塑钢材质一体注塑成型，压扣式固定，病床推动时无晃动及异音，需要时可快速拆卸。

16、防撞护角：ABS及钢材一体注塑成型，床体四角，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。

17、脚轮：采用≥5英寸双面中控脚轮，精钢压制多层框架主体,带侧盖热塑性弹性体注塑轮胎面，精密滚珠轴承,密封结构防水防油防缠绕。

18、床体：采用钢骨结构设计，钢管厚度≥2mm。双侧≥6个污物袋挂钩。配输液架插座≥4个。配有不锈钢输液架收藏管。

19、整体床架涂层厚度≥75μm，抗菌涂料，对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌作用≥99%。

20、输液架：1支/床，可伸缩式，收纳方便，采用不锈钢材制作，伸缩杆为实心不锈钢，可以收纳。

▲21、所提供的彩页证明需在市场监督管理局备案、需具备广告批准文号，并提供对应产品广审信息网页截图

	11
	翻身床垫（带俯卧位）

（二类医疗器械）
	2000*900*170
	4
	1、规格尺寸：未充气尺寸2000*900*50（mm）（允许误差±20mm）
▲2、具有监管部门认证的翻身功能，翻身角度多档可调，最大翻身角度可达40（允许误差±1°）（提供产品注册证附件“产品技术要求”文件证明）

3、气泵出口充气压力≥12kPa,可选择体重档位后自动调节气垫压力，体重可选档位≥20档，气垫最大承重≥260kg。

4、气密性：工作最大气压状态下，均匀承载最大工作载荷负载，放置24小时后，最大压力降≤5%。

5、具有波动减压模式，波动周期≥6档可调，其中至少包含15min、30min、45min三个周期可选。

▲6、翻身循环周期≥6档可调，其中至少包含60min、120min两档临床常用周期可选。床垫具有在循环翻身和单侧翻时插入平躺的功能，实现左翻、右翻、平躺、左右翻循环、左右翻+平躺循环、左翻+平躺循环、右翻+平躺循环。（提供产品注册证附件“产品技术要求”文件证明）

7、具有与床垫部分分离的快速放气装置（CPR开关），拔下CPR开关后15秒，气垫压力应≤20mmHg。

8、需具备与翻身功能联动的充气式可升降式防侧滑侧护挡。

9、需具备护理模式，床垫需维持≥110mmHg高气压，满足腰穿等医技需求。

10、采用复合有机硅季铵盐的防水透气面料。

11、在平躺及护理模式时，1小时后自动进入波动模式以防压疮风险。

12、具有可升降的防头颈侧歪头枕。

13、平躺时床垫厚度≤12CM，给病床侧护板预留足够安全高度。

14、具有乳胶层且厚度≤1CM，避免阻隔波动减压功能，具有3D高弹网格织物减压层。

15、工作噪音≤45分贝，液屏显示屏≥4寸。

16、电源线隐匿式收纳，避免磨损漏电。

▲17、至少满足三种护理模式：具有多点位振动功能，强度≥4档可调；具有坐姿模式，在设置坐姿时自动提高臀部充气压力以防臀部触底，增大值≥15mmHg；具有在主机一键式操作的俯卧体位功能，抬升胸部空悬头部，胸部抬升高度≥20cm，并可实现俯卧位波动减压。（提供产品注册证附件“产品技术要求”文件证明）

18、双气泵，充气速度≥30L/min,≤5分钟内充满床垫，断电提供≥12小时气压维持。

19、具有在实施俯卧体位时还可实施胸和腹局部悬空的放气旋钮，并可抬升足踝部，避免俯卧体位时足尖受压。

	12
	电动床（ICU五功能）

（二类医疗器械）
	2040*1090*470-770
	54
	1、规格尺寸：2040*1090*470-770（mm）（允许误差±20mm）

2、床面尺寸：长度≥1940mm，宽度≥910mm
3、背部升降：≥0-75°（允许误差±2°），腿部升降：≥0-40°（允许误差±2°），前后倾斜：≥±12°（允许误差±1°），需具备背膝联动功能。

4、配备电动CPR功能。配备腿部手动抬高功能。具一键式心脏椅位功能，具一键复位功能。
5、护栏双侧升降控制器≥4组，内嵌于左右护栏内外侧。床台、背部、腿部及背腿连动升降按钮图形清晰并操作简便。采用非薄膜式按键式控制器。
6、医护人员专用床尾升降锁控器：防止误触，控制按钮设计在床尾板下缘，≥3个锁定按钮，分别锁定管制床台、背部、腿部升降功能。≥4组按键式按钮可分别操作床面升降、背部升降、腿部升降、床体倾斜。（提供证明材料）
7、配置蓄电池，满足市电断电后电动操作。

8、电动CPR功能：床体两侧下方需具备电动CPR按键(心肺复苏)。锁定状态也可执行。

9、床面板：ABS一体成型可快速拆卸式床板，床板厚度≥4mm，可承重≥230kg，带床垫防滑垫。

10、床面板具透气孔，配备手部、腹部、膝部、脚部、胸部≥10个束缚带固定孔，表面平整、无毛边不伤手。

11、背部护栏长≥830mm，腿部护栏长≥1045mm，护栏间隙≤60mm，实现全包围防护，防止病患有滑落危险。
12、护栏：护栏采用双转臂式锁定结构，防止病患有坠床危险。

13、护栏上缘需具备原生的呼吸管道开口卡孔，不需穿线即可放置管线到护栏内
14、床头尾板：ABS塑钢材质一体注塑成型，压扣式固定，病床推动时无晃动及异音，需要时可快速拆卸。

15、防撞护角：ABS及钢材一体注塑成型，床体四角，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。

16、脚轮：采用5寸高性能中控医用脚轮，轮轴、转盘为精密滚珠轴承，易推、耐蚀、耐磨、静音。

17、床体：采用钢骨结构设计，钢管厚度≥2mm。双侧≥6个污物袋挂钩。配输液架插座≥4个。配有不锈钢输液架收藏管。

18、整体床架涂层厚度≥75μm，抗菌涂料，对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌作用≥99%。

19、输液架：1支/床，可伸缩式，收纳方便，采用不锈钢材制作，伸缩杆为实心不锈钢，可以收纳。

20、所提供的彩页证明需在市场监督管理局备案、需具备广告批准文号，并提供对应产品广审信息网页截图（提供证明材料）

	13
	防褥疮气垫

（二类医疗器械）
	2000*850*128
	54
	规格尺寸：2000*900*110（mm）（允许误差±20mm）

床垫气条使用优质尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.32mm

床席气条数量≥18条，带喷气微孔气条数量≥8条，3管波动功能

配有PU床罩≥1张，床罩为尼龙PU钮扣式床罩面。耐高温机洗。

每套配备用气条1条，最大承受重量≥150kg

床席具有CPR快速放气功能，头枕功能

主机工作电压、频率：220V 50HZ，气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟

交替波动周期：10-12分钟
主机低噪静音。带静态功能按键。

气条材料通过生物兼容性检测.

	14
	治疗椅
	1980*600*550
	11
	规格尺寸：1980*600*550（mm）（允许误差±20mm）

电动调节躺卧坐起。
面料：采用西皮，防水，耐消毒，抗菌，抗渗色。
背部、座板：采用高密度高回弹泡棉，抗形变。高强度木板背框或铁架支撑结构。

桌板：配宽大吸塑写字板面板，带杯架，≥90度旋转。

扶手：实用型宽大扶手，宽度150±5mm。

机架：高强度钢制机架，表面处理采用静电粉体涂装

电机：采用优质电机，稳定性能好，高效静音。
配套实木茶几

	15
	对接床

（一类医疗器械）
	3570*640*660～950
	13
	1、规格尺寸：3870*640*660（mm）（允许误差±20mm）。
2、整体升降范围660至950（mm）之间调节（允许误差±20mm）
3、背部可手控抬高。推车具有升降功能，升降幅度0～290mm（允许误差±20mm）之间。
4、树脂成型两侧护栏板，可以水平固定。具有双安全锁进行锁定。
5、推车底座，大梁，升降链接部件，轨道，头部支座等主要配件为厚度≥1.2mm铝合金型材喷塑。
6、护栏板上设有角度显示；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。
7、两部推车各安装有四只≥6寸中心制动万向脚轮，分三档控制，前档两轮定向运行，中档四轮万向运行。
8、由内外推车及担架三部分组成。内外以轨道对接，担架部分可在轨道上滑动。
9、对接锁紧装置灵活，安全可靠，分离内外车时只需在一端操作，方便简捷。
10、推车装有四钩螺钉锁紧可调式输液杆
11、担架垫以多层高强度防水布铺垫，可作移动病人用。

	16
	床垫（高密度泡棉）
	1900*850*80
	750
	1、规格尺寸：1900*850*80（mm）（允许误差±5mm）
2、内材：采用高密度无粉泡绵制作。海绵密度≥35kg/m³，环保，易清洁，阻燃，使用寿命长。
3、外部采用防水透气抗菌面料。可拆洗可更换。

	17
	床垫（高密度泡棉）
	1900*890*100
	314
	1、规格尺寸：1900*890*100（mm）（允许误差±5mm）
2、内材：采用高密度无粉泡绵制作。海绵密度≥35kg/m³，根据人体工程力学切割设计，减压，增加空气流通，预防褥疮。材料环保，易清洁，阻燃，使用寿命长。
3、外部采用防水透气抗菌面料。可拆洗可更换。

	18
	翻身气垫

（二类医疗器械）
	2000*850*128
	6
	床席充气尺寸：2000*900*140（mm）（允许误差±5mm）
左右侧翻角度≥30°；时间可设定，侧翻模式：左翻、平躺、右翻、循环15分钟、循环30分钟五种侧翻模式可选择。
配备四面弹性PU床罩，高弹性高耐磨材质，减少摩擦力和剪切力，防水、舒适、更耐用。
上层气条:使用既环保又耐用的尼龙TPU材质，下层气囊采用适合人体工程学设计，确保侧翻时患者的舒适性。
三段式护边管，顺应病床升降折曲的角度变化，降低患者跌落风险，同时保持患者卧姿。
患者背部上升，处于坐姿位时，床垫会增加额外气压，防止触底。
通过双管波动交替，周期性改变身体承压部位，两组气室交替波动。
气条独立式单管设计，可单个气条进行更换；
交替循环周期有10、15、20、25分钟四种模式可选择。
可根据患者体重调节进行≥10档压力值调整，40-200KG之间进行调节。
带声-光电源故障报警，且故障排除后可以自动解除报警；
带声-光压力报警，当压力恢复到正常范围时自动解除报警。
床垫设置两处CPR装置，胸部位置为旋钮式快速放气方式，主机位置为快速接头放气方式，方便护理人员快速处理急心肺复苏病人
14、床垫工作两侧充气护栏高度≥21CM
15、最大承重≥195㎏

	19
	床头床尾
	
	412
	1、规格尺寸：安装尺寸500mm-800mm（允许误差±30mm）
2、床头床尾：全新材料一体成型。卡扣式，木纹热转印工艺。重量≥6公斤。
3、定制亚克力床头牌≥320*250mm,≥9小卡，≥1大卡。定制医院不锈钢LOGO标贴。
4、需现场勘探，按院方现有床型号对应匹配，需提供上门安装、修复等服务内容。

	20
	护栏
	
	726
	1、规格尺寸：六档折叠护栏长度≥1140mm，高度≥390mm，
2、护栏开关枪手使用合金铸件，护栏下部连接件使用合金压铸件，立柱采用铝合金材质
3、需现场勘探，按院方现有床型号对应匹配，需提供上门安装、修复等服务内容

	21
	床框及床板
	
	396
	1、规格尺寸：2000*930*60（mm）（允许误差±30mm）
2、整体床架选用优质钢管精密焊接而成，床框选用≥30*60*2mm的矩形管，抗压性强，具有高承重力，可承载静态载荷≥400KG，安全工作负重≥240KG；背板、坐板、腿板和脚板使用可拆卸独立框架设计，实现四段式床面，尺寸设计需符合人体工程学。
3、冷轧钢板冲孔，厚度≥1.2 mm。管材冷轧型材，厚度≥1.5 mm，有方管加强支撑，承重≥250 kg。
4、表面处理采用静电粉体涂装，酸洗磷化工序充足。
5、需现场勘探，按院方现有床型号对应匹配，需提供上门安装、修复等服务内容

	22
	床腿及脚轮套
	
	788
	1、规格尺寸：900*450（mm）（允许误差±50mm）
2、床腿规格≥40*40*2.0mm，表面处理采用静电粉体涂装，酸洗磷化工序充足。
3、采用优质静音刹车脚轮≥2个
4、需现场勘探，按院方现有床型号对应匹配，需提供上门安装、修复等服务内容

	23
	杂物架
	
	396
	1、规格尺寸：1600*600*60（mm）（允许误差±100mm）
2、冷轧钢板冲孔，厚度≥1.2 mm。
3、下沉式可滑动伸缩、可拆卸式通长杂物架，可匹配不同尺寸的病床。（提供证明材料）
4、表面处理采用静电粉体涂装，酸洗磷化工序充足。抗酸碱腐蚀，耐褪色。喷塑膜厚≥60μm，涂层硬度≥3H
5、需现场勘探，按院方现有床型号对应匹配，需提供上门安装、修复等服务内容

	24
	翻转餐桌
	
	426
	1、规格尺寸：1000*450（mm）（允许误差±100mm）
2、整体采用优质冷轧钢管制作，材料规格≥20*20*1.5mm
3、表面处理采用静电粉体涂装，酸洗磷化工序充足。
4、带pp一体吹塑成型餐桌板一块
5、餐桌带阻尼缓冲装置
6、需现场勘探，按院方现有床型号对应匹配，需提供上门安装、修复等服务内容

	25
	摇杆系统
	
	285
	1、规格尺寸：800及1560（mm）（允许误差±10mm）
2、需具备双向打滑限位功能，全封闭式，避免灰尘进入。
3、配套背部丝杆一套，腿部丝杆一套，含手摇柄两套
4、表面处理采用静电粉体涂装，酸洗磷化工序充足。抗酸碱腐蚀，耐褪色。喷塑膜厚≥60μm，涂层硬度≥3H
5、需现场勘探，按院方现有床型号对应匹配，需提供上门安装、修复等服务内容

	26
	盐水架
	
	392
	1、不锈钢升降式。四钩头，大旋钮。
2、插头粗细与医病床相匹配，现场匹配安装。
3、内杆落下无响声。

	27
	无菌柜
	900*450*1800
	24
	1、规格尺寸：900*450*1800（mm）（允许误差±20mm）

2、上部双开门。不锈钢结合3C认证钢化玻璃开门，内含三层可调节层板。
3、中间双抽屉。
4、下部双开门。全不锈钢复合门,内含两层可调节层板。
5、整体国标304不锈钢制作。整体板材裸板厚度≥1.2mm。层板均为双面工艺。
6、采用智能生物识别密码锁。可满足≥100个人的信息留存和信息导出功能。药品取放可追溯，并有备用钥匙。
7、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。

	28
	移动餐桌
	800*400*730/955
	266
	1、规格尺寸： 800*400*730/955（mm）（允许误差±20mm）

2、台面PE材质模具一次成型，桌边为圆角设计，立柱为铝合金喷塑材质，升降范围225mm，外柱尺寸120*50mm，内柱尺寸75*40mm，外型美观、平整、端正、四角平行，表面无毛刺等缺陷，底板冷钢喷塑材质，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀,焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷；

3、底部：配置豪华万向静音脚轮，其中2只带刹车功能；

	29
	折叠担架床

（一类医疗器械）
	2000*550*750
	8
	1、规格尺寸：2000*550*750（mm）（允许误差±20mm）用于救护车转运病人。

2、背部气弹簧调节范围0-65°（允许误差±2°）

3、重要关节部位采用铸铁镀锌件，增加强度。

4、床面：防水牛津布（≥600D）+ 可拆卸软垫

5、保险锁结构稳固耐用。

6、宽度≥38MM脚轮。

7、配备4点式安全带

	30
	铲式担架

（一类医疗器械）
	2140*42*70
	2
	1、规格尺寸：2140*42*70（mm）（允许误差±20mm）

2、整体采用高强度铝合金材料制作而成。管壁厚度≥2.5mm

3、两端设有离合装置，离合器是铝型材加工而成。侧开关易操作

4、可以在不移动病人的前提下，迅速将病人铲入

5、能配合头部固定器使用

	31
	转运床

（一类医疗器械）
	1930*640*540
	30
	规格尺寸：1930*640*540（mm）(允许误差±20mm）

整体升降范围540-840（mm）(允许误差±20mm）

床背板升降角度：0-70°(允许误差±2°），CPR功能快速释放。
钢体喷塑车体坚固耐用。带不锈钢升降盐水架。
一次成型旋转侧翻式PP护栏可以水平固定。
配置中控刹车制动系统，直径150mm静音双面脚轮

配有中央导向轮，方便控制行进方向 双侧盐水架插孔，双钩头盐水架

整床安全负荷250Kg，配备整合于底座盖板上的储物盘及氧气瓶槽设计。氧气瓶搁架直径105~115mm
手摇杆：具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计


材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求：
1、304不锈钢：GB/T20123-2006《钢铁中总硫碳含量的测定-高频感应炉燃烧法》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定》、GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》，▲符合C（%）含量0.030，Mn（%）含量2.00，P（%）含量0.045，S（%）含量0.030，Si（%）含量≤1.00，Cr(%)含量：18.0～20.0，Ni(%)的含量：8.00～12.0，N(%)的含量0.10，▲抗拉强度 Rm（MPa）≥515Rm/MPa。

2、手动床喷涂要求：整床喷涂粉末为抗菌材料。喷塑粉末符合GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》，▲三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99%。且不含铅、镉、汞、六价铬等有害物质。

3、床框：采用≥1.5MM 冷轧钢管，床框符合 GB/T228.1-2021《金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法》，C≤0.12%，Si≤0.30%，Mn≤0.50%，P≤0.035%，S≤0.040%，Cr≤0.30%，Ni≤0.30%，Cu≤0.30%，▲抗拉强度 Rm （MPa）315-580，规定塑性延伸强度 Rp0.2（MPa） ≥195，▲断后伸长率 A50mm（%） ≥4。

▲4、电动床喷涂粉末：涂层硬度≥7H；耐金黄色葡萄球菌≥99.9%，大肠埃希氏菌≥99.9%；耐冲击性50cm高度，采用1000g正冲无裂纹；附着力0-1级；耐磨性≥5000转未磨穿至基材；喷涂无毒害。
▲5、床头床尾：采用HDPE材质吹塑成型，防黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉≥2级；抗大肠杆菌ATCC8739、金黄色葡萄球菌ATCC6538P≥90%。
▲6、床垫高密度海绵：环保材料，所有成分对环境无任何影响和毒害。

▲7、手持线型控制器：按键寿命≥25000次。

▲8、翻身气垫：PU床罩通过生物兼容性测试：无细胞毒性，原发刺激性指数为0，无致敏率，符合《GB/T16886.10-2005医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验》《GB/T16886.5-2003医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验》《BS 7175:1989通过闷烧和点火来测试床罩和枕头的可燃性》。

备注：

上述“▲”材料要求（标蓝部分）应当在投标文件中提供检测报告。检测报告签发时间不早于2024年1月1日，由投标人或投标产品生产厂家或原材料生产厂家出具的合格检测报告均予以认可，检测报告必须经具备“CMA”标识的检测机构出具。

针对不同叫法的同一成品/原材料，其检测报告均予认可。如名称不一致，需注明需求中对应的成品/原材料名称。
五、颜色要求
	分类
	主体颜色

	钢制
	颜色：白色

	不锈钢
	颜色：亮银本色

	布艺类
	颜色：黑色、蓝色、灰色


说明：1.产品颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。

2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。
六、样品要求

	分类
	样品要求
	大小尺寸(单位mm)

	成品
	序号7-电动转运床
	2040*740*570-870

	成品
	序号8-电动床（三功能）（核心产品）
	2190*1020*470-800

	成品
	序号10-电动床（五功能带称重）
	2040*1090*470-770

	成品
	序号11-翻身床垫（带俯卧位）
	2000*900*170

	成品
	序号27—无菌柜样品
	900*450*1800


说明：

1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

七、供货及验收
	分类
	内容

	供货要求
	供应商应当在合同签订后不少于60个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。

	包装要求
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求
	货物安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对产品进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供产品清单(各类产品分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明等文件。


八、其他要求
	分类
	内容

	保修服务
	免费保修期应当至少不低于8年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成货物损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供产品进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供货物所需零配件和维修服务。

	应急能力
	供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于24小时内解决完毕或提供代用产品。


