## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 冷冻治疗设备
采购编号： 0026-W00029434 预算总价： 220万元
预算单价： 220万元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类： R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 冷冻治疗设备适用于人体局部组织的冷冻治疗
二、关键技术参数
1 | ★配合经支气管用冷冻针，可经支气管路径对肺部局部病灶进行冷冻治疗 |  | / | 是
2 | ★制冷冷媒：至少支持氮气或二氧化碳或氧化亚氮冷媒制冷工作 |  | / | 是
3 | ★冷媒工作压力：满足压强范围≥0MPa，≤15MPa进行冷冻工作 |  | / | 是
4 | ★设备具备适配外径≤2.0mm经支气管用冷冻针的性能 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 配合经皮穿刺用冷冻针，可经皮路径对患者实体肿瘤进行冷冻治疗 |  | 2 分 | 是
2 | 复温方式：采用电加热或使用场加热或使用无水乙醇加热升温的方式进行复温 |  | 2分 | 是
3 | 制热性能：冷冻针可在≤60秒升至45℃及以上 |  | 2分 | 是
4 | 主机至少配置有1个负压通道，每个负压通道有一个负压接口 |  | 2分 | 是
5 | 设备具备适配外径≤1.5mm的经皮冷冻针的性能 |  | 2分 | 是
四、一般技术参数
1 | 设备制冷原理：要求基于焦耳-汤姆逊效应 |  | 1 | 是
2 | 测温功能：与冷冻针配合使用时，可实现冷冻针实时测温功能 |  | 1 | 是
3 | 配置可触控显示屏，且≥15英寸 |  | 2 | 是
4 | 显示器至少实时显示冷冻的温度、时间和循环次数 |  | 1 | 是
5 | 温度-时间以曲线形式显示在屏幕上 |  | 1 | 是
6 | 制冷性能满足临床治疗：冷冻温度范围≥-170℃且≤-35℃ |  | 1 | 是
7 | 冷冻功率：范围至少包括5％—100％，步进≤5％，增减可调 |  | 1 | 是
8 | 操作模式具备自动操作和手动操作两种模式 |  | 1 | 是
9 | 主机至少配置有1个冷冻通道，每个冷冻通道对应一个冷冻接口 |  | 1 | 是
10 | 主机至少配置有1个测温通道，每个测温通道对应一个测温接口 |  | 1 | 是
11 | 设备耐压要求：设备可承受压力≥3200psi |  | 1 | 是
12 | 压力表的精度为≤3等级 |  | 2 | 是
13 | 设备主机噪音：≤70db(A） |  | 2 | 是
14 | 设备使用寿命：≥10年 |  | 1 | 是
15 | 系统配备安全限压、减压和泄压系统，保障设备安全压力下工作 |  | 1 | 是
16 | 负压性能：真空度＜0.5kPa |  | 2 | 是
17 | 具备应急开关，可以直接关闭系统 |  | 1 | 是
18 | 设备开机后，具备自检功能，至少包含气瓶压力检测、管路压力检测、设备预冷状态的检测 |  | 1 | 是
19 | 设备至少可自动识别压力异常、管路堵塞、真空度异常、消融针异常故障，并给予报警提示 |  | 1 | 是
20 | 设备配置万向脚轮，便于院内推运 |  | 1 | 是
21 | 设备配置有USB存储接口 |  | 1 | 是
22 | 设备主机硬盘至少有200G的存储空间 |  | 2 | 是
23 | 设备具备存储运行数据功能，至少包括预冷系统运行参数（温度、压力等）、气体管路运行参数（温度、压力等）、消融针识别码、针头温度、开启或关闭试刀\固定\冷冻\复温\解锁的时间、冷冻功率信息 |  | 1 | 是
24 | 设备具备适配标签识别扫描器功能 |  | 1 | 是
25 | 设备运行模式：连续运行 |  | 1 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 冷冻治疗设备主机*1台、配件箱*1个、减压阀组件*1套、扫描枪*1个
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、随机配套专业工具一套（至少包含通头*1个、双头螺丝刀*1把、呆头扳手*1把） 2、产品的软件提供终身免费升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
投标人负责设备安装，提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训
4 | 调试 | 1、原厂售后工程师负责设备调试，保证设备正常运行 2、若本项目需与招标人物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按招标人要求开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
5 | 提供技术援助 | 设备装机后，原厂免费提供技术援助、技术培训、技术跟台指导及相关技术资料
6 | 培训 | 设备装机后，原厂需至少提供设备应用、维护保养、检测检修相关培训内容，保证设备的正常运转，受训人员能够正确、熟练操作及掌握设备简易的故障判别及排除、维修；使用过程中，应招标人要求，随时提供相关的培训支持
7 | 验收方案 | 设备到货后，由招标人、中标人共同开箱验货；中标人保证货品的型号、规格、数量、配置与合同相符。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）提供所投设备的终身免费软件升级； （2）提供详细配置清单和技术手册； （3）原厂具备专业的售后服务团队
3 | 质保期外服务内容与计划 | （1）在保修期内提供每年≥2次定期预防性维护保养，委派工程师向招标人提供定期保养报告； （2）提供24小时远程维修技术支持
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | （1）原厂整机保修期≥10年，保修期内免费更换零配件及免收工时费； （2）中标产品提供终身服务，并保证零配件的供应不少于10年