## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 多重荧光免疫组化染色扫描分析系统
采购编号：0026-W00029400 预算总价： 400万元
预算单价： 400万元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：√第一类 √第二类 □第三类
面向企业分类： □ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
√ 专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 通过全自动一体化染色、高速高精度的多色荧光全景扫描，结合智能化图像分析软件，为临床诊断与医学研究提供可量化分析的空间多组学数据，提升病理工作的一致性及精准度。
二、关键技术参数（★，不满足即为废标）
2.1 | ★荧光通道配置：配置9种滤色通道；同一张组织切片中，单次可同时区分9种荧光信号 |  | / | 是
2.2 | ★染色机满足免疫组化IHC、多重荧光免疫组化mIHC的全自动染色需求 |  | / | 是
2.3 | ★配备阅片和病理分析软件，具有AI分析功能，支持细胞计数和空间分析 |  | / | 是
三、重要技术参数
3.1 | 阅图软件支持荧光图片一键转换成模拟的免疫组化明场图片的功能 |  | 3 | 是
3.2 | 病理分析软件支持光谱拆分功能，支持一张染色片上9色复染图像的信号光谱拆分，可以将重叠信号拆分成单通道信号，并扣除背景信号 |  | 4 | 是
3.3 | 配备与染色机同品牌的8色、9色免疫显色试剂盒，提供第一类医疗器械备案证 |  | 3 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 10
四、一般技术参数
4.1 | 扫描仪扫描通量≥80片 |  | 2 | 是
4.2 | 相机分辨率：≥500万像素 |  | 2 | 是
4.3 | 物镜：配备≥2个物镜 |  | 1 | 是
4.4 | 扫描分辨率：20倍率放大图像扫描的图像分辨率≤0.5μm/pixel；40倍率放大图像扫描的图像分辨率≤0.25μm/pixel； |  | 2 | 是
4.5 | 扫描方式：面阵扫描 |  | 3 | 是
4.6 | 荧光扫描速度：3色荧光全景切片20倍率≤7分钟(样本面积区域15㎜x15㎜) |  | 3 | 是
4.7 | TMA组织芯片7色全景荧光扫描20倍率 时间≤60分钟 |  | 3 | 是
4.8 | 扫描仪至少支持明场、荧光两种扫描模式 |  | 1 | 是
4.9 | 配备阅图软件，支持缩放图像、截图、附带标注及标尺信息等功能 |  | 2 | 是
4.1 | 配备病理分析软件，病理分析软件具备自学习功能，识别不同类型的组织区域和细胞结构，实现不同细胞亚群的归类分析和数据统计，具有空间分析功能 |  | 3 | 是
4.11 | 染色机适用范围：用于手术标本和活检组织的石蜡切片检测 |  | 1 | 是
4.12 | 染色机玻片数量: 一次性可放置≥30张玻片 |  | 2 | 是
4.13 | 染色机程序设定：可根据单个玻片架独立设计染色程序，可同时运行染色项目≥3个 |  | 3 | 是
4.14 | 染色机具备连续上载、即时上样、每架玻片架独立加/卸载功能 |  | 1 | 是
4.15 | 染色机加样方式：采用≥1个机械臂，通过抽吸探针方式吸取试剂 |  | 1 | 是
一般技术参数得分小计 |  |  | 30
技术参数总分 |  |  | 40
五、伴随服务要求
5.1 | 产品配置要求 | 一台数字病理扫描仪，包含：一台扫描仪主机（核心产品，提供二类注册证），一台工作站，数字病理阅片和分析软件 一台全自动免疫组化染色机，包含：一台染色机主机，一台控制电脑 8色、9色免疫显色试剂盒
5.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费升级
5.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
1.在合同生效后至设备到货前，供应商能及早提供符合安装条件的相关资料，以便采购方能为设备安装做好充分的准备， 如房屋、水、电、空调、排放等辅助设施的具体要求。 2. 货到后，供应商在接到采购方通知后立3天内，派足够而具备资质的专业技术工程师到现场进行设备安装，并自行携带相关的安装工具。采购方在接到供应商具体安装时间后，有义务协助供应商工作。 3.安装过程中，供应商人员必须服从医院的管理，遵守医院的相关制度，住、食、行等安排与费用均自理。 4.在安装调试过程中，采购方有权指派相关人员到现场监督，供应商的工程师有义务协助采购方人员了解设备性能、操作和维护保养等知识。 5.在安装调试完成后，供应商工程师应配合采购方在设备或其周围的醒目处张贴橾作规程和警示语。 6.双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准鉴定设备安装调试工作的完成，井参照合约在双方的《验收合格证》 上签字确认。
5.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
5.5 | 提供技术援助 | 1、免费提供操作指导、参数设置、软件升级、故障排查等技术咨询。 2、远程协助：实时诊断、远程调试、数据校准，快速解决一般性问题
5.6 | 培训 | 供应商应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册。提供完整的使用和保养中文手册。培训内容需包括染色机功能介绍、试剂准备与上机操作、下机及下机后操作、扫描仪功能介绍、明场与荧光场设置与扫描、使用分析软件、和使用注意事项等
5.7 | 验收方案 | 一 、验收范围 验收内容包括：设备外观、数量、文件资料、安装情况、基本功能、关键技术指标等。 二 、验收前准备 文件准备：设备说明书、出厂检验报告、装箱单等。 环境准备：设备安装场地符合要求(如：电源、气源、空间、温湿度等)。 工具准备：所需的工具、软件、物料及劳保用品。 三 、验收流程与内容 第一阶段：开箱验收(到货时)。 核对数量：对照装箱单，清点设备主机、附件、备件及工具的数量，确保无短缺。 检查外观：检查设备内外包装及设备本体有无运输造成的破损、 锈蚀、变形等缺陷。 第二阶段：安装调试验收(安装后) 安装确认：检查设备安装是否牢固、平稳，管线连接是否正确、规范。 通电测试：在空载状态下启动设备，检查有无异常噪音、振动、泄漏等现象。 第三阶段：性能功能验收(核心环节) 功能测试：逐项测试检验操作程序中约定的各项功能是否正常运转。 第四阶段：文件资料验收 检查并接收全套技术资料，通常包括：使用说明书(含操作、维 护手册)、设备合格证、出厂检测报告、保修证书 四、验收结论与处理 验收通过：所有项目均符合验收要求并经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到采购文件的要求，参与各方在设备验收文件上签字确认，设备被视为验收通过。 验收不通过：存在重大缺陷或性能指标严重不符，验收方应出具 书面说明，明确不合格项，并要求供应商退货或更换。
六、售后服务要求
6.1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时的365天，≤1小时响应，≤24小时到达现场并给出解决方案，供应商单位必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。如不能及时修复机器，会及时提供备用机进行替换使用。
6.2 | 质保期内服务内容与计划 | 1.提供整机全保(含配件、易耗品)≥5年，提供证明文件。 2.设备使用期间每年免费上门维护保养:不少于4次。 3.质保期内出现问题，所产生的维修费用(包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担; 4.质量保证:中标人按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如不能满足采购人要求，则采购人有权向中标人提出退换或索赔的要求。 5.包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构。
6.3 | 质保期外维保内容 | 质保期后终身维修。年度定期预防性维护保养次数，不少于2次。 质保期外年度维保价格：若签订保修合同，则供应商需承诺质保期外年度维保价格不大于设备金额的6%，并报价；若不签订保修合同，则承诺单次维修仅收取零件费，且零配件费用至少打8折，不收取维修、差旅费等其他费用。
6.4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、承诺负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。 2、承诺质保期满后以不高于市场价8折的优惠价供应维修零配件。