## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 单侧双通道脊柱微创手术系统
采购编号：0026-W00029401 预算总价： 150万元
预算单价：150万元 采购数量： 1
所属医疗设备类别：√ 第一类 √ 第二类 √ 第三类
面向企业分类：¨面向大、中、小、微的各类供应商采购
√ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于进行椎间孔镜手术、单侧双通道内镜手术（UBE）、关节镜辅助单孔脊柱手术（AUSS）等脊柱微创手术
二、重要技术参数
2.1 | 摄像系统分辨率 ≥3840x2160px,需逐行扫描，至少支持16:9。 |  | 2 | 是
2.2 | 动力主机转速可调,调节范围2000-60000r/min |  | 2 | 是
2.3 | 手柄数量≥2个，转速≥58000 r/min，电机最大功率≥100W，可高温灭菌。外径≤20mm，主体长度≤90mm，重量≤150g（不含线缆），内置水冷冷却系统，防漏水。 |  | 2 | 是
2.4 | 增速磨头:一体式磨头，有刀杆内注水设计。杆径≤5mm，刀具转速》100000r/min |  | 2 | 是
2.5 | 骨科用电锯片：刀头采用前后往复运动结构，配备内置注水设计，刀杆直径≤5mm，刀头齿部长度≥8mm，转速≥58000r/min，整体可高温高压消毒。 |  | 1 | 是
2.6 | 偏心往复磨铣刀头：往复运动磨除骨组织，具有深度调节功能，限深调节范围>22mm，刀头偏心结构，偏心距离>0.5mm |  | 1 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 等离子主机模块
3.1.1 | 工作频率：110kHz |  | 0.4 | 是
3.1.2 | 最大输出功率：300W，输入功率:5Ama |  | 0.4 | 是
3.1.3 | 最大输出电压：切割模式：300V，凝血模式：70V |  | 0.4 | 是
3.1.4 | 输出档位：切割档位至少具备9档，凝血档位至少具备5档 |  | 0.4 | 是
3.1.5 | 电源电压：AC220V,频率：50Hz |  | 0.4 | 是
3.1.6 | 防电击类型分类：I类 |  | 0.4 | 是
3.1.7 | 防电击的程度分类：BF型防除颤 |  | 0.4 | 是
3.1.8 | 脚踏开关防水等级为IPX8 |  | 0.4 | 是
3.1.9 | 非连续运行：最长激励时间（开）300s，最短非激励时间（关）10s |  | 0.4 | 是
3.2 | 动力模块
3.2.1 | 主机1台：具备液晶屏显示和薄膜按钮。 |  | 0.8 | 是
3.2.2 | 具备手柄和脚踏连接故障自动诊断功能 |  | 0.8 | 是
3.2.3 | 脚踏1个：需无极调速和IPX8防水等级。 |  | 0.8 | 是
3.3 | 器械包
3.3.1 | 椎板咬骨钳130°≥2把，，长度≤220mm,直径1.0mm |  | 0.2 | 是
| 椎板咬骨钳130°≥2把，长度≤220mm,直径2.0mm |  | 0.2 | 是
| 椎板咬骨钳130°≥2把，长度≤220mm,直径3.0mm |  | 0.2 | 是
| 椎板咬骨钳110°≥2把，长度≤220mm，头部弧形，直径2.0mm |  | 0.2 | 是
3.3.2 | 直通道交换管≥2个，长度≥100mm,直径≥9.0mm |  | 0.6 | 是
3.3.3 | 剥离器≥2个，长度≥160mm |  | 0.6 | 是
3.3.4 | 双通道开口器≥2个，长度≥200mm,直径≥5mm |  | 0.6 | 是
3.3.5 | 钝口弯型骨凿≥2把， 长度≥240mm,直径≥4mm |  | 0.5 | 是
| 钝口直型骨凿≥2把 ，长度≥240mm,直径≥4mm |  | 0.5 | 是
| 直型骨凿≥2把， 长度≥240mm,直径≥6mm |  | 0.5 | 是
3.3.6 | 小S型剥离子≥2把， 长度≥220mm,直径≥0.3mm |  | 0.8 | 是
| 大S型剥离子≥2把 ，长度≥240mm,直径≥0.3mm |  | 0.8 | 是
| 神经剥离子≥2把 ，长度≥260mm,直径≥2,5mm |  | 0.8 | 是
| 直角球头剥离器≥2把，长度≥280,4/6mm |  | 0.8 | 是
3.3.7 | 神经拉钩≥2把， 长度≥115mm,直径≥6mm |  | 0.8 | 是
3.3.8 | 骨锤≥2把；直通道交换管≥2个，冲洗器≥2个 |  | 0.8 | 是
3.3.9 | 空心套管≥12根，直径至少包含分别为5mm,7mm,9mm,11mm,13mm,15mm |  | 0.8 | 是
3.3.10 | 平直头髓核钳≥2把，长度≥160mm,直径3.0mm |  | 0.8 | 是
| DLC超薄髓核钳-弯头≥2把，钳口长椭圆勺状,头部弯曲，钳身扁平，长度≤190mm，直径2.0mm |  | 0.8 | 是
| DLC超薄髓核钳-直头≥2把，钳口长椭圆勺状,头部弯曲，钳身扁平，长度≤190mm，直径2.0mm |  | 0.8 | 是
| 超薄髓核钳≥2把，长度≤190mm,直径2.0mm，钳口长椭圆勺状,钳身扁平 |  | 0.8 | 是
| 可弯上翘髓核钳≥2把，长度≥190mm,直径2.5mm |  | 0.8 | 是
3.3.11 | 直型闭口骨刮匙≥2把， 直径4.0mm |  | 0.8 | 是
| 左弯闭口骨刮匙≥2把， 直径4.0mm |  | 0.8 | 是
| 右弯闭口骨刮匙≥2把， 直径4.0mm |  | 0.8 | 是
3.3.12 | 杯状直抓钳≥2把，长度小于等于185mm,直径≤3.5mm |  | 0.8 | 是
3.3.13 | 器械盒≥2个；；牵开器≥2个， |  | 0.8 | 是
3.4 | 影像系统模块
3.4.1 | 色彩可调模式至少为标准、暖色、冷色、自定义(红色增强、绿色增强、蓝色增强、红色增益、绿色增益、蓝色增益)。（需要提供具备CMA认证的检验报告或技术白皮书、产品彩页等材料） |  | 1.5 | 是
3.4.2 | 主机需具有网络登录功能，至少具有IP地址自动获取、手动填写(IP地址、子网掩码、默认网关、DNS0、DNS1)功能，具有本地端口设置功能。（需要提供具备CMA认证的检验报告或技术白皮书、产品彩页等材料） |  | 1.5 | 是
3.4.3 | 主机含有≥10个内窥镜的预设用户场景，应可对于设置场景名称功能可选择至少包含为:腹腔镜、胸腔镜、膀胱镜、宫腔镜、椎间孔镜、鼻窦镜、关节镜、脑外科内窥镜、输尿管肾镜、骨科内窥镜等场景进行选择，每个场景都可以进行参数设置，其中手术预设为自定义场景。（需要具备CMA认证的提供检验报告或技术白皮书、产品彩页等材料） |  | 1.3 | 是
3.4.4 | 具有图像图像冻结和放大功能，放大缩小倍数≥10倍 |  | 1 | 是
3.4.5 | 亮度可直接调到光源范至少包含:30%、50%、90%。（需要提供检验报告或技术要求） |  | 1 | 是
一般技术参数得分小计 |  |  | 30
技术参数总分 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.手术影像系统（核心产品，提供二类注册证）1套 2.等离子主机1套 3.脊柱微创手术工具2套 4.脊柱动力系统1套（2手柄）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料信息等
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
到货后由专业工程师团队负责安装调试
4.4 | 调试 | 投标人应免费提供下列服务： 1. 器械的现场安装和调试； 2. 提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 供应商应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料信息等，这些文件随同器械一起提供。
4.6 | 培训 | 供应商应派专业技术人员在项目现场对使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据使用人员的要求另行安排培训计划，并且供应商应随时接受使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题。
4.7 | 验收方案 | 根据中国商务部机电司有关法律、法规和规定执行。同时供应商将按照采购方要求全力配合。 1.货箱验收：供应商应派专职人员到现场与采购方设备科以及相关部门按货物清单验收货箱数量、货号及其包装完好性。验收对象:运输公司。双方代表同时签收。装卸人员、工具与相关费用应由供应商承担。 2.开箱验收：当货物到达医院后，供应商应派有经验的工程师到现场，与采购方设备科以及临床科室共同参与，验收货物配置清单及其完好性。验收对象：供应商。由供应商负责仪器安装调试。 3.功能验收：仪器安装调试完成后，供应商应派有经验的产品培训工程师到现场，与采购方临床科室共同参与，验收设备配置功能，必要时邀请相关专家共同参与。相关检测费用由供应商承担。 4.防护验收：由防护设计部门与防护检测部门共同参与。相关检测费用由供应商承担。 5.双方应对以上医疗器械的验收结果签字确认。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在1天内，按照采购方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，井承担由此发生的一切损失和费用。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 质保期内服务内容与计划 | 质保期为不少于5年，质保期内提供每年不少于4次定期预防性维护,乙方工程师向甲方提供定期保养报告。质保期内一切费用全免。
5.3 | 质保期外维保内容 | 质保期后终身维修，年度定期预防性维护保养次数，不少于2次。 质保期外年度维保价格：若签订保修合同，则供应商需承诺质保期外年度维保价格不大于设备金额的6%，并报价；若不签订保修合同，则承诺单次维修仅收取零件费，且零配件费用至少打7折，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、承诺负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。 2、承诺质保期满后以不高于市场价7折的优惠价供应维修零配件。