## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 高频电刀
采购编号：0025-W00019269 预算总价：262.5万元
预算单价：3.5万元 采购数量：75台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主机的高频电刀模块与高频手术器械配合使用，用于手术中对人体软组织进行切割和凝血。
二、关键技术参数
1 | ★主机至少配备电刀单极和双极功能 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 双极血管闭合模式下，可用于外科手术中凝闭组织和直径≤ 7mm 的动脉血管、静脉血管及淋巴管。 |  | 5 | 是
2 | 具备智慧组织感应技术，≥2000万次/秒侦测组织阻抗，根据组织特性实时精准调控能量，保证切割不同组织始终流畅。 |  | 3 | 是
3 | 具备增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，实现超声刀头应用于最大7mm血管凝闭功能。 |  | 4 | 是
4 | 具备以太网接口，支持数据传输功能 |  | 3 | 是
5 | 可至少同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械 |  | 5 | 是
四、一般技术参数
1 | 主机工作频率50/60Hz，输入功率 ≤ 800VA，额定输出功率300W。 |  | 1 | 是
2 | 主机配备≥8英寸LCD触摸屏操控，分辨率达到1024 x 768像素 |  | 2 | 是
3 | 提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置 |  | 2 | 是
4 | 双极血管闭合模式，无需设置模式、功率，插入器械主机可自动识别，并进入双极血管闭合模式。 |  | 3 | 是
5 | 双极血管闭合模式凝结完成自动停止输出，并发出声音提示。 |  | 3 | 是
6 | 可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面可选择已保存的参数配置。 |  | 2 | 是
7 | 高频单极模式下，激励频率：≥434kHz。 |  | 1 | 是
8 | 高频单极切割模式≥2种；纯切功率：≥300W；混切功率：≥200W。 |  | 1 | 是
9 | 高频单极凝结模式≥3种；凝血功率：≥120W。 |  | 1 | 是
10 | 高频双极凝结模式≥4种模式；双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率≥434kHz；双极柔和电凝的工作频率≥350kHz。双极凝结模式功率≥70W |  | 2 | 是
11 | 双极血管闭合功能工作频率≤350kHz±10%；额定功率≥300W±15% |  | 2 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 高频电刀主机*1 台车*1 单极电刀笔*2 一次性中性电极*2 电刀单极脚踏*1 电刀双极脚踏*1 升降温仪*13
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供货商若有新的版本软件推出，给予5年内永久免费升级和安装。
3 | 安装 | 需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，供货商应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 供货商必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：供货商应免费提供现场技术培训，应对采购人临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使采购人全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外供货商负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于 84 个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无