## 清洁稿
医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：正电子发射X射线计算机断层显像设备
采购数量：1台
预算总价：2000万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 该产品同时提供人体器官组织的功能信息和解剖学信息，临床常用于肿瘤、神经系统、心血管系统疾病的影像学检查及评估。PET部分或CT部分可单独成像.
关键技术参数：属实质性要求，不设置分值。参数须具备充分竞争性（每条指标均需有三个品牌满足），投标人任何一项不满足即否决其投标。
★1 | PET探测器和PET/CT整机为同一厂家生产 |  |  | / | 是
★2 | 晶体材料为LYSO、LBS、LSO中的一种 |  |  | / | 是
★3 | CT每排探测器物理数目≥700个 |  |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 探测器晶体数量≥30000块 |  |  | 5 | 是
2.2 | 探测器晶体尺寸：长×宽≤3.2mm×3.2mm |  |  | 5 | 是
2.3 | PET探测器物理宽度≥20cm |  |  | 5 | 是
2.4 | CT探测器排数≥64排 |  |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | PET探测器
3.1.1 | 晶体厚度≥20mm |  |  | 1 | 是
3.1.2 | 晶体环数≥60环 |  |  | 1 | 是
3.2 | CT探测器
3.2.1 | CT 最大焦点尺寸≤1.0mm×1.0mm |  |  | 1 | 是
3.2.2 | CT 最小焦点尺寸≤0.7mm×0.7mm |  |  | 1 | 是
3.2.3 | 高压发生器功率≥70 KW |  |  | 1 | 是
3.2.4 | 最小管电压≤80 KV |  |  | 1 | 是
3.2.5 | 球管的阳极散热率≥1000 KHU/min |  |  | 1 | 是
3.2.6 | 最小球管管电流≤10 mA |  |  | 1 | 是
3.2.7 | 最大球管管电流≥600 mA |  |  | 1 | 是
3.3 | PET扫描参数
3.3.1 | 系统空间分辨率（NEMA标准，FBP算法）（mm）（不接受算法以及技术修饰、不接受等效值） |  |  |  | 是
3.3.1.1 | 横向距中心1cm，系统空间分辨率≤4.0 mm |  |  | 1 | 是
3.3.1.2 | 轴向距中心1cm，系统空间分辨率≤5.0 mm |  |  | 1 | 是
3.3.2 | 系统灵敏度（NEMA标准，3D采集）（不接受算法以及技术修饰、不接受等效值）（每千贝克下的秒计数）≥8 cps/kBq |  |  | 1 | 是
3.3.3 | ToF时间分辨率（NEMA标准）（不接受电子ToF、算法以及技术修饰）≤385 ps |  |  | 1 | 是
3.3.4 | 符合时间窗≥4.5ns |  |  | 1 | 是
3.3.5 | 散射分数≤36% |  |  | 1 | 是
3.4 | CT扫描参数
3.4.1 | 最薄扫描层厚（不接受算法以及技术修饰）≤0.625 mm |  |  | 1 | 是
3.4.2 | 最大扫描速度（每转一圈的时间）（不接受算法以及技术修饰）≤0.35 s/圈 |  |  | 1 | 是
3.4.3 | 螺旋扫描能力≥100 s |  |  | 1 | 是
3.4.4 | 探测器宽度≥30 mm |  |  | 1 | 是
3.4.5 | 空间分辨率（LP/cm）≥18 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 每套设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | PET/CT整机系统 |  | 1套
|  | 1.1 | PET子系统 |  | 1套
|  | 1.2 | CT子系统 |  | 1套
|  | 1.3 | 一体化PET/CT机架 |  | 1套
|  | 1.4 | 检查床系统 |  | 1套
|  | 1.5 | 数据采集及重建系统 |  | 1套
|  | 1.6 | 质控校准系统 |  | 1套
|  | 1.7 | 辅助配件 |  | 1套
|  | 2 | PET应用软件 |  | 1套
|  | 3 | CT应用软件 |  | 1套
|  | 4 | PET/CT应用软件 |  | 1套
4.2 | 随机工具 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
1.投标方确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标方还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备； 2.投标方负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料； 3.提供设备安装方案
4.4 | 调试 | 在接到院方通知后5天内进行上门调试
4.5 | 提供技术援助 | 1.负责免费提供中文操作手册及其他有关文字资料； 2.随时接受院方使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题
4.6 | 培训 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 接到报修后2小时内响应，24小时内到场
5.2 | 售后服务内容与计划 | 1.制造商具有固定的服务机构，并提供全天候售后服务电话； 2.每年对设备至少进行2次维护保养； 3.提供软件终身免费升级；
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 1.整机原厂全保免费服务年限≥2年；提供原厂售后服务承诺书优先考虑。 2.出保后维保费率≤合同价7%； 3.每年对设备至少进行2次维护保养；
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 1.质保期外提供备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表及报价，（在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按采购人不时要求的数量及合理时间向采购人提供该易损件和备品备件。） 2.“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”中的配件按照此报价8折供货。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市杨浦区政民路507号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 90天内完成交付
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 提供自货物按合同规定验收合格之日起不短于24个月的免费质保
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | þ不需要收取；口收取，为合同金额的5%。
6.8 | 其他 | 投标人所投PET/CT可使用期限≥10年（10年得1分，11年～20年的得2分；＞20年得3分，本项最高3分，增加时间不足一年不计入得分。提供铭牌标识照片或说明书相关页面并加盖制造商公章，低于10年、未提供或未按要求盖章的不予认可。）
第一类
第二类
第三类